ACL-385表面电阻测试仪详细介绍:
1、这种小巧袖珍型检测表既可测量表面阻抗，又可测量对地电阻，量程范围广，从103欧姆/□到1012欧姆/□，精度为±1/2量程。  
2、ACL-385采用ASTM标准D-257平行电极传感方法，可以简便、重复地测量各种传导型、静电泄放型、绝缘型表面。 
ACL-385表面电阻测试仪功能描述 :   
使用方法： 要测量表面阻抗，将表放在被测表面上，按住红色的测量（TEST）按钮，持续发亮的发光二极管（LED）即指示出测量的表面阻抗量级。  
103=1千欧姆　　　　　绿色LED  
104=10千欧姆　　　　 绿色LED  
105=100千欧姆　　 　 绿色LED  
106=1兆欧姆　　　 　 黄色LED  
107=10兆欧姆 　　 　 黄色LED  
108=100兆欧姆 　　　 黄色LED  
109=1000兆欧姆 　　　黄色LED  
1010=10000兆欧姆 　　黄色LED  
1011=100000兆欧姆　　黄色LED  
1012=1000000兆欧姆　 红色LED  
1012=绝缘                    红色LED  
ACL-385表面电阻测试仪测量对地电阻：

1、将接地线插入接地（Ground）插座，这样绝缘了表的右侧检测电极（与插座在同侧）。将鳄鱼夹接到你的地上。
2、将表放在被测表面上，按住测量（TEST）按钮，持续发光的LED指示出对地电阻值的量级。这个测量值的单位是欧姆。

校准周期 ACL-385表面阻抗表校准方法：  
*每十二个月需校准ACL-385表面阻抗表。  
*采用十进电阻箱，将标准测量电阻跨接在ACL-385表的两个平行电极之间来检验其显示的阻抗值是否正确。

ACL-385表面电阻测试仪技术参数:
电源：9伏PP3碱性电池  
测量电压：9伏  
温度范围：工作温度5摄氏度到49摄氏度  
储藏温度：－15摄氏度到60摄氏度  
相对湿度：0％到90％(非结露状态)  
测量度：10的数量级  
转变点：1/2级对数(3.16×10n)  
转变点精度：±1/2级  
精度：±10％  
重复性：±5％  
重量：170克  
尺寸：130×70×25(毫米单位)  
表面阻抗表校准步骤

1、ACL-385表采用的是1％超薄膜电阻和高速放大电路，其校准步骤是基于该产品的线性电路技术而进行的。   
2、阻抗值的转换点为1/2级对数即3.16×10n，转换点的线性值为每测量档的中值(mean value perunit)的±10％。  
3、测量用仪器：十进电阻箱，测试电极电阻箱的电阻需要有1×103欧姆到 999×106兆欧姆或109，测量大于109阻值时采用CAD技术(cadGeneraated techniques)，因为采用9伏电压驱动很难验证阻抗值大于999×106的电阻。  
4、将电阻箱的两个电极连接到ACL-385的两个平行电极上，将电阻调到1K位置，表的103发光二极管(LED)应亮，其它档的校准依此类推，测量阻抗转换点时，按下开关的同时连续调节阻抗电桥的阻抗 值，并观察察下一档LED灯常亮时的阻抗值(这时的值为转换阻抗值)。

腾奥净化（深圳）总公司

公司地址:深圳市宝安62区

销售一部：0755-29556600（余先生）：15818532262

销售二部：0755-27930800（郑小姐）：13554855807

销售三部：0755-27930789（杨先生）：13418607550