AWA6291型实时信号分析仪

AWA6291型实时信号分析仪是一种采用数字信号处理技术的手持式实时分析仪，它可以对噪声、振动或其它电信号进行倍频程、1/3倍频程实时频谱分析、FFT分析、总值分析。模块化设计，用户可以根据需求选择不同的软件，从而实现不同的功能，得到不同的测量指标。该仪器可广泛的用在环境保护、劳动卫生、科研教学、工业企业、计量检测等领域，完成环境噪声测量、声功率级测量、机器设备的噪声、振动分析以及建筑声学测量。

主要性能指标：

1．符合标准：IEC61672：2002 Class 1，IEC61260：1995 Class 1，GB/T3785-1985 1型，GB/T17181-1997 1型，GB/T3241-1998   1级。

2．测试传声器：1/2英寸预极化，50mV/Pa灵敏度，频率范围：10Hz~20kHz。

3．频率范围：10Hz~20kHz。

4．量程：0~90、10~100、20~110、30~120、40~130、50~140dB

5．测量电压范围：10V~10μV。

6．本机电噪声：小于13dB(A),15dB(C),25dB(Z)。
注：以20μPa为参考0dB，以下相同。15pF电容对地短路。

7．测量上限：140dB

8. 线性工作范围：大于90dB

9．A/D：高精度24位

10．采样频率：48kHz，

11．抗混叠滤波器：可提供100dB以上的阻带衰减。

12．输出接口：
RS232接口：可接微型打印机打印测量结果，也可接PC机送出测量结果和实时分析结果。
USB接口：mini B型。符合USB1.1,兼容USB2.0，可读出测量结果到PC机，也可通过此接口将仪器内的数据转存到U盘中。
 AC输出：输出阻抗1kΩ，最大输出电压±8Vpeak。

13.电源：6节LR6 碱性电池或可充电电池，可连续使用12小时以上。也可采用5V外部电源。

14．显示器：240×160点阵LCD，有EL背光。

15．数据存贮：测量结果保存在FLASH中，标准配置64Mbit，也可将数据转存到U盘中。

16．内部日历时钟：误差小于1分钟每月。

17．校准：采用AWA6221声级校准器进行校准，也可采用活塞发生器进行校准。

18．工作环境：

工作温度：-10℃~50℃

相对湿度：30%~90%。

19．自带符合GB2312标准的汉字库，可在仪器上输入中英文测点名。

20．仪器内部可以保存256次校准记录。

21．用户可指定开机时间及关机时间。

OCT频谱分析软件包（S6291－00202）

1. 主要功能：噪声的实时倍频程频谱分析，积分测量。

2. 频率计权：并行(同时)A、C、Z ，数字滤波器实现

3. 时间计权：并行(同时)F、S、I、PeakC+、PeakC-

4. 滤波器类型：并行(实时)倍频程，数字滤波器实现

5. 滤波器中心频率：16Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16kHz。

6. 符合标准：IEC61672：2002 Class 1、IEC61260：1995 Class 1、GB/T3785-1985 1型、GB/T17181-1997 1型、GB/T3241-1998   1级。

7. 主要菜单：OCT分析，总值分析，参数设置，数据管理，校准五个子菜单。

8. 主要测量界面：列表界面、图形界面。列表界面和图形界面可以同时显示11个中心频率的频带声级压以及A、C和Z计权声压级。

9. 主要测量指标：频带瞬时声压级(Lfmi)、频带1秒等效声压级(Lfmeq,1s)、频带等效连续声压级(Lfmeq,T)、1秒内最大计权声压级(Lxyp)、瞬时计权声压级(Lxyi)、1秒等效计权声压级(Lxeq,1s)、等效连效计权声压级((Lxeq,T)、声暴露级(LAE)、声暴露(E)、峰值C声级(Cpeak)，测量经历时间(Tm)。（fm由中心频率决定，X为A、C、Z，Y为F、S、I）。

10.实时分析速度：每秒约47次，同时完成所有中心频率及A计权，C计权，Z计权。

11.积分时间：1s到24小时可分档设定或任意设定。

12.级线性范围：90dB以上。

13.数据存贮：可存贮倍频程分析的瞬时值、1秒积分值、积分值、最大值、总值分析的积分测量结果，最多12288组，也可将测量结果转存在U盘上。

14.打印：可以通过串行口在微型打印机上打印频谱分析结果，总值分析结果，也可将LCD屏幕显示内容打印出来。

15.显示刷新：数值1秒一次，图形0.1秒一次。

16.输出接口：RS-232，可以接微型打印机打印出测量结果，也可以连接PC机，将存贮的测量结果送出，也可将实时分析结果实时传输到计算机上。

17.校准：采用声级校准器自动校准，也可手工输入传声器的灵敏度级。

18.显示分辨率：0.01dB

19.记录功能：可按31ms、0.1s、0.5s、1s间隔记录倍频程频谱分析结果随时间的变化情况。

统计分析软件(S6291-00101)

1.主要功能：噪声的统计分析、积分测量。

2.频率计权：并行(同时)A、C、Z ，数字滤波器实现。

3.时间计权：并行(同时)F、S、I、PeakC+、PeakC-。

4.符合标准：IEC61672：2002 Class 1、GB/T3785-1985 1型、GB/T17181-1997 1型。

5.菜单：统计分析，24H测量，积分测量，参数设置，数据管理，校准六个子菜单。

6.主要测量指标：
统计分析菜单：LAFp、LAFmax、LAF5、LAF10、LAF50、LAF90、LAF95、LAFmin、SD、LAeq1s、LAeq,T、LAE、LAFeqT。

24H测量菜单：除了统计分析菜单所有的测量指标外，还有Ld、Ln、Ldn。

积分测量菜单： 1秒内最大计权声压级(Lxyp)、瞬时计权声压级(Lxyi)、1秒等效计权声压级(Lxeq,1s)、等效连效计权声压级((Lxeq,T)、LAE、E、Cpeak+、Cpeak-、LAFmax、LAFmin、LAFeqT、LASeqT、LAIeqT。

注：X为A、C、Z，Y为F、S、I。

7.积分时间：1秒到24小时可分档设定或任意设定。

8.数据存贮：可存贮统计分析结果、24H测量结果、积分测量结果，最多12288组，也可将测量结果转存在U盘上。

9.显示刷新：数值1秒一次，图形0.1秒一次。

10．显示分辨率：0.1dB

1/3OCT分析软件包(S6291－00303)

1.主要功能：噪声的实时1/3倍频程频谱分析，积分测量。

2.频率计权：并行(同时)A、C、Z 。频谱分析界面下由频谱合成，总值分析界面下由数字滤波实现。

3.时间计权：并行(同时)F、S、I、PeakC+、PeakC-

4.滤波器类型：并行(实时)1/3倍频程，数字滤波器实现

5.滤波器中心频率：10Hz、12.5Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1kHz、1.25kHz、1.6kHz、2kHz、2.5kHz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz、20kHz。

6.符合标准：IEC61672：2002 Class 1、IEC61260：1995 Class 1、GB/T3785-1985 1型、GB/T17181-1997 1型、GB/T3241-1998   1级。

7.主要菜单：1/3OCT分析，总值分析，参数设置，数据管理，校准五个子菜单。

8.主要测量界面：列表界面、图形界面。列表界面和图形界面可以同时显示32个中心频率的频带声级压以及A、C和Z计权声压级。

9.主要测量指标：频带1秒等效声压级(Lfmeq,1s)、频带等效连续声压级(Lfmeq,T)、1秒内最大计权声压级(Lxyp)、瞬时计权声压级(Lxyi)、1秒等效计权声压级(Lxeq,1s)、等效连效计权声压级((Lxeq,T)、声暴露级(LAE)、声暴露(E)、峰值C声级(Cpeak)，测量经历时间(Tm)。（fm由中心频率决定，X为A、C、Z，Y为F、S、I）。

10.实时分析速度：每秒约47次，同时完成所有中心频率及A计权，C计权，Z计权。

11.积分时间：1s到24小时可分档设定或任意设定。

12.级线性范围：90dB以上。

13.数据存贮：可存贮1/3倍频程分析的1秒积分值、积分值、总值分析的积分测量结果，最多12288组，也可将测量结果转存在U盘上。

14.打印：可以通过串行口在微型打印机上打印频谱分析结果，总值分析结果，也可将LCD屏幕显示内容打印出来。

15.显示刷新： 频谱分析时为1秒一次，总值测量时数值1秒一次，图形0.1秒一次。

16.输出接口：RS-232，可以接微型打印机打印出测量结果，也可以连接PC机，将存贮的测量结果送出，也可将实时分析结果实时传输到计算机上。

17.校准：采用声级校准器自动校准，也可手工输入传声器的灵敏度级。

18.显示分辨率：0.01dB

19.记录功能：可按31ms、0.1s、0.5s、1s间隔记录1/3倍频程频谱分析结果随时间的变化