亿通

ETong

ETT-2000双路大气采样器

操作和维护手册

(文件号001-1102)

Jintan Etong Electric Corp

Houyang Town,Jintan Jiangsu,China

Tel:0519-2616576           Fax:0519-2613699

# Http://www.eltong.com     E-mail: crh3090@pub.cz.jsinfo.net

邮编：213215

江苏金坛市亿通电子有限公司

地址：金坛市后阳工业区

电话：0519－2616576

传真：0519－2613699

--------------------------------------------------------------------

产品保修责任

亿通系统仪器公司保证直接从本公司或指定代理商购买产品的初始用户自最初启运之日起一年内除消耗品：包括电池、过滤器以及校正气体以外的产品质量保证。双路大气采样器保修一年。本公司对保修的义务仅限于对用户邮寄回本公司的损坏件在证实确非人为因素损坏后给与免费更换或维修。

为保证该保修的合法性，用户应当将产品所附的维修卡在购买后三十日之内寄回本公司。为保证维修，用户必须严格遵循操作手册中使用和校正的要求，在发生故障的时候，如果仪器自诊断显示无法确定与纠正，用户应立即通知本公司维修中心.

保修将不包括因用户本身原因，如事故、灾害、被窃、不按操作手册使用、非培训人员维修等原因造成的损坏。

!警告!

在使用之前，一定要阅读如下内容：

任何负责该仪器使用的人或将维修该仪器的人一定要详细阅读该使用手册。

只有在使用，养护和维修过程中严格遵照制造商的建议，才能使仪器达到设计的功能。

注意!!

为防止电击危险，在维修的时候，一定要关闭电源，

我公司是生产粉尘、气体系列采样器及配套设备的专业厂家，ETT－2000双路大气采样器，是我公司在“全国车间空气监测科研协作组”有关专家的指导下研制设计的，它适用于工矿企业，科研教学，劳动安全，环境监测和卫生防疫等部门，对工作场所进行浓度测定。该仪器体积小，重量轻，结构紧凑，操作简易，维护方便，坚固耐用，经广大客户的使用，获得一致好评。

是一种对有害气体进行平行样采集的常规仪器。

仪器采用最新微电脑芯片控制技术、记时精度高，方便快捷。

一、主要技术指标及工作条件

1、流量范围：0.1－1.5L/min、双路大气采样

2、采样负压：≥25000Pa

3、流量误差：≤＋5%

4、定时误差：≤＋1%

5、工作电源：10VDC

6、工作温度：温度-10℃到45℃

7、相对湿度＜85%

8、仪器重量：2Kg

二、仪器使用方法

- 仪器使用前，应先对仪器的内藏式充电电池组进行充电。

- 充电时需将交流电源线(已随机配好)插进仪器背面的电源切换插座中，将仪器处于关机状态，一次充电约需14－16小时左右才能充足电池组，此时电压表的指示为12V，充电一次可累计工作3小时以上，充电电池组的充放电寿命约800次左右。

- 采样：

用适当的胶管将仪器后面的进气口与被采样的负载连接，按压微电脑ON/OFF（开关）键，显示屏出现“0：00”，再按压MIN（分）选择所需的时间，此键最大时间为59分，若59分不够，再按压HOUR（小时）键，此键最大时间为15小时，当时间选择好后再按压ON/OFF（开关）键，即开机采样，采样泵工作的同时，电脑进入倒计时状态，当电脑显示屏显示“0：00”时，主机受电脑程序控制，自动切断电源，1分钟后显示屏中的“0：00”字符也将消失，电脑中的电源也随之切断。

若要重新设定或提前关机，只要按住ON/OFF（开关）键2秒钟，则进入重新设定或关机。

三、附件

- 仪 器 箱    1只

- 吸收瓶架    2只

- 三 角 架    1付

- 安 全 瓶    2只

- 说 明 书    1份

- 胶    管    0.5米

六：联系方式：

邮编：213215

江苏金坛市亿通电子有限公司

电话：0519－2616576　2616366

传真：0519－2613699