ACL-385表面电阻测试仪

这种小巧袖珍型检测表既可测量表面阻抗，又可测量对地电阻，量程范围广，从103欧姆/□到1012欧姆/□，精度为±1/2量程。

ACL-385采用ASTM标准D-257平行电极传感方法，可以简便、重复地测量各种传导型、静电泄放型、绝缘型表面。

使用：
要测量表面阻抗，将表放在被测表面上，按住红色的测量（TEST）按钮，持续发亮的发光二极管（LED）即指示出测量的表面阻抗量级。
103=1千欧姆　　　　　绿色LED
104=10千欧姆　　　　 绿色LED
105=100千欧姆　　 　 绿色LED
106=1兆欧姆　　　 　 黄色LED
107=10兆欧姆 　　 　 黄色LED
108=100兆欧姆 　　　 黄色LED
109=1000兆欧姆 　　　黄色LED
1010=10000兆欧姆 　　黄色LED 
1011=100000兆欧姆　　黄色LED 
1012=1000000兆欧姆　 红色LED
>1012=绝缘 红色LED

测量对地电阻
将接地线插入接地（Ground）插座，这样绝缘了表的右侧检测电极（与插座在同侧）。将鳄鱼夹接到你的地线上。
将表放在被测表面上，按住测量（TEST）按钮，持续发光的LED指示出对地电阻值的量级。这个测量值的单位是欧姆。

参数：
电　　源： 9伏PP3碱性电池
测量电压： 额定9伏
相对湿度： 0%～90%（无结露）
精　　度： ±10%
重复误差： ±5%
重　　量： 170克（60Z）
尺　　寸： 127×76×26

ACL385表面阻抗表校准方法
校准周期：
每十二个月需校准ACL-385表面阻抗表。
采用十进电阻箱，将标准测量电阻跨接在ACL-385表的两个平行电极之间来检验其显示的阻抗值是否正确。
参数：
电源： 9伏PP3碱性电池

测量电压： 9伏
温度范围： 工作温度5摄氏度到49摄氏度
储藏温度： －15摄氏度到60摄氏度
相对湿度： 0％到90％(非结露状态)
测量度： 10的数量级
转变点： 1/2级对数(3.16×10n)
转变点精度： ±1/2级
精度： ±10％
重复性： ±5％
重量： 170克
尺寸： 130×70×25(毫米单位)

ACL385表面阻抗表校准步骤
ACL-385表采用的是1％超薄膜电阻和高速放大电路，其校准步骤是基于该产品的线性电路技术而进行的。
阻抗值的转换点为1/2级对数即3.16×10n，转换点的线性值为每测量档的中值(mean value per unit)的±10％。
测量用仪器：十进电阻箱，测试电极
电阻箱的电阻需要有1×103欧姆到 999×106兆欧姆或109，测量大于109阻值时采用CAD技术(cad Generated techniques)，因为采用9伏电压驱动很难验证阻抗值大于999×106的电阻。
将电阻箱的两个电极连接到ACL-385的两个平行电极上，将电阻调到1K位置，表的103发光二极管(LED)应亮，其它档的校准依此类推，测量阻抗转换点时，按下开关的同时连续调节阻抗电桥的阻抗值，并观察下一档LED灯常亮时的阻抗值(这时的值为转换阻抗值)。