邵氏橡胶硬度计使用说明书

A型适用于一般橡胶、合成橡胶、软橡胶、多元脂、皮革、蜡等

D型适用于一般硬橡胶	、硬树脂、压克力、玻璃、热塑性塑胶、印刷版、纤维等

符合标准DIN53505,ASTMD2240IS0/R868,JISR7215

（1）概述

邵氏橡胶硬度计是测定硫化橡胶和塑料制品硬度的仪器。该仪器有A型.D型.C型三种形式

A型和D型分别适用于低中硬度和高硬度材料硬度的测试。C型适用于压缩率为50%，应力0.049MPa以上时，采用橡塑并用，塑料中含有发泡剂制成的鞋用微孔材料硬度的测试。本硬度计执行GB/T531-99、GB2411-80、HG/T2489-93、JJG304-2003有关规定

（2）主要参数

刻度盘值：0-100度

压针行程：0-2.5mm

压针端部压力：A型.C型0.55N-8.06N.D型0-44.5N

(3)使用方法：

把试样放在坚固的平面上，拿住硬度计，压针距离试样边缘至少12mm平稳地把压足压在试样上，使压针垂直的压入试样，直至压足和试样完全接触时IS内读数。在测点相距至少6mm的不同位置测量硬度值5次，取其平均值（微孔材料测点相距至少15mm）为稳定测定条件，提高测定精度，应将硬度计装置在配套生产的同型号测定架上测定。

（4）使用须知

使用前应检查硬度计的指针在自由状态下应指灵位（如指针微量偏离零位时，可以松动右上角压紧螺丝，转动表圈，使指针对准零位）。将硬度计压在玻璃板时，指针应指100度（压针端面与脚底面严密接触于玻璃上）。如不指零位和100度时时，可以轻微按动压针几次，如仍不指零位和100度时，则不能使用。如在定荷架上使用时，可以揿动手柄，使硬度计在砝码的重力作用下，硬度计压足与试台完全接触，此时数值显示应指示100±1(度)，如不指100±1(度)，可以用试台下两个调节手轮微调，如仍调不到100±1(度)，同样不可以使用，最好送厂方调整为宜。

D型硬度计手持压在玻璃上检验零位时或装置在定荷测定架上调整零位时，必须在硬度计压足下放置坚硬的专用量块，否则，硬度计压头会压损玻璃板，而且很难准确的示值，具体操作方法见专用量块使用说明。

橡胶试样应按GB/T631-99的要求备制，塑料试样应按GB2411-80的要求备制，橡胶微孔材料的试样应按GB2489-93的要求备制

在可能的情况下橡胶试样在测试前应按GB/T2941.GB/T2918的规定在实验室标准温度下进行调节后再做测定。当试样用A型硬度计测量值超过90度时，推荐用D型硬度计，当用D型硬度计测量值低于20度时，推荐用A型硬度计，A型硬度计示值低于10度时是不准确的，测量结果不能使用。硬度计使用完毕后，应擦净装入仪器盒内，放置干燥处，防止受潮，测定架应经常揩擦，并涂少量防锈油，以防生锈，并在活动部位加注20号机油。硬度计应按JJG304-89规定，定期送检 。