Model 8340

防暴风速仪

操作和服务手册

上海汇分电子科技有限公司

电话：021-63171910  021-63173800

手机：13916696061

Email：micron365@gmail.com

Http：www.micron365.cn

目录

| 1 装配 -------------------------------------------------- 取出仪器 ---------------------------------------------- 安装电池 ---------------------------------------------- 2 操作 -------------------------------------------------- 伸缩探针 ---------------------------------------------- 测量风速 ---------------------------------------------- 打开电源 ---------------------------------------------- 选择查看电池寿命/风速显示 ----------------------------- 选择传感器响应 ---------------------------------------- 电池 -------------------------------------------------- 3 维护 -------------------------------------------------- 探针顶端 ---------------------------------------------- 事例 -------------------------------------------------- 存放 -------------------------------------------------- 重新标定 ---------------------------------------------- 更换探针 ---------------------------------------------- 4 故障处理 ---------------------------------------------- 附录A 标准风速Vs实际风速 ------------------------------ 附录B 规格 -------------------------------------------- |  |
| --- | --- |

1 装配

这章知道你取出仪器和安装电池。第二章详细说明了仪器的操作。

取出仪器

小心地从仪器箱中取出仪器和附件。按照清单检查仪器和附件是否齐全，如果有缺失或者仪器损坏请立即与我们联系。

表1: 仪器清单

| 数量 | 项目 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风速仪 | 8340 |
| 1 | 仪器箱 | 1319042 |
| 4 | AA碱性电池 | 1208013 |
| 1 | 操作和服务手册 | 1980076 |

安装电池

旋开位于仪器背面的电池盒上的旋钮。取下电池盖依照电池图安装4节AA碱性电池。重现装好电池盖并拧紧旋钮。

如果电池安装不正确，不会损坏风速仪，仅仅是仪器不能工作。

警 告

当使用4节AA碱性电池时，仪器是安全防爆的。其它类型的电池（镍铬、碳-锌等等电池）不能用于危险环境。

2 风速仪操作

这章详细说明了风速仪的操作。

伸缩探针

8340风速仪有一个位于仪器缩进位置的伸缩探针。为了测量风速，使探针暴露于空气中，抓住位于仪器顶部中心位置的探针的黑色部分的顶端，拔出探针。完全的拔出探针，探针有3英寸长并可以旋转90从任何方向测量空气中的风速。

缩回探针，在仪器的上方可以看到传感器。一旦对准前面的窗口，抓住探针顶端推向仪器。不使用时为了保护传感器将探针缩回。

8340的设计可以使它在垂直的或者合适的位置测量几百英尺每分钟的风速。可以用于测量室内和通风厨的风速。

小心不要碰撞探针的把手。粗心的操作可能损坏探针。

测量风速

为了得到高精度，正确的使用探针是重要的。测量风速时通过探针顶端的箭头确定空气流过传感器的方向。箭头应指向下风口。

打开电源

通过ON/OFF打开仪器。仪器第一个5秒钟显示电池的寿命。这个数字近似说明了电池残余的寿命，用掉“表面电荷”后，电池寿命从不少于0%到高于100%。

5秒后，仪器按选定的单位显示风速。可挑选的单位为英尺/分钟(S ft/min)和米/秒(S m/s)，单位是购买时就设定好的。在测量中单位不能改变。

选择电池寿命/风速读书显示

BATT/VEL开关允许你决定显示电池寿命还是关闭显示电池寿命。当滑动这个开关到BATT一端显示近似的电池寿命。滑动开关到VEL一端显示当前的风速。

选择传感器响应

8340有一个FAST/SLOW响应开关设置显示的平均时间。在slow响应模式，显示平均风速侧量的时间为12秒。在这个过程中，显示每秒更新一次。在fast响应模式，显示平均风速侧量的时间为3秒。这个方法储存了12秒钟过程中每秒的测量值。每秒，获得一个新的读数扔掉一个旧的读数。通过响应开关的位置决定平均显示的时间。

电池

电池提供了连续测量的电源。当电池寿命降到15%时，电池指示器在左上角闪烁。这个表明电池电量低你应该更换电池。更换新的碱性电池大约可以使用25个小时。

一旦电池指示器闪烁，你仍然有一些时间完成测量。当电池显示器闪烁时，仪器正常运行。

如果电池低于5.0V，连续地显示“LO”。在获取数据前更换电池。如果没有更换电池，电池低于2.0V时，显示器变为空白。

警 告

碱性电池是8340风速仪认可的，其它类型的电池对于安全是无效的。

3 维护

维护仪器是为了保证仪器测量的精确性。

探针顶端

定期检查探针顶端确保干净。灰尘和油会影响传感器的精度。

警告：清洁时仪器必须关闭。不要使用高压空气、强溶解力的溶剂或者刷子清洁探针顶端，那样会损坏传感器。

清除灰尘，用洁净的空气吹它或者用洁净的水轻轻擦拭。清除灰尘和油的结合物，用异丙醇轻轻擦拭或用洁净的空气吹。（不要使用包含羊毛脂的异丙醇。）不能使用热干燥的方法清洁探针。

不建议用探针接触物体。使用前确定传感器是干的。

事例

如果仪器需要清洁，用软布和异丙醇或溶解力小的清洁剂轻轻擦拭。不要将仪器放入水中。

存放

仪器存放超过一个月时，拆出电池已避免电池泄漏。

重新标定

为了保证精度，我们建议您将仪器返回工厂进行每年一次的重新标定。支付一定的费用，我们为您重新标定仪器，并提供标定证书。建立严格的标定记录对于维护来说是非常重要的。

更换探针

如果探针损坏，仪器必须返回权威的TSI服务中心。补充说明联系当地的TSI经销部门。

4 故障处理

表2列出了仪器的症状，可能产生的原因和建议的解决办法。如果症状没有列出没有解决办法，请联系我们。

表2

| 症状 | 可能产生的原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 没有显示 | 仪器没开 | 打开仪器 |
|  | 低电量 | 更换电池 |
|  | 电池两极脏了 | 清洁电池两极 |
|  | 电池安装错误 | 按照电池图重新安装 |
| 电池符号闪动 | 低电量 | 更换电池 |
| 显示“LO”并且电池指示器打开 | 电量低 | 更换电池 |
|  | 电池两极脏了 | 清洁电池两极 |
| 读数波动大 | 流动的波动 | 重新装配探针并且将响应开关滑动到SLOW位置 |
| 风速读数闪动2000FPM或10.16 m/s | 被测风速超过仪器本身的量程 | 选择性的测量风速 |
|  | 传感器损坏 | 联系TSI |
| 显示指出在零点时高出10FPM (0.05 m/s) | 传感器损坏 | 联系TSI |

附录A

标准风速和实际风速

热敏电阻对于空气密度和空气流速的反应是灵敏的，所有的热敏电阻传感器都应该在标注条件下测量风速。TSI标准条件为70℉(21.1℃)和14.7 psia (101.4 kPa). 其它的厂家可以使用不同的条件。

标准风速是空气在温度和大气压力都在标准条件下的流动情况。通常最有效空气流速的测量应用于详细说明了空气热传输的情况。实际风速是极小的微粒在空气中的流动速度。

实际空气密度几乎等于标注条件下的空气密度，通常实际风速不同于标准风速。

在一些情况下，实际风速大于标准风速。为了获得实际风速，增加标准风速的读数做如下修正：

T=环境温度，单位℉

P=环境压力，单位psia

如果是公制单位，等式变为：

例子1

你在管道中测量实际风速。管道中的空气温度为55℉，大气压力为14.24psia。你测量的显示为1200 ft/min。

例子2

你测量高压情况下的实际风速。空气压力为99.4 kPa并且空气温度为27℃。测量显示为2.30 m/s。

附录B

规格

显    示：4位LCD显示

操作温度范围：仪    器：32℉～122℉(0℃～50℃)

探    针：32℉～122℉(0℃～50℃)

量    程：25～2000ft/min(0.13～10.16 m/s)

精    度：5%读数或5ft/min(0.03 m/s)

分 辨 率：1ft/min (0.01 m/s)

电    池：4节AA碱性电池

仪    器：2.75”W x 1.3”D x 5.2”L

尺    寸：(70 mm x 33 mm x 132mm)

探    针0.25: 直径(6.4 mm)

尺    寸：3.1”L (79 mm)

重    量（包括电池）： 9 oz

安全级别

UL Listed

使用碱性电池时在危险地方使用仪器的安全防暴级别，I级标准C和D，II级标准E、F和G， III级标准。

上海汇分电子科技有限公司

电话：021-63171910  021-63173800

手机：13916696061

Email：micron365@gmail.com

Http：www.micron365.cn