Model 8345/8346/8347/8347A

VELOCICALC®

风速仪

操作和服务手册

上海汇分电子科技有限公司

电话：021-63171910  021-63173800

手机：13916696061

Email：micron365@gmail.com

Http：www.micron365.cn

目录

| 1 开箱检查仪器 ------------------------------------------ 识别仪器部件 ------------------------------------------ 2 装配 -------------------------------------------------- 仪器供电 ---------------------------------------------- 安装电池 -------------------------------------------- 使用AC适配器 ---------------------------------------- 自动断电 -------------------------------------------- 选择显示单位 ------------------------------------------ 使用伸缩探针 ------------------------------------------ 伸展探针 -------------------------------------------- 缩回探针 -------------------------------------------- 相关探针（Model 8346/8347A）----------------------------- 3 操作 -------------------------------------------------- 浏览 -------------------------------------------------- 键盘功能 ---------------------------------------------- ON/OFF键 ---------------------------------------------- 测量风速 ---------------------------------------------- 测量温度 ---------------------------------------------- 流量功能 ---------------------------------------------- 输入外型和尺寸 -------------------------------------- 湿度（Model 8347/8347A）------------------------------- 输入大气压力 ---------------------------------------- 时间常数 ---------------------------------------------- 清除，采样，统计 -------------------------------------- 采样 ------------------------------------------------ 统计 ------------------------------------------------ 清除 ------------------------------------------------ 打印 -------------------------------------------------- 4 维护 -------------------------------------------------- 探针 -------------------------------------------------- 重新标定 ---------------------------------------------- 事例 -------------------------------------------------- 存放 -------------------------------------------------- 5 故障处理 ---------------------------------------------- 附录A 技术指标 ---------------------------------------- 附录B DIP 波段开关设置 -------------------------------- 附录C 标准风速和实际风速 ------------------------------ | 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 9 9 |
| --- | --- |

1 开箱检查仪器

小心地从仪器箱中取出仪器和配件。根据表1的清单检查仪器及配件。如果缺少或者损坏请立即与我们联系

表1 装箱单

| 数量 | 描述 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8345风速计或 8346风速计或 8347风速计或 8347A风速计 | 8345 8346 8347 8347A |
| 1 | 仪器箱（8345/46）或 仪器箱（8347/47A） | 1319125 1319114 |
| 4 | AA碱性电池 | 1208013 |
| 1 | AC适配器 |  |
| 1 | 操作和服务手册 | 1980277 |

识别仪器部件

1 键盘                2 显示器

3 打印串口            4 电池盖

2 装配

仪器供电

为仪器供电有两种方法：一种是使用4节AA碱性电池，另一种是使用AC适配器。

安装电池

根据仪器电池盒内的电池图表安装4接AA电池。TSI配备了碱性电池。仪器安装的不是碱性电池就是镍镉充电电池。不推荐使用碳锌电池，因为它可能泄露会对仪器造成损坏。在20℃，150 ft/min的情况下碱性电池可以使用10小时。

使用AC适配器

连接AC适配器到电源插座为仪器供电。使用AC适配器时，电池（如果安装了）被旁路。AC适配器不能给电池充电。

Auto Power Off Feature自动断电

运行设定的时间后，仪器自动关闭。在风速模式，如果15分钟内仪器测试的是0或没有触碰键盘，仪器自动关闭。在温度模式，如果15分钟内没有触碰键盘，仪器自动关闭。通过将DIP开关5放到关闭位置关闭自动关机功能。参阅附录B，DIP开关设置部分。

（注：如果仪器自动关机不会丢失数据。）

选择显示单位

仪器可以以不同的单位显示测量的数值。如表2-2。

表2-2 选择测量单位i

| 风速 | 温度 | 流量 |
| --- | --- | --- |
| ft/min m/s | ℉ ℃ | Ft3/min M3/hr l/s |

如果要改变单位的显示，请参阅附录B“DIP开关设置部分。”

使用伸缩探针

这个伸缩探针包含风速，温度，湿度传感器。使用探针时，确定传感器部分充分暴露并且方向朝向下风口。

伸展探针

伸展探针，握住探针的把手拉探针另外一端的顶端。

缩回探针

缩回探针，握住探针的把手，将探针另外一端的顶端向探针把手的一端推。如果你感觉探针紧，轻轻拉探针下面的电线直到传感器全部缩回到探针内部。按探针顶部电线是静止的，不要拉电线。

相关探针 (Model 8346/8347A)

有相关的可以弯曲90°的探针。弯曲探针的型号为8347A，松开连接的突出的螺母，弯曲探针，然后拧紧螺母。伸直探针，松开螺母，伸直探针，然后拧紧螺母。

3 操作

浏览

8345/46 VELOCICALC 测量风速和温度并计算体积流量。8347/47A 测量风速，温度，体积流量，湿度，露点温度和湿球温度。8346和8347A有外部探针。仪器可以依据一组数据计算统计值。

键盘功能

按前面板上的按键，仪器发出吡吡声。如果按键时仪器没有发出吡吡声，按键不起作用。通过改变DIP开关的设置（附录B）可以关掉按键时的吡吡声。

ON/OFF键

按ON/OFF键打开/关闭仪器。第一次打开仪器时，它依据一个固定的程序打开，这个程序含有仪器自检功能。首先，所有的字符显示几秒钟。如果出现问题，显示闪动的‘CAL’，这时仪器应该返回工厂进行维护和标定。

测量风速

按VELOCITY键显示风速测量（仪器将自动进入风速模式）。根据DIP开关设置（附录B）风速显示单位ft/min或m/s。 想要测量时将探针放置到要测量的地方。确定传感器窗口完全暴露并且探针顶端上的方位点朝向下风口。

测量温度

按TEMP键显示温度读数。根据仪器DIP开关设置（附录B）仪器显示温度单位℉或℃。大约30秒温度读数稳定后转换到温度模式。这是必要的，因为在风速模式时传感器是热的，并且一些热量传导到了温度传感器。

流量功能

仪器可以通过已知面积计算流量。根据仪器DIP开关设置（附录B）仪器显示流量单位ft3/min，m3/hr或l/s。流量适合于圆形，矩形和正方形管道。管道外形和尺寸或其它的面积通过流程输入仪器。

输入外型和尺寸

按FLOWRATE键进入流量模式。仪器提醒用户输入被测物体外形和尺寸。仪器交替循环显示要输入被测物体的外形的符号。如果输入了外形和尺寸仪器显示流量。

按上和下的箭头键（▲▼）选择测量的区域外形，矩形（正方形）或圆形。每次按上和下的箭头键（▲▼）显示固定在某一个外形的符号上。当显示选择了的外形后，按ENTER或FLOWRATE键。进入外形，仪器询问尺寸。

使用上和下的箭头键（▲▼）选择流量区域的尺寸。比如一个圆形材质仪器询问的是圆形区域的直径尺寸。选择尺寸后按ENTER或FLOWRATE键。比如一个矩形区域仪器询问的是矩形两边的尺寸。首先选择X尺寸，按ENTER或FLOWRATE键，然后选择Y尺寸，按ENTER或FLOWRATE键。

在外形和尺寸被输入后按上和下的箭头键（▲▼）改变它们。继续输入外形和尺寸。

湿度 (Model 8347/8347A)

按HUMIDITY键锁定测量相对湿度，露点温度和湿球温度。注：显示正确的露点温度必须输入正确的大气压力。

输入大气压力

显示湿球温度时，按上或下的箭头显示大气压力。使用上或下的箭头改变大气压力数值然后按ENTER键确定并回到测量模式。

注：为了温度和湿度的测量，确定探针温度和湿度传感器有至少3英寸（7.5cm ）暴露在流动的空气中。

时间常数

立即按并释放TIME CONSTANT键查看当前的时间常数。改变时间常数，按并保持TIME CONSTANT键。可选择的时间常数（1，5，10，15和20秒）将循环显示。当显示所需要的数值时立即释放TIME CONSTANT键。

仪器关闭，它总是储存所选择的时间常数。再次打开仪器，最后选择的时间常数被使用。

时间常数实际上就是平均周期。仪器每秒总是显示最新的数值，然而，读数显示的是最后的时间常数周期结束后的平均读数。

例如，如果时间常数设置为10秒，显示的是10秒平均周期结束后的平均读数，每秒都是最新的读数。这是10秒钟的“变化平均值。”

清除，采样，统计

仪器能搞计算个体采样读数的平均值。按SAMPLE键，当前显示读数被加载到采样总数中。按STATISTICS键，读数总数和采样总数分开，通过采样读数得到平均值。按CLEAR键清除采样读数，然后开始一个新的平均值。

采样

按SAMPLE键开始采样。“SAMPLE”闪烁，开始单一采样记录。显示采样数值。

单一采样数值不能查看。只能查看统计采样数值。有五种不同的统计结果：风速和流量，温度，湿度，露点温度和湿球温度。通过开关转换测量模式和采样记录模式，不影响另外的测量模式的数据统计。可以增加附加的数值到现有的统计数据。

采样过程中手动关闭仪器，没有统计数据。通过将DIP开关放置到ON的位置，关机保持数据。参阅附录B设置DIP开关部分。

统计

按STATISTICS键显示当前采样模式下的采样平均值。显示屏出现“AVERAGE”和序号（1～255）指出有多少个采样平均值。一秒后显示平均值。按并保持STATISTICS键始终显示平均值。如果重复按STATISTICS键，显示最小值，最大值。按STATISTICS键后，附加的数值开始采样。下一次按STATISTICS键，附加数值和已有的数值被平均。

清除

按CLEAR键清除当前缓存内的菜样值。在测量风速/流量模式下按CLEAR键不会影响到其它测量模式的缓存。然而，风速和流量使用同一缓存，所以清除风速也就清除了流量。

打印

如果连接了可选择的便携式打印机：按SAMPLE，STATISTICS或CLEAR键当前的现实数据传输到打印端口。在流量模式，输入的或改变的外形和尺寸数据也被传输。如果改变了时间常数，那么时间常数也被输出。

数据以12345.67为版本进行打印。通过调整DIP开关设置打印版本。参阅附录B设置DIP开关部分。

4 维护

探针

定期检查探针保证它的清洁。尘和油堆积在风速传感器上影响测量的准确度。

警告：清洁时仪器必须是关闭的。不要用高压空气吹或用强溶解力的溶剂清洁传感器探针；会对传感器造成损坏。

除尘，轻轻的吹或用清水轻轻冲洗。清除尘和油的混合物，用异丙醇清洗探针或轻轻的吹。小心水不要进入探针内部。

重新标定

维持高准确度的测量，TSI建议将仪器送到TSI进行每年一次的重新标定。支付一定的费用，我们将重新标定仪器并给您标定证书。一年一次的检查保证仪器读数的准确度；提供标定记录在应用方面是非常重要的。

事例

如果仪器和仪器箱需要清洁，轻轻的吹并用异丙醇清洗。不要浸泡仪器。

存放

存放仪器超过一个月时，将电池取出以免电池泄漏损坏仪器。

5 故障处理

表5列出了症状，可能产生的原因和解决故障的方法。如果症状没有列出，请联系我们。

表5 故障处理

| 症状 | 可能产生的原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 没有显示 | 仪器没开 | 打开仪器 |
|  | 低电量 | 更换电池或AC适配器 |
|  | 电池两极脏了 | 清洁电池两极 |
|  | 电池安装错误 | 按照电池图重新安装 |
| 电池符号显示 | 电量低 | 更换电池或为电池充电 |
| 显示“LO” | 电压低 | 更换电池或为电池充电 |
|  | AC适配器错误 | 连接合适的AC适配器 |
|  | 电池两极脏了 | 清洁电池两极 |
| 温度读数高 | 温度传感器仍然处于预热阶段 | 30秒预热后读数稳定 |
| 显示“ERR” | 尝试进入大于255读数 | 读数或者记录平均值：清除采样记录并继续 |

附录A 技术指标

技术指标如有变化不预先通知

括号内指示公制单位

风速：

量    程：0～6000 ft/min（0～30 m/s）

精    度：读数的3.0%或者3 ft/min（0.015 m/s）

温    度：

量程（8345/46）: 0～200℉（-17.8～93.3℃）

量程（8347/47A）: 14～140℉(-10～60℃)

精    度: 0.1℉（0.1℃）

分 辨 率: 0.5℉（0.3℃）

温度范围:

操作温度（电子）: 40～13℉（5～45℃）

存放温度：-22～194 ℉（-30～90℃）

体积流量：

范    围：0.1～195,000 l/s,

0.0424～702,000m3/hr,

0.2～2,700,000 ft3/min

管道大小：

范    围：1～100英寸增加0.5英寸

100～255英寸增加1英寸(1～100cm增加0.5cm，100～255cm增加1cm)

相对湿度（MODELS 8347/8347A）：

量    程：0 to 95% RH

精    度5：±3% RH

分 辨 率：0.1% RH

湿球温度（MODELS 8347/8347A）：

量    程：40～140℉（5～60℃）

分 辨 率：0.1℉（0.1℃）

露点温度（MODEL 8347/8347A）：

量    程：5～120℉（-15～49℃）

分 辨 率：0.1℉（0.1℃）

时间常数：

范    围：1～20秒可调

响应时间

风    速：200秒

温    度：8345/46：8秒

8347/47A：34秒

外形尺寸：

外形尺寸：10cm×16.8cm×3.8cm

探针尺寸：

探针长度（8345）：94cm

探针长度（8346）：94cm

探针长度（8347）：102cm

探针长度（8347A）：102cm

重量：

重量（带电池）：0.5kg

显示尺寸：4行LCD显示，15mm

电    源：4节AA电池或AC适配器

打印机

类    型：连续

波 特 率：1200

附录B DIP 波段开关设置

移开电池盖看到DIP开关。有8个DIP开关。下面的表格描述了每一个开关的功能。

警告：Make改变DIP开关前关闭仪器。

| 开关 | 功能 | 关 | 开 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风速 | ft/min和ft3/min | m/s |
| 2 | 流量 | l/s | m3/hr |
| 3 | 温度 | ℉ | ℃ |
| 4 | 十进制 | 使用“.” | 使用“，” |
| 5 | 丧失功能 | 自动关机 | 丧失功能 |
| 6 | 采样数据 | 手动停止时数据丢失 | 数据保留 |
| 7 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 8 | 吡吡声 | 关闭吡吡声 | 激活吡吡声 |

开的一端远离电池，关的一端靠近电池

DIP开关总是在关的位置

* 选择流量显示l/s或ms/hr，DIP开关必须在开的位置。

附录C 标准风速和实际风速

标准风速和实际风速

热敏电阻对于空气密度和空气流速的反应是灵敏的，所有的热敏电阻传感器都应该在标注条件下测量风速。TSI标准条件为70℉(21.1℃)和14.7 psia (101.4 kPa). 其它的厂家可以使用不同的条件。

标准风速是空气在温度和大气压力都在标准条件下的流动情况。通常最有效空气流速的测量应用于详细说明了空气热传输的情况。实际风速是极小的微粒在空气中的流动速度。

实际空气密度几乎等于标注条件下的空气密度，通常实际风速不同于标准风速。

在一些情况下，实际风速大于标准风速。为了获得实际风速，增加标准风速的读数做如下修正：

T=环境温度，单位℉

P=环境压力，单位psia

如果是公制单位，等式变为：

例子1

你在管道中测量实际风速。管道中的空气温度为55℉，大气压力为14.24psia。你测量的显示为1200 ft/min。

例子2

你测量高压情况下的实际风速。空气压力为99.4 kPa并且空气温度为27℃。测量显示为2.30 m/s。

上海汇分电子科技有限公司

电话：021-63171910  021-63173800

手机：13916696061

Email：micron365@gmail.com

Http：www.micron365.cn