Model 8722/8720

温湿度计

操作和服务手册

上海汇分电子科技有限公司

电话：021-63171910  021-63173800

手机：13916696061

Email：micron365@gmail.com

Http：www.micron365.cn

目录

| 1 取出仪器 ---------------------------------------------- 可选附件 ---------------------------------------------- 识别各部件 -------------------------------------------- 2 装配 -------------------------------------------------- 供电 -------------------------------------------------- 安装电池 -------------------------------------------- 使用AC适配器 ---------------------------------------- 选择显示单位 ------------------------------------------ 波特率 ------------------------------------------------ 设置时间 ---------------------------------------------- 连接便携式8928打印机 ---------------------------------- 连接电脑 ---------------------------------------------- 获取数据 ---------------------------------------------- 3 操作 -------------------------------------------------- 键盘功能 ---------------------------------------------- ON/OFF键 ---------------------------------------------- 箭头键 ------------------------------------------------ 使用便携式打印机8928打印数据 -------------------------- 8720型号功能 ------------------------------------------ SAMPLE 采样键 ----------------------------------------- TEMP/HUMIDITY 温度/湿度键 ----------------------------- STATISTICS 数据键 ------------------------------------- 8722型号功能 ------------------------------------------ ENTER键 ----------------------------------------------- TEMP键 ------------------------------------------------ DEWPOINT 露点键 --------------------------------------- HUMIDITY 湿度键 --------------------------------------- WETBULB 湿球温键 ------------------------------------- %OA 空气百分比键 -------------------------------------- SAMPLE INTERVAL 采样间隔键 ---------------------------- 采样键 ------------------------------------------------ 设置数据储存操作 ------------------------------------ 不连续的数据记录（单一点测量） ---------------------- 连续的数据记录（多点数据记录） ---------------------- NEXT TEST (Clear)键 进入下个测试序号（清除）键 -------- STATISTICS（review data）键 --------------------------- 浏览统计 -------------------------------------------- 回顾数据 -------------------------------------------- 下载数据到电脑 ---------------------------------------- 4 维护 -------------------------------------------------- 探针 -------------------------------------------------- 标定 -------------------------------------------------- 事例 -------------------------------------------------- 存放 -------------------------------------------------- 5 故障处理 ---------------------------------------------- 附录 -------------------------------------------------- A 规格 ------------------------------------------------ B 内置开关设置 ---------------------------------------- |  |
| --- | --- |

1 取出仪器

小心的从包装中取出仪器。检查仪器部件的齐全（表1-1）。如果缺少或损坏请马上与我们联系。

表1-1 清单

| 数量 | 项目 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8720主机和 仪器箱 | 8720 1319253 8722 1319114 |
|  | 8722主机和 仪器箱 |  |
| 4 | 碱性电池 | 1208013 |
| 1 | 操作和服务手册 | 1980397 |
| 1 | 标定证书 | 1083173 |
| 1 | 计算机连接电缆（仅8722） | 8940 |
| 1 | 下载软件（仅8722） | 800832 |

可选的附件

| 序号 | 数量 | 项目 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 45-9针打印电缆 | 8926 |
| 2 | 1 | 8928便携式打印机 | 8928 |
| 3 | 1 | 适配器/为打印机充电 | 2613049 |
| 4 | 1 | 用户指南 | 8928 |
| 5 | 5 | 热敏打印纸 | 80211 |

表1-2 ：可选的适配器

| 数量 | 项目 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 115 V, NEMA-5 230 V, European CEE 7/16 230 V, Great Britain 240 V, Australian. | 2613033 2613078 800169 261310 |

识别各部件

- 键盘

- 显示屏

- 打印机/计算机连接口

- 温湿度传感器

- 电池盒

2 组装

仪器供电

仪器有两种供电方法：四节AA电池或AC适配器。

安装电池

按照电池盒里面的图装入电池。TSI提供了碱性电池。推荐使用碱性电池，不建议使用其它类型的电池，有泄酸的危险而且寿命短。电池电量残余15%时，电池指示器闪动，表示需要更换电池。

使用AC适配器

将AC适配器插在电源插座上。使用AC适配器时，电池被旁路。AC适配器不能为电池充电。

选择显示单位

仪器可以显示五种不同的测量单位，如表：2-1

表2-1：选择测量单位

| DIP开关设置5 | 湿率和绝对湿度 | 温度/露点/湿球 |
| --- | --- | --- |
| off | 1bs/1b和1bs/ft3 | ℉ |
| on | g/kg和g/m3 | ℃ |

如果你希望改变显示单位，请参阅附录B中的DIP开关设置。

波特率

8720设置波特率为1200，允许连接可选择的便携式打印机。当从仪器下载或打印数据时8722有可变的波特率，使得数据下载速度更快。

仪器的波特率在开机时被顺序显示。改变波特率，在开机时当波特率显示时按下并保持▲或▼键，当仪器发出噼噼两声后释放按键。使用上下键选择可用的波特率1200，2400，4800，9600，和19200。按下ENTER键设置显示值。

当从仪器上下载和打印数据时仪器具有可变的波特率，波特率越高下载数据越快。注：波特率必须与计算机或打印机一致。

调整时钟

仪器有内部的时钟，明确时间和日期。（格式是HH:MM,HH是24小时格式，MM是分钟）。正确的设置时间和日期是非常重要的，否则，记录数据的时间和日期是不正确的。

调整时间和日期，在开机后当时间显示时按并保持▲或▼键。当仪器发出噼噼两声后释放按键。你可以浏览或者依次调整小时，分钟，年，月，日。使用▲▼箭头键调整或设置。使用ENTER键储存每个设置和进入下一项。

连接8928便携式打印机

1 确保仪器和打印机是关着的

2 位于打印机表面的电缆连接9针的一端，另外的一端连接仪器。

3 现关仪器再关打印机

注：总是先打开仪器然后打开打印机。如果打印机有问题出现问号(??????)，星号(******)，或者随意情况，请将打印机关闭并重新打开。还可以查看8928便携式打印机的操作和服务手册。

连接仪器到计算机

使用仪器提供的电缆线将仪器与计算机接口连接，下载存储数据或进行调整,电缆的一端9针连接计算机的COM口,另一端连接仪器的数据口。如果你的电脑是25针串行端口连接器，那么由9针换成25针是必须的。

更多的详细说明关于如何下载数据请查看第三章的下载数据到计算机。关于获得数据清参阅下面的获得数据的部分。

获取数据

仪器会在使用过程中指示用户怎样使用计算机。做这些时计算机必须连接并在终端模式，而且计算机和仪器的波特率必须一致。改变波特率的详细内容请看第二章改变波特率部分。用户必须在仪器中设置。

用户必须自己向仪器输入程序已便从仪器获得特定时段的信息。当SAMPLE键按下时仪器只打印信息。

校准

温度和湿度可调整校准。温度调整可以加或减，范围是± 5.55℃。 标定可以选择任意的单位℉或℃。湿度调整加或减的常数百分比，范围是12.0%相对湿度。依据下面的程序进行调节：

关闭仪器，将DIP开关7放到打开的位置，再次打开仪器。仪器8720按并保持SAMPLE键进入标定模式。显示将倒计数5到0，到0时释放这个键，显示屏最上方显示调整的数值和真实的读数值。使用▲和▼键改变可以调整的数值然后按SAMPLE键确认。按TEMP/HUMIDITY键修正其它的参数。完成后，关闭仪器并将DIP开关放到关闭的位置。

仪器8722按并保持TEMP或HUMIDITY键进入标定模式。进入RTD标定模式，确定RTD已连上电源。按TEMP键直到“rtd” 显示，然后按并保持TEMP键。

显示将倒计数5到0，到0时释放这个键，显示屏最上方显示调整的数值（工厂设置0.0）和真实的读数值。

3 操作

键盘功能

按前面板上的键时，仪器发出吡吡声。如果按键时没有吡吡声，键没有作用。

警告：不要在过热的地方暴露传感器。这样会对传感器和探针造成损坏。

ON/OFF键

按ON/OFF键打开/关闭仪器。当第一次打开时，仪器运行自检程序（满屏显示）。显示电池电量百分比，然后开始预热过程，开始测量温度和相对湿度。

8722型号会显示内存百分比，波特率，时间和输入的大气压力。然后，仪器开始测量温度和相对湿度。

如果出现问题，屏幕会闪动显示“CAL”表明仪器需要维修和校准。

注：要越过自检程序，可在开机自检的任意时段按下ENTER键。

箭头 (▲▼)键

两个箭头键用于仪器进行数值的选取。也同样用于标定模式。

对于8722型号，在开机显示波特率，时间或大气压时按▲或▼键改变数值，按ENTER接受数值。

使用可选便携式打印机8928打印数据

如果打印机被连接，当按下如下的按键后下面的信息将会被打印：

8720型号：

SAMPLE key: SAMPLE TIME: (time, units)

AVG: (top line average, units)

AVG: (bottom line average, units)

STATISTICS key:

SAMPLE TIME: (time, units)

• STATISTICS (again): AVG: (top line average, units)

AVG: (bottom line average, units)

•  STATISTICS (again):

MAX: (top line max, units)

MAX: (bottom line max, units)

STATISTICS (again):

MIN: (top line min, units)

MIN: (bottom line min, units)

8722型号:

SAMPLE key:

(top line sample #), sample value, units

(bottom line sample #), sample value, units

STATISTICS key:

AVG: (top line # samples), avg. value, units

AVG: (bottom line # samples), avg. value, units

STATISTICS (again)

MAX: (top line # samples), max value, units

MAX: (bottom line # samples), max value, units

STATISTICS (again):

MIN (top line # samples), min value, units

MIN (bottom line # samples), min value, units

CLEAR (and released before 0)

CLEAR SAMPLE

CLEAR (and released at 0)

CLEAR LOG MEMORY

注：为了打印数据，仪器与打印机的波特率要一致。默认为1200。

数据将打印成格式为：12，345.67。如果愿意，将DIP开关8设置位ON打印格式为12.345，67请参阅附录B的DIP开关设置。

8720功能

SAMPLE Key

按SAMPLE键开始采样。再次按SAMPLE键停止采样。显示采样序号，平均值(‘AVG’)，然后仪器返回测量瞬时值。最少采样时间为5秒。

TEMP/HUMIDITY键

按下按键转换显示

温度和相对湿度

温度和露点

露点和相对湿度

STATISTICS 键

按下浏览采样时间（秒或分钟）和平均值（AVG）

按下转换显示最近一次采样的采样时间，平均值，最大和最小值。如果连接了打印机，这些数值将会被打印。

8722功能

8722测量温度、相对湿度、露点温度、湿球温度、绝对湿度、湿率和室外空气百分比。它同样可以记录数据，统计数据和读取单一的数据点。仪器关闭仍然可以保存已记录的数据。

ENTER Key

按ENTER键接受数值或条件。开机按并保持ENTER键跳过预热程序。

TEMP Key

按TEMP键从RTD观察温度。字母“rtd”在上方显示，温度数值在下方显示。

再次按TEMP键从探针读取数值。

注：在RTD模式，如果显示读数“over”，RTD不显示。如果RTD不显示，按TEMP键不起作用。

DEWPOINT 键

按DEWPOINT键显示露点数值。

HUMIDITY键

重复按HUMIDITY键直到显示有用的测量：

·% 相对湿度(%RH)

·绝对湿度 (lbs/ft3 or g/m3)

·湿率(lbs/lb or g/kg)

绝对湿度和湿率将科学的显示。上面显示数值，下面显示说明数值。

WETBULB键

按WETBULB键显示湿球温度值。

%OA (Percent Outside Air) 键

依据温度计算室外空气百分比：

%OA= (TR-TS) / (TR-TO) x 100%

%OA = 空气百分比

TR = 重置空气温度

TS = 补给空气温度

TO = 室外空气温度

重 点 采样被用作空气处理，改变温度不能明显改善空气状况。

这个综合程序在四个模式采集样品。这些模式是重置空气，户外空气，补给空气和空气百分比。在空气百分比模式按SAMPLE键，你通过按▲和▼键从一个模式到另一个模式。按%OA键退回到正常采样模式。详细情况依照下面的过程：

注：在任何时候按%OA键不记录数据并返回到正常模式。.

按%OA键一次进入return模式。

在这个模式，“RETURN”将显示。当前的温度数值将和‘----’共同显示（或者最后的数值反映重置空气）。按SAMPLE键一次温度稳定。采样数值将显示。如果采样不是可接受的或温度不是稳定的，等待其它的采样数值。

一旦数值是可用的，按▲键进入到前面的室外空气模式。

在户外空气模式，“OA”显示。当前的温度读数显示在下方并且“----”显示在下方（或者最后的数值反映重置空气）。一旦读数稳定按SAMPLE键。样品数值在上方显示并且当前的数值在下方显示。如果采样数值不可用或温度不稳定，等待1分钟并获取另外的样品数值。

在补偿模式，“SUPPLY”显示，当前的读数显示在下方，上方显示“----”（或者最后的数值反映重置空气）。一旦温度稳定按SAMPLE键。先前的数值在上方显示，当前的数值在下方显示。如果采样数值不可用或温度数值不稳定，等待1分钟并获取另外的样品数值。一旦接受上方显示的数值，按▲键进入到空气百分比模式。

注：在任何时候，按▲和▼键进入到3个模式（重置，户外和补给）查看改变的数值。

显示“OA%”直到显示户外空气百分比数值。按SAMPLE键存储其它三种模式的数值到内存中。

注：“OA Err”表示计算和存储的数值没有意义。再次3个测量法或用其它的方法测量空气百分比。

为了确定另外三个读数中的一个的变化，在没有记忆的情况下，按按▲或▼键查看数值，如有必要按SAMPLE写入数值。

按%OA键完成程序。进入另一个户外空气百分比测量。按SAMPLE键存入数值，然后用▲和▼键查看测量值并录入新的重现值和补偿值。如果怀疑户外空气数值的变化，你可以重新采样。

SAMPLE INTERVAL键

按并释放SAMPLE INTERVAL键浏览当前模式的不连续的数据记录（‘dISC’）或连续的数据记录（‘COnt’）。用▲或▼键选择“dISC”不连续的数据记录和“cont”连续的数据记录。按ENTER键接受选择。

如果选择“dISC，”仪器回到正常操作模式。

如果选择“cont,”然后按▲或▼键进行记录间隔的选择，5秒，10秒，15秒，20秒，30秒，1分，2分，5分，10分，15分，20分，30分和60分。按ENTER键接受并返回到测量模式。

SAMPLE键

设置数据存储

如果采用一个样品时它不能显示你可以设置参数。这部分描述了“On”和“OFF”。下面的部分描述了它们的功能。“On”表示无论参数是否显示，无论何时按SAMPLE键参数都被储存。“OFF”表示按SAMPLE键参数不被储存。按并保持SAMPLE键进入数据存储选项。使用▲或▼键在“On”和“OFF”之间进行选择，然后按ENTER键接受设置。

如果将二级温度探针或相对温度装置（RTD）设置为“ON，”接通电源后，RTD将存储数据。

这个采样测试ID和测试ID平均值数值被存储。看到最大值，最小值，或者单一数据，请参阅STATISTICS键功能部分。

NEXT TEST (clear) 键

按NEXT TEST (clear)前进到下一个测试序号。如果当前的测试序号没有存储，不能前进到下一个测试序号。

注：键上大写字母的功能是基本功能。小写字母的功能按并保持才有效。

在下面的情况下仪器自动增加测试序号：

·关闭仪器（如果存储数据）

·连续的数据记录

·连续采样后分散采样

·一个正常采样后%OA测量

·%OA测量后正常采样

清除最后的采样，按并保持NEXT TEST (clear)键仪器显示5到0的倒计时。显示5到0的倒计时，在显示0之前释放这个键。仪器显示闪烁的“CLEAR SAMPLE”。

清除所有的内存，按并保持这个键，显示0时释放这个键。显示两次闪动的“CLEAR LOG”并有吡吡声。

注：如果在显示0后释放这个键，没有吡吡声，并且没有数据被删除。

注：仅能清除最后记录的数据，不能回到以前的测试序号和清除数值。不能增加数据到以前的测试序号。在连续采样模式样品清除不工作。

STATISTICS（review data）键

STATISTICS（review data）键有两个用途。一个是查看当前显示参数的统计数据，另一个是查看详细的测试序号，包括个体采样数值。

查看统计数据

按STATISTICS（review data）键查看当前显示参数的统计数据。显示样品个数，测试序号和平均值。再次按STATISTICS（review data）键（平均值消失前）查看最大值和最小值。

回顾以前的数据

按并保持STATISTICS（review data）键，仪器发出两声吡吡声。释放这个键显示当前的测试序号。用▲或▼键选择想要查看的测试序号。按ENTER键确认。用▲键查看平均值，最小值，最大值，总的样品数，和单一的采样数值。显示过去的采样数值。

查看不同类型的测量数据，选择想要查看的测量数据的最大值，最小值，平均值或单一采样值。查看湿率或绝对湿度，按HUMIDITY键查看参数，查看RTD参数，按TEMP键。如果没有这些测量类型的数据显示“-----”。按其它的测量类型键查看更多的数据或按ENTER键回到测量模式。

注：查看重置空气，补给空气或户外空气，你必须下载数据到计算机或打印数据。%OA可在仪器上查看。

下载数据到计算机

“LOGDAT”软件可以将数据下载到计算机。数据包括测试序号，测量值，测量单位，流量范围和采样间隔。数据带有时间和日期，还有统计数据。文件包括下载被储存的数据并制表，将数据传输到电子数据表中并进行分析。

安装软件到计算机，依据下面的提示：光盘自动运行

·Windows 3.1系统: 选择文件，运行文件类型“A:\setup.exe”

·Windows 95或更高的系统：选择开始，运行文件类型“A:\setup.exe”

一旦打开程序，按照说明下载数据是安全的。

从仪器下载数据，用电缆连接计算机与仪器。选择可用的串口COM1到COM4。

4 维护

传感器探针

定期的检查确保探测器的清洁。尘和油堆积在探测器都可能会影响仪器的响应时间。用恒流的风来清除探测器上的灰尘。

重新校准

要保持测量数据高的准确性，建议您每年一次把仪器寄回原厂进行重新标定。您只需要支付一定的费用我们会校准好您的仪器并给您标定证书。这种年检会确保您仪器长期的准确性；确保您在应用中的准确性。

仪器箱

如果仪器箱需要清洁，您可以使用柔软的布蘸少量清洁剂来处理。注意不要将其浸没在水中。

存放

如果您的仪器要存放一个月以上，您要将仪器中的电池取出。这样可以避免电池泄露对仪器造成损害。

5 故障处理

表5-1列出里症状，可能产生的原因和解决办法。如果症状没有列出没有解决办法，请联系我们。

Table 5-1: 故障处理

| 症状 | 可能产生的原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 没有显示 | 仪器没开 | 打开仪器 |
|  | 低电量 | 更换电池或AC适配器 |
|  | 电池两极脏了 | 清洁电池两极 |
| 电池符号闪动 | 电量低，低于15% | 更换电池 |
| 显示“LO” | AC适配器错误 | 更换适合的AC适配器 |
|  | AC适配器电压低 | 连接AC适配器或使用电池 |
|  | 电池两极脏了 | 清洁电池两极 |
| 显示“CAL”，有吡吡声 | 仪器出现内在错误 | 返回工厂维修 |
|  | 仪器在校准模式 | DIP开关在关位置 |
| 显示读数“OVER” | 温度，CO2或CO值太高 | 进行交替测量 |
| 温度最初读数高或低 | 温度传感器仍然调整温度 | 充足的时间让温度稳定 |
| 显示“LOG FULL” | 内存满了 | 清除内存 |
| 显示“LIBATT” | 锂电池电量低 | 返回TSI更换 |

附录A 技术指标

说明

说明书可以在不预先通知的情况下更改。

温度：量    程：0～60℃

精    度：±0.6℃

分 辨 率：0.1℃

可选择的二级温度探针：传感器类型：RTD

量    程：-40～120℃

精    度：±0.6℃（-5～95℃）

分 辨 率：0.1℃

相对湿度：传感器类型：薄膜电容

量    程：5～95%RH

精    度：±0.2%RH

分 辨 率：0.1%RH

绝对湿度（仅8722）：量程：0.24～79.0g湿气/m3 空气)

湿率（8722）：量程：0.14～187g 湿气/kg 干空气)

室外空气百分比（8722）：量    程：0～100%

分 辨 率：0.1%

仪器温度范围：操作温度：5～70℃

存放温度：-20～70℃

记录能力（8722）：内    存：14000个样品

测试序号：1～1000

时间间隔：5秒，10秒，15秒，20秒，30秒，60秒，2分，5分，10分，15分， 20分，30分，60分，

外形尺寸：100mm x 168mm x 38mm

探针尺寸：探针长度：14.5cm

探针直径：1.9cm

重量（带电池）：0.53kg

显示器尺寸：2行，4字符

电源：4节AA电池或AC适配器

打印机：类    型：连续

波 特 率：1200

附录B DIP开关设置

移开电池盖看到DIP开关。

在电池盒内有8个DIP开关。下面说明了它们的功能。

警告：改变DIP开关时确定仪器是关闭的。

表 B-1: DIP 开关设置

| 开关 | 关 | 开 |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | 必须关闭 | ------- |
| 4 | 无作用 | ------- |
| 5 | ℉，lbs/lb，lbs/ft3 | ℃，g/kg，g/m3 |
| 6 | 蜂鸣器开 | 蜂鸣器关 |
| 7 | 正常模式 | 标定模式 |
| 8 | 美国日期格式 | 欧洲日期格式 |

开的一端远离电池，关的一端靠近电池

DIP1，2，3开关总是在关的位置

上海汇分电子科技有限公司

电话：021-63171910  021-63173800

手机：13916696061

Email：micron365@gmail.com

Http：www.micron365.cn