SHA-C水浴恒温振荡器使用说明书

一、概述：

恒温振荡器主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化，细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。本机具有结构合理、操作简便、稳定性能高等特点是实验工作人员得心应手的理想设备。
二、主要技术性能：
1、使用电源：220V 50HZ
2、整机功率：1560W

3、定时范围：0～120分
4、振荡频率：起动～300转／分可调
5、振荡幅度：20mm
6、恒温范围：室温～92℃
三、使用方法：

首先将需振荡培养的样品夹在不锈钢上、下夹具上，接通电源（将随机所配的电源插头分别插在本机电源插座上和外界电源插座上），合上振荡源开关（掀下）指示灯亮，表明机内电源已经接通，此时将定时器选至你需要的时间。您可根据实际需要，将振荡速度选至在起动～300转/分范围内。打开控温开关，显示器从99.9演变到仪器容器内实际温度，按“SET”键，使显示器小数点右位的数码管闪烁，此时设定所需的预置温度，按▲增数，按▼减数。再按“SET”键，数据显示为仪器容器内实际温度。如果仪器内容器温度与显示的温度明显不符，作如下的调整：长按“SET”键，当出现显示为“E 1.5”松开（E 1.5为提前量控制，出厂前已调整好，请勿自行调整），再按“SET”键，出现数字显示（此时没有任何英文字母），按▲增加温度，按▼减少温度（举例：如仪器容器内实际温度大于显示的温度，则需▲两者的偏差），校准为止。再一次按“SET”键，显示为“P 2.0”（ P 2.0为比例带，出厂前已调整好，请勿自行调整）。再按“SET”即显示仪器容器内温度。“OUT”灯亮表示预置温度高于仪器内温度，处于加热状态。

四、注意事项：
1、仪器外壳应妥善接地，以免发生意外。
2、严禁各种溶液进入控制室内，以免损坏主机。 
3、严禁水箱内无水加热，以免烧坏加热管。
本厂产品自出厂之日起，包修一年(人为损坏及使用不当本厂酌收工本费，终身维修，请放心使用)。

五、整机清单：

1、产品彩图1份 2、电源线1根 3、说明书1份 4、维修卡1份

特殊规格要求需签订合同，价格另定。

江苏省金坛市环宇科学仪器厂

厂址: 江苏省金坛市北城西路191号  邮编： 213200

订货热线：0519-82829730 82989730

传真： 0519-82885958

网址：http://www.jshuanyu.net

E-mail：master@jshuanyu.net