ZD-85气浴恒温振荡器使用说明书

1、产品简介 ：

气浴恒温振荡器（又称空气恒温摇床）是一种温度可控的培养箱和振荡器相结合的生化仪器，是植物、生物、微生物、遗 传、病毒医学、环保等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。其主要特点: ①温控精确，数字显示。②设有机械定时。③万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。④无级调速，运转平稳，操作简便安全。

2、技术指标 :

转速范围 : 起动 -300r/min

温控范围 : 室温～50 ℃

温控精度 : 士 0.5 ℃

振    幅 :20mm( 往复、回旋 )

加热功率 :100OW

装 瓶 量 : 试管：φ 16 × 300

10Oml × 24 、 20Oml ×15

电   源 ：交流 220V50Hz

外形尺寸 :700mm × 470mm × 450mm.内径尺寸:480*420

3 、使用说明 :

3-1: 在转速范围内中速使用 , 可延长仪器的使用寿命 o

3-2: 仪器应放置在较牢固的工作台上 , 环境应清洁整齐 ,通风干燥 ( 避开热源干扰 )。

3-3: 使用仪器前后 , 先将调速旋钮置于最小位置 , 开关“振荡开关 ”。

3-4: 装培养试瓶。为了使仪器工作时平衡性能好，避免产生较大的振动，装瓶时应将所有试瓶位布满，各瓶的培养液应大致相等。若培养瓶不足数，可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。

3-5: 接通电源定时是常闭，可根据工作需要设置2小时之内整机电源的定时。

3-6：打开振荡开关，选择往复、回旋、缓慢调节调速旋钮，达到所需的转速。

3-7：打开温控源开关，约1分钟后仪表上排红色数码显示400，下排为 0.0，静止30秒后，上排显示值为现时实温，下排为所设定的温度显示，出厂前试机设定，要想改变设定温度，按 ↗/SET 键，使上排显示SP字样，按▼或 ▲键，使下排显示为所需要的设定温度。然后按 ↗/SET键二次，恢复到上排实温状态，仪器数秒便开始升温工作。

4 、维护保养:

4-1: 正确使用和注意仪器的保养,使其处于良好的工作状态可延长仪器的使用寿命.

4-2: 仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查:检查是否有水滴、污物落入电机和控制元件上；清洁轴流风机上的灰尘;检查保险丝,控制元件及紧固螺钉。

4-3: 传动部分的轴承在出厂前己填充了适量的润滑脂（1号钙-钠基），仪器在连续工作期间，每六个月应加注一次润滑脂，填充量约占轴承空间的1/3。

4-4: 仪器经长期使用，自然磨损属正常现象。仪器在使用一年之后，若发现电机有不正常的噪声；传动部分轴承磨损；皮带松动或出现裂纹；加热恒温出现异常；电控元件失效……等故障。本企业将继续提供优质服务，予以协助处理。

5、整机清单：

1、产品彩图1份 2、电源线1根 3、说明书1份 4、维修卡1份

特殊规格要求需签订合同，价格另定。

江苏省金坛市环宇科学仪器厂

厂址：江苏省金坛市北环西路191号

电话： 0519-82829730

传真： 0519-82885958

邮编： 213200

网址：http://www.jshuanyu.net

E-mail：master@jshuanyu.net