DB型数显控温不锈钢电热板使用说明书

一、产品简介

不锈钢电热板广泛用于样品的烘焙、干燥和作其他温度试验，是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学研究的必备的工具。其主要特点：
1、工作面板选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能。
2、升温快且均匀，操作简便，使用安全。

二、参数
1、型号：DB-       型
2、电源：220V 50HZ

3、数显控温范围：室温～300℃

4、控温精度：≤0.5℃
5、加热功率：         W

6、工作面积：     ×       mm

三、使用方法

首先打开电源，在约1分钟后仪表上排红色数码显示为400，下排为0.0，静止30秒后，上排显示值为现时的水温，按    /SET键，上排显示SP,按▲或▼键,使下排显示为所需要的设定温度，再按一下    /SET键，上排显示为ST，仍按一下    /SET 键，回到上排显示的实际温度，此时，待数秒后，智能表开始记忆工作。

我们已将控温探头用接插件方式安装在仪器的右侧，在烤胶片、导热材料及使用表面温度时，用内置式方案就不需要变动参数（出厂前已调整好）。如果用外置烤烧杯或玻璃器皿，安装好配备的小支杆及固定支架，将右侧探头用手拔出，将探头插入加有液体的玻璃器皿中得到固定，按随后说明书重新进行整定。

如果想改变智能表的参数，如重新设置更高的温度（或者是原来设定的温度误差太大），需按     /SET键，上排显示SP，按▲或▼键，使下排显示为所需要的温度，再按     /SET键，上排显示ST，仍按    /SET键，上排显示为实际温度。此时按住    /AT键使RUN灯闪烁，仪表开始自整定，待自动两个来回（指自动升温到设定温度时停止加热，退至低于设定温度时由开始加热）两次后自调整结束后RUN灯灭，仪表又得出一组永远不变能克服超温的参数。在操作过程中，“PV”栏出现“ST”字样，是设定加热后恒温到下一次加热的间歇时间（即在“SV”栏设定的时间内不加热），故一般不设。所以“SV”栏一般不设数字，即为“0”状态，否则在工作过程中会出现到达设定温度时进入定时间歇状态，不恒温，请务必注意！

四、产品维护

1、电源插座要有妥善接地，以便安全。
2、使用前后请把工作面擦拭干净，其上不允许有水滴、污物、积垢和其它异物残留。
3、放置装样试管或其它器皿应在加热前放置工作面，以纺爆裂。
4、接通电源，合上电源开关，指示灯亮，电热板处于工作状态。
5、电热板处于工作状态时，应有专人照管。不要用手触摸工作台表面，以防烫伤。
6、工作完毕，切断电源。

五、整机清单

1、电源线1根 2、彩图1份 3、维修卡1份 4、说明书1份 、

江苏省金坛市环宇科学仪器厂

厂址: 江苏省金坛市北环西路191号

电话：0519-82829730传真： 0519-82885958

邮编： 213200

网址：http://www.jshuanyu.net

E-mail：master@jshuanyu.net