FS-1 型电动匀浆机使用说明书

一、用途：

FS-1型电动匀浆机是科学研究单位、大专院校、医药防疫站、轻工业、重工业、农业、环境卫生保护、森林保护等部门实验室进行细碎、匀化、乳化、分散、强烈搅拌、润温、溶解有机物的，由于它性能稳定、结构紧凑、美观大方、使用方便、安全可靠、工作效率高等特点，目前在国内已被广泛应用，成为生物化学研究、动植物细胞研究、农业、畜牧业、石油工业、化工工业、医药工业、食品工业部门的必备仪器。

二、结构及工作原理：

该仪器是本公司多年生产经验的结晶，凝聚了国内外的各种先进技术。该仪器选用 20OW 20000 转/分单相串激式微型电机，电机驱动旋刀在瓶杯内作用，利用瓶内流体力学和高速机械剪切力做工。有大小六种瓶、刀、刀轴，并附有六个控温杯，可根据物料的需要在杯内放入热水或冷却液进行调温，并设有机械定位，整个机件作业自如方便，电器部分设有开关，通电指示灯、调速器可根据需要转速进行无级调速，外壳设有接地装置使用时安全可靠。

三、技术数据：

1、电源：220V 士 10%、5OHz   2. 最大消耗功率：200W

3、负载量：见下图瓶号        4、转速：0—20000rpm可自由调节

5 工作方法：连续             6 体积：500×370×350mm

7. 重量：14kg

| 瓶号 | 容量(毫升) | 瓶号 | 容量(毫升) |
| --- | --- | --- | --- |
| l | 100-150 | 4 | 15-25 |
| 2 | 50-100 | 5 | 5-15 |
| 3 | 25-50 | 6 | 1-5 |

四、使用须知：

1、按负载量选用瓶杯，将物料放入瓶内，把需用瓶杯顺时针方向转到定位器上，和电机轴居中，旋紧螺母，将电机轴与刀轴上的橡皮管连接，上下分布均匀。开启电源开关，指示灯亮即电源接通，调节调速器旋钮，选定合适转速。

2、开机前注意以下事项：

A、由于电机转速高，如连续使用，会使电机烧坏。因此使用时间以二分钟为限，停止五分钟后方可使用。

B、电源必须与技术数据相符合。

C、用橡皮管将机轴与刀轴连接垂直。

D、为避免刀轴产生过量力矩，损坏机件，打碎瓶杯，调速器旋钮应在零位上，方可开机。调速器由慢至快。

E、刀片要修磨锋利，对角角度要对称，不能变形，保证开机稳定，高效率。

3、电机、调速器不能受潮，经常要保持清洁，妥善保管。

4、轴承要定期检查，半年加耐高温润滑脂一次。

5、发现不转，调速器不调，指示灯仍亮着，要停机检查。

6、炭刷经常要检查，磨损了要更新。发现炭刷火花过大应停止使用，检查故障原因，修理好后，方可开机。

五、整机清单：

1、说明书1份 2、维修卡1份 3、产品彩图1份 4、电源线1根

江苏省金坛市环宇科学仪器厂

厂址: 江苏省金坛市北环西路191号

电话： 0519-82829730传真： 0519-82885958

邮编： 213200

网址：http://www.jshuanyu.net

E-mail：master@jshuanyu.net