SFC—3BT双路粉尘采样器（微电脑控制型）使用说明书

SFC—3BT双流量粉尘采样器是一种对空气中全尘进行平行采样的常规仪器。

该仪器采用双泵独立完成两组气路，互不干扰，电路采用最新微电脑芯片控制技术，内置高能镉镍充电电池，连续运转时间长、操作简易、计时精度高、坚固耐用、交直流兼容，选时方便快捷，倒计时1~959分范围任意选择，停机时报警且自动关断电源，是一种较为理想的粉尘采样器。

- 技术参数及工作条件

采样流量范围：5~25L/min

流 量 误  差：≤2.5级

定 时 误  差：≤±1‰

最 大 负  压：≥15000Pa

充 电 电  源：300mA（标准型）

电        源：10V·DC 、220V   50Hz·AC

- 使用与维护

1、采样：

装好带滤膜的采样头，按压微电脑ON/OFF（开关）键，显示屏出现“0：00”，再按MIN（分）选择所需的时间，此键最大时间为59分，若59分不够，再按压HOUR（小时）键此键最大时间为15小时，当时间选择好后再按压ON/OFF键即开机采样。采样泵工作的同时电脑进入倒计时状态，当电脑显示屏显示“0：00”时主机受电脑程序自动切断电源且蜂鸣器开始报警20秒，1分钟后显示屏中的“0：00”字符也将消失，电脑中电源也随之切断。

若要重新设定或提前关机，只要按住ON/OFF键2秒钟，则进入重新设定或关机，显示屏现实“0：00”。

2、充电：

将交流电源分别插入仪器220V交流输入端与市电，仪器处于关机状态，一次充足电约需14~16小时（标准充电时间）。每次充足电可连续工作或累计工作3小时左右。

在采样时电压表所指示采样时的电池电压，在充电时所指示充电时的电池电压。充足电电压表指示为12V左右。

主要事项：仪器不可在需防爆的场合使用。长时间放置应在通风干燥处。若3个月以上不用应进行补充电，以确保高能镉镍电池的使用寿命。

在含尘较多的空气中，应在开机前安装好带滤膜的采样头，否则尘粒进入机内影响气泵的运转和气路的清洁。

仪器在搬运、携带等过程中应防其他东西碰压微电脑的3只按键，以免误动作开机。

- 仪器附件

仪器箱             1只

采样头             2只

采样夹             4只

三角架             1副

滤膜               2盒

电源线             1根

说明书             1份

本厂遵循“信誉第一、客户至上”的经营宗旨，积极做好售后服务工作，热忱欢迎广大客户光临选购。

江苏省金坛市环宇科学仪器厂

厂址: 江苏省金坛市北环西路191号

订货热线：0519-82829730  82989730

手机：013706143380

传真： 0519-82885958

邮编： 213200

网址：http://www.jshuanyu.net

E-mail：master@jshuanyu.net

SFC—3BT

粉尘采样器

江苏省省金坛市环宇科学仪器厂

流 量 计

流 量 计

电 压 表

微 电 脑

220V交流输入

（仪器正面示意图）                             （仪器背面示意图）