TMP—1500

江苏省金坛市

环宇科学仪器厂

定时调节盖板

外接电源插孔

开关

工作欠压指示

干电池盖板

（背面）

出气

流量计

流量调节

进气

（仪器外形示意图）

（出口）

（流量计）

（进口）

欠压指示

隔膜泵

缓冲器

调节阀

电子时控

电  源

（仪器工作原理图）

TMP—1500型电子时控大气采样器使用说明书

TMP—1500大气采样器是一种用以采集大气环境及车间现场气体的常用仪器。他广泛适用于大气环境监测、卫生防疫，劳动保护、科研等单位使用也可与有关仪器配套使用。通过对采样气体的分析以了解环境被有害气体污染的程度，并向有关主管部门提供污染的实际情况，以采取对策，从而保障人们有个健康的生活环境。

该仪器结构紧凑、性能稳定、体积小、重量轻、便于携带，是目前国内小型携带式大气采样仪器中较为理想的仪器。调换不同的采样负载，既可采集有毒气体，也可采集粉尘和活性炭采样管等，使用于多功能大气环境监测，能做到一机多用。

# 一、仪器结构简介

仪器主要由隔膜泵、调节阀、缓冲器、流量计、电子时控电路、欠压指示电路、电源等部分组成。

1、隔膜泵：其结构和装配采用先进技术，使小型泵具有结构紧凑、效率高、抽气压力大、负载能力强、流量稳定、耗电省、噪音低等优点。在100mmHg负载能力情况下，仍能获得1L/min左右。泵阀片采用特种橡胶制成，具有耐酸碱气、耐老化、寿命长，经长时间的考验，性能仍保持良好。泵动力电机采用电子调速，在电压波动及干电池电压下降变化较大的情况下，仍能确保电机稳速运转 。在采样过程中负载在一定范围变化情况下，电子电路能起到调速功率，使隔膜泵的流量稳定。

2、时控机构：本机采用固定式8档定时结构，它不必每次采样前需调节，也不会因调定失误而无法查证。

| 档数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分钟 | 手动 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 |

8档选时开关可根据条件要求选定如表中时间停机，只要把某档小开关向“ON”（开）即可得到需要时间停机。二档或多档同时拔向“ON”，定时就会出现错误。8档开关均在关的位置，仪器不工作。考虑操作人员的选定时间有不同的要求，在“1”档设手动档，用户可根据自己的需要时间进行关机。

3、工作和欠压指示电路：为确保操作人员工作效率，使仪器更富有实用性。TMP-1500小型采样器设有工作指示和欠压指示，它可明显告诉操作人员何时更换干电池，正常工作红灯亮，当电压低至6V时，红灯自动熄灭，显示电池欠压。这也是对镉镍电池必不可少的保护功能。

4、电源：仪器配有外接“充电——稳压”两用电源，正常采样时，电源开关置于“稳压”位置，这时输出8V直流电压；如作充电使用时，电源开关置于“充电”位置，同时采样器开关置于关机即“OFF”状态，便可自行充电，当电池组电压达到额定值时，充电器指示灯自行熄灭，表示充电完毕。

外出采样时，在无交流电源情况下，使用干电池是很方便的。6节5#干电池使用4.5小时左右，镉镍电池可使用8小时左右。若采样器指示灯熄灭，表示欠压，则需要更换电池。如镉镍电池欠压，则需充电。

# 二、主要技术参数

- 最大抽气压力：≥25000Pa

- 额定负载流量：≥1.5L／min（在40mmHg时）

- 流量使用范围：0.1～1.5L/min

- 流量精度：2.5级

- 稳定性：≤±5％

- 电子定时误差：≤1％

- 使用温度：5℃～40℃

- 仪器使用状态：连续和断续使用

- 电源：交直流两用

- 体积：137×88×45mm

- 重量：< 0.5Kg (含电池)

# 三、使用保养

1、将采样器电池盖板拉出，放入5号电池或充电电池6节，盖上盖板，然后向左轻拉定时调节盖板，选定所需要的定时时间（比如“2”位置，此时5分钟）向上推动采样器电源开关，红色指示灯亮，仪器开始工作。定时精度可用秒表校对。

注意：若长时间不用，应将电池取出，以防止电池变质时流出液体损坏内部零件。

2、在采样过程中，接上过滤器，一方面对空气中灰尘、气溶胶、酸碱气等杂物进行过滤；另一方面，在发生倒吸溶液时，溶液一旦经过滤器的过滤纤维，纤维会马上膨胀，堵塞进气通道，对机件特别是泵起到保护作用。若发生倒吸溶液时，应清洗一下过滤器，重新换上过滤纤维和泡沫块即可。长时间使用，也要更换过滤纤维和泡沫块，以免赃物穿过滤质进入泵内，使气阻增大，流量降低。

3、若操作中偶尔不慎，倒吸入酸碱溶液，应马上注入蒸馏水清洗几次，后用无水乙醇注入清洗，一般能恢复工作。若损坏严重，应寄回厂家维修，或到指定站维修。

# 四、其他

1、仪器附件：

仪器包装箱（每2台仪器）         1只

吸收瓶架子                       1副

三脚架                           1副

充电稳压两用电源                 1只

过滤器                           1只

说明书                           1份

2、另有各种玻璃吸收瓶、小型塑料采样头、活性炭采样管等提供选购。

3、产品实行终生服务。购买产品后一个月内，若发现质量达不到技术指标，可提供换货和退货。（仪器内外无损伤和拆修）。

江苏省金坛市环宇科学仪器厂

厂址: 江苏省金坛市北环西路191号

订货热线：0519-82829730  82989730

手机：013706143380

传真： 0519-82885958

邮编： 213200

网址：http://www.jshuanyu.net

E-mail：master@jshuanyu.net