SX2-75-13型

高温箱式电阻炉

使

用

说

明

书

天津天有利科技有限公司

地址：金钟公路3699号C11-111

电话：022-89650678   86671769

传真：022-86671769

一、概述

SX2-75-13型高温箱式电阻炉为周期作业式电炉。以硅碳棒为加热元件，炉膛最高温度为1300℃。供实验室、工矿企业、科研等单位作合金钢的热处理及金属烧结、熔解、分析等高温加热之用。

本系列电阻炉需与KSY型温度控制器及铂铑-铂热电偶配套使用，由此进行电炉温度的测量、指示及自动控制。

二、电炉主要技术参数

| 电炉型号 | SX2-75-13 |
| --- | --- |
| 额定功率（KW） | 75 |
| 额定电压（V） | 380 |
| 相数 | 3 |
| 最高温度℃ | 1300 |
| 炉膛尺寸（L×B×H） | 1500×900×600mm |

三、结构简介

本系列电阻炉炉壳用薄钢板经折边焊接制成。炉膛是由耐火砖堆砌而成。加热元件－硅碳棒插入炉膛内部，炉衬与炉壳之间砌筑是用硅酸铝纤维毡和高铝泡沫砖等作保温层。

炉门的升降是通过手摇链轮来进行的，炉门的左侧有一平衡作用的圆桶，是调节炉门重量的，如发现炉门过重或过轻时，用碎铁调到平衡状态。在炉顶板上有一热电偶孔，在使用时将热电偶置入炉膛，再通过电炉控制柜控制炉内的温度。（配重物自备）。

四、使用注意事项

1.当电炉在第一次使用或长期停用后再次使用时，必须进行一次烘炉干燥，烘炉时间为：

室温――200℃      1小时

200℃――500℃     2小时

2.在使用时，为了减少热损失，应把热电偶与偶孔之间和硅碳棒两端安装孔处缝隙用石棉绳或石棉纤维填塞。

3.为了保护和延长电炉的使用时间，应注意下列事项：

（1）定期检查各接线头接触是否良好。

（2）使用时不得超过额定功率，炉温不得超过最高使用温度。禁止将潮湿工件装入炉膛内，含有过高水份的被加热工件应预先烘干。

（3）保持炉膛清洁，对炉内的金属氧化物，熔渣和杂质等应及时清除。装卸工件时应谨慎，以防碰坏硅碳棒。

（4）硅碳棒系碳化硅的再结晶制品，碱、碱金属，硅酸及硼化合物再高温下对它能起腐蚀作用；水蒸气对它有强烈的氧化影响，氢及含有大量氢的气体在高温时会分解硅碳棒，使用时须严加注意。

五、成套一览表

| 高温箱式电阻炉 |  | 温度控制器 |  | 热电偶 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 数量 | 型号 | 数量 | 型号 | 数量 |
| SX2-75-13 | 1台 | KSY | 1台 | WRLB-110 L=600mm | 1支 |

六、简单故障现象及排除方法

| 故障现象 | 检查部位 |
| --- | --- |
| 打开开关后无电流电压 | 熔断器是否烧断 |
| 温度指针不显示 | 仪表后边短与短连线是否拆去 |
| 温度指示针倒走 | 热电偶＋、－接反 |
| 通电后温度指示即超过给定指针 | 热电偶断路 |