一、产器简介：

76-1A型数显玻璃恒温水浴槽采用了数字式控温，读数直观准确，采用联体式，使用更方便，是各大中院校、环保、科研、卫生防疫、石油、化工、粮食等单位的化验室分析必备仪器。

二、主要技术指标：

温度范围：室温～100℃
控温精度：±0.5℃
功    率：1KW
工作室容积：∮300X300mm
电    源：220V 50Hz

三、使用方法：

1、使用时必须先加水锅内，可按需要的容量加入，但不能低于加热管的高度。
2、接通外电源，打开电源开关，调谐好所需温度：①将温度“设定—测温"选择开关打到设定端，调节调温旋钮，数字显示设定温度值；②将温度“设定—测温"选择开关打到测温端，数字显示工作水箱的实际温度。（黄色指示灯亮表示加热器工作。）
3、调节调速旋钮，升至所需转速。
4、使用完毕，调速、调温旋钮至于最小值，关电源开关切断电源。

四、注意事项：
1、使用时外壳应妥善接地，以免发生意外；
2、严禁各种溶液进入控制室内，以免损坏主机；
3、严禁水箱内无水加热，以免烧坏加热管；
4、搅拌浆必须潜入水中，方能工作；
5、当仪器发生故障时，请懂电器的师傅检查或通知我厂维修。

备注：图片请详见：http://www.shunhua17.com