一、产品简介：

光照培养箱是具有光照功能的高精度恒温设备。通常用于植物发芽、育苗、组织培养、微生物培养、昆虫、小动物的饲养，水体分析的BOD测定等等。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门较理想的试验设备。

本产品温度控制采用集成电路，LED显示温度，调整方便，指示直观。整机造型美观，性能可靠，使用、维修方便。

二、技术指标：

| 型 号 指 标 | 250D |
| --- | --- |
| 控温范围 | 全光照10～50℃ |
| 温度误差 | ±1℃ |
| 温度不均匀 | ±2℃ |
| 光 照 度 | ≥2500lx |
| 光照功率 | 100W |
| 压缩机功率 | 140w |
| 加热功率 | 150w |
| 电 源 | 220V、50Hz |
| 工作时间 | 连续 |

三、使用说明：

1．接通电源，合上电源开关，整机通电，开关内的电源指示灯亮。

2．将温度“设定一测量”选择开关拨向设定处，调节温控旋钮设定所需温度，此时LED数字显示给定值。

3．将温度“设定一测量”选择开关拨向测量，此时LED数字显示出箱内实际温度。

4．光照控制箱内的六只高效萤光灯分别受面板上六只开关控制，可根据需要调节亮度。

5．本培养箱有断电保护功能及四分钟左右延时功能，压缩机停机后再次启动要达四分钟左右。

四、维护和保养：

1．培养箱外壳应可靠接地。

2．培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳，以防震动发生噪音。

3．为保证冷凝器有效地散热，冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm，箱体侧面应有50mm间隙，箱体顶部至少应有300mm空间。

4．培养箱在搬运、维修、保养时，应避免碰撞，摇晃震动，最大倾斜度小于45度。

5．仪器突然不工作，请检查熔丝管（箱后）是否烧坏，检查供电情况。

6．本培养箱制冷工作时，不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。

7．光照时间可由“可编程时控器”自行编程、控制时间。编程方法请参照“可编程时控器”使用说明。