4、气浴式恒温振荡摇床。

4.1震荡方式  回旋式；

4.2控温范围  室温+5～60℃；

*4.3温控精度	≤1.0℃；

4.4摇台夹具  不锈钢万能弹簧夹具和三角瓶夹具：250ml×8；

4.5定时范围  1min～999hr（或常开）；

4.6转速	起动0～300r/min；

4.7振幅	约20mm；

4.8容积  约70L。

9、高速组织匀浆机。

9.1调速范围：0～10000r/min；

9.2定时范围：0～60min；

9.3电机功率：100～300W；

9.4最大容量：500ml。

17、大容量离心机。

17.1最高转速	≥4000r/min；

17.2最大相对离心力 ≥5000g；

17.3定时范围	0～60min，可调；

17.4控制系统	微机控制,无碳刷电机,数显自动平衡；

17.5转子250ml×4，50ml×8，10ml×36。

18、台式高速离心机。

18.1最高转速	≥12000 r/min,数显；

18.2最大相对离心力	≥13000g；

*18.3转速精度	≤±1%；

18.4定时范围	0～99min,数显；

18.5噪音	≤60dB；

18.6电源  AC220V，50Hz；

18.7转头	0.5ml×18，1.5ml×12(12000 r/min)；

18.8安全防护	自动锁盖，不平衡保护。

19、离心机。

19.1最高转速：5000 r/min；

19.2最大相对离心力：约3000g；

19.3水平转子容量：10ml×12，50ml×6；

*19.4转速精度：±10 r/min；

*19.5噪音：≤60dB；

19.6定时范围：1s～99min／连续／短时离心；

19.7最大偏重：30g；

19.8设有离心力显示专用健，可随时观察离心力；

19.9开门自动停机，确保运行安全；

19.10微电脑控制转速/离心力/离心时间，键盘设定工作参数，运行时可以随意更改参数，无须停机。

20、小型离心机。

20.1最大转速	≥4000 r/min；

20.2角转子容量	1.5mlX12；0.2ml和0.5ml套管各一套；

20.3最大相对离心力	约5000g；

20.4定时范围	0～99min，可调；

*20.5变频电机驱动，转速/离心力互设，且同步显示；健盘设定转速/离心力/时间

21、旋涡混和器。

21.1电源：220V；

21.2功率：30W；

21.3旋速：回旋半径15mm；

21.4工作台直径：100mm。

33、恒温培养箱。

33.1控制系统	微电脑控制,数显控温；

33.2材料	内胆为镜面不锈钢,四角圆弧,内外双重门,内门为钢化玻璃；

33.3风机	循环风机；

*33.4控温范围	3～60℃；

*33.5温度精度±1℃

*33.6温度波动±0.2℃/h；

33.7搁板	≥2块；

33.8工作室尺寸	≥400×350×400 mm。

34、普通生化培养箱。

34.1控制系统	 微电脑控制,数显控温；

34.2材料	内胆为镜面不锈钢,四角圆弧,内外双重门,内门为钢化玻璃；

34.3容积	≥250L；

34.4控温范围	RT+5～50℃；

*34.5温度波动	±0.2℃；

*34.6控温精度	±0.1℃。

37、恒温水浴锅。

37.1双列四孔；

37.2加热功率：1000W；

37.3温度显示方式：数显式；

37.4控温范围：RT～100℃；

*37.5控温精度：±1℃；

37.6工作尺寸：约300×300×115mm。

39、微量振荡器。

39.1振荡频率：60～800Hz；

39.2振幅：0.5～3mm。