# 78-1磁力加热搅拌器

一．用途与特点： 
　　78-1磁力加热搅拌器采用优质直流电机，噪音小，调速平稳，全封闭式加热盘可作辅助加热之用。由聚四氟乙烯和优质磁钢精制成的搅拌子，耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强。可在密闭的容器中进行调混工作，使用十分理想与方便。

二．性能。

单相交流：50HZ  110∨±10∨

电机功率；40W

热丝功率  200W﹙液体温度—100℃﹚

无级调速：100-2000转/分

搅拌容量：50-1000ml

三：使用方法：

当用本仪器时，首先检查随机配件是否齐全。然后按顺序先按装好夹具，把所需要搅拌的烧杯放在加热盘正中，加入溶液把搅拌子放在所需要的烧杯溶液中，然后先插上电源，再打开开关，指示灯亮，即开始工作。速度逐步由慢调到快。不允许高速起动。以免引起跳子。加热由加热开关控制，可根据要求自由选择。不工作时应切断电源。仪器应保持清洁干燥，不能使溶液进入机内。以免损坏主机。防止剧烈震动。

四：注意事项。

- 搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时，请切断电源检查一下烧杯底是否平衡。位置是否正，同时检查电压是否110V±10∨之间。否则会出现以上情况。

- 接通电源若指示灯不亮，请检查一下熔丝管是否烧坏。烧坏后请配备更换。

- 长时间使用后出现电机不转或磁铁脱落等现象请用市场上502胶粘接即可。。粘接时请注意磁铁清洁和SN极

金坛市恒丰仪器厂

电话；0519-82323525