# SHA-BA水浴恒温振荡器说明书

概述：

水浴恒温振荡器主要适用于各大专院校，医疗，石油化工卫生防疫，环境检测等科研部门做生物，生化，细胞，菌种等各种液态，固态化合物的震荡培养。本机具有机构合理，操纵简便稳定性能高等 特点，是实验室工作人员的理想设备。

主要技术指标：

- 使用电源：220V50HZ              5：定时范围：5-120mim或常开

- 恒温范围：RT-100℃±0.5℃        6：温度波动：≤1℃

- 振荡频率：0-300r/min 往复 回旋    7：振荡幅度：25mm

- 整机功率：1680W                 8：工作室尺寸：490×390×220（MM）

使用方法：

1）  首先向箱内加入一定量的 水（将振动板淹为宜），将需要振荡培养的的样品夹在托盘，接通电源，合上电源开关（仪器后面），指示灯亮，表明机内电源已接通，此时将定时器选至你需要的工作时间，或选择到常闭（ON）位置，使用时可按需要的容量加水，以缩短加热的时间。（注意加水不可过多，以免水溢出锅外，并注意锅内水量不能低于筛子，）。接通电源，打开电源开关，指示灯亮.

2）.设定温度：按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键管字符开始闪动，表示仪表进入设定状态，按△▽键设定值增加或减少，长按△或▽键数据会快速变动，再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕，开始加热指示灯亮。

3）.提前设置：按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。第一个 出现并闪动的参数为  即停止的提前量，提前量参数要慎重调整，为减少温度过冲，仪表控制加热输出时会提前截止加热，当温度下跌到提前量以下时又开始加热，在设定值与提前量范围内输出（继电器）是不会工作的，这样可减少继电器动作次数以延长继电器使用寿命。例：若设定值为50.0℃，提前量为0.5，仪表控制加热到49.5.0时继电器释放，温度下跌到50.0℃-0.5℃=49.5℃时继电器又吸合。提前量越大继电器动作次数越少，提前量过大会降低控制精度。调整好提前量参数后按SET键3秒仪表回到工作状态。﹙注意：提前设置是为防止加热停止后温冲过高而专门设置的，一般情况下不需要修改﹚。

4）.误差的修正：在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表深层菜单，第一个出现并闪动的参数 为E00即提前量，再按一次SET键出现闪动的参数即误差修正参数，配合△或▽键可修改此参数。误差的修正范围为-9.9℃到+9.9℃，休正完后再按一下SET键退出。仪表出厂时修正值为0.0，使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。

按下振荡工作开关，振荡部分即可工作，你可根据需要，将振荡速度选至在0-300/分范围之内。

注意事项：

- 仪器外壳应妥善接地，以免发生意外。

- 严禁各种溶液进入控制室内，以免损坏主机。

- 严禁箱内无油或无水加热，以免烧坏加热管。