目    录

1. 技术参数	2

2. 标准配置	4

3. 硬度计外观,各部分名称及说明	5

4. 工件预处理	5

5. 基本操作	7

6. 其它设置	13

7．硬度计的保养和维修	15

### 1. 技术参数

测试范围 :200-900HL

换算硬度种类 :HV，HB，HRB，HRC，HS

精    度 :±4HL或±0.5% (在800HL范围，取 5个测试点的平均值)

测试方向 :任意方向

极限抗拉强度 : Kgf/mm2(38—267Kgf/mm2)

Tons/in2（23—135 Tons/in2）

Lbs/in2（54—382 Lbs/in2）

温   度 :工作温度  14oF—104oF（-10oC—40oC）

存贮温度  -4oF—122oF（-20oC—50oC）

数据存储: HT-2000A可自动记录500个测试结果，包括测试值、换算值、平均值、硬度、材料、方向、时间和日期。

HT-1000A最多存储10次的测试结果。

时    钟:当前时间显示,并储存了10年的日历

电     源:硬度仪:2片3V锂电池CR2330

打印机:锂充电电池

电池寿命:硬度仪:连续工作80个小时(可进行4000次测试)

搁置寿命：2年

打印用纸：热敏打印纸  宽57-58mm Φ30mm

外型尺寸 :165×28×28mm

硬度仪重量:120g

十种材料显示硬度种类及测试范围表

| 材 料 |  | 硬 | 度 | 种 | 类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HL | HV | HB | HRB | HRC | HS |
| 钢及铸纲 ST | 300-900 | 80-940 | 80-650（F=30D²） | 38.4-99.5 | 20-68 | 32.5-99.5 |
| 合金工具钢 AS | 300-840 | 80-900 |  |  | 20.4-67 |  |
| 不锈钢及耐热钢 SS | 300-800 | 85-800 | 85-670 （F=30D²） | 46.5-100 | 20-63 |  |
| 轴承钢 GS | 300-880 | 80-800 |  |  | 20-68.8 | 32.5-99.0 |
| 灰口铸铁 GC | 360-660 |  | 93-340（F=30D²） |  |  |  |
| 球墨铸铁 NC | 400-660 |  | 130-390（F=30D²） |  |  |  |
| 铝合金 AL | 200-560 | 32-190 | 30-160（F=10D²） | 27-91 |  |  |
| 黄铜 BS | 200-560 | 45-200 | 40-180（F=10D²） | 12-94 |  |  |
| 青铜 BZ | 300-700 |  | 60-290（F=10D²） |  |  |  |
| 纯铜 CU | 200-420 | 50-130 | 45-120（F=10D²） | 4-72 |  |  |

注：1.当测量结果超出此表范围，显示屏将显示“EE”（Error）

2.表中空白为不可测量范围

### 2. 标准配置

2.1 HT-1000A型标准配置：

HT-1000A硬度计

标准硬度块

20mm支撑环

13mm支撑环

毛刷

CR2330锂电池2个

使用说明书

携带箱

2.2 HT-2000A型标准配置：

HT-2000A硬度计

标准硬度块

20mm支撑环

13mm支撑环

毛刷

CR2330锂电池2个

IrDA打印机

使用说明书

携带箱

2.3 可选配件

金刚石冲击体:主要用于含有高碳化物的工具钢、高硬度材料（如合金工具钢）的测试或使用频率非常高的用户。

DL冲击装置:主要用于测试空间窄小的工件的硬度，象凹槽、齿轮等部位。

异形支撑环:用于测试曲面试件（如果R≧30mm不必选用）

### 3. 硬度计外观,各部分名称及说明

HT-1000A/HT-2000A外型如图3.1所示：

图3.1

| ① 支撑环 | ② SET键 | ③ PR键 | ④ I/O键（电源键） |
| --- | --- | --- | --- |
| ⑤ 键 | ⑥ 键 | ⑦ 键 | ⑧ 显示屏 |
| ⑨ 红外窗口 | 11 ⑩ 加载套管 | 启动按钮 |  |

关机后，硬度计进入睡眠模式，测试结果保存，时钟照常运转；

开机后，硬度计恢复关机前的设置并自动显示最后一次的测试结果。

注：开机状态下，如在一分钟内没有任何操作，硬度计将自动关

### 4. 工件预处理

被测试件应满足的要求

因为里氏硬度试验是动态工作原理，是对试件的直接测试，所以对试件的要求与静态测试法的要求有所不同，测试需满足如下要求，否则测试值易偏低或不准。

重量要求：工件重量大于5KG，可用硬度计直接测试；

工件重量在3-5KG之间，可将工件固定于一平面上，避免其在测试过程中发生弯曲、形变或位移；

工件重量小于2KG时，应将其耦合在工作平台上以提高其测试部位的惯量。耦合方法： 将少许耦合剂（凡士林或黄油）涂于耦合面上，再将工件的耦合面（与测试方向垂直的平面）压紧在一个厚重的平台上。耦合工件应采用垂直向下的方向测试。

粗糙度要求：工件表面应满足 Ra≤2µm 。工件表面越粗糙，测试结果越低。

洁净要求：测试部位表面不得有灰尘、油污、锈迹、脱碳层、涂镀层等。另外，试件还不能有较强的磁性。

稳定性要求：为了避免工件在测试过程中发生位移，应将工件固定使其被测表面与冲击方向垂直。

对于平板形的，长条形的和有曲面的工件来说，测试结果一般要比实际值略低。这些形状的工件的测试方法如图4.1如示：

图4.1

曲率半径要求：试件测试部位表面曲率半径R≥30mm的可以直接测试； R=10～30mm的应使用异形支撑环。

表面层厚度的要求：对试件经过表面硬化处理的硬度测试时，硬化层厚度应大于0.8mm.

### 5. 基本操作

5.1 开机

按下I/O键打开电源.液晶屏将显示上一次的测试结果，如图5.1所示。

图 5.1

5.2 参数设置

(1)按SET键开始设置新的测试并选择各种参数.此时液晶屏显示的是一组测试所包含的测试次数。如图5.2所示。

图 5.2

测试次数可设为1-10次，按键或键可以上下选择测试次数，在确定了一组的测试次数后,按键选择测材料。

(2)液晶屏显示测试材料。

按键或键可以前后选择测试材料ST、AS、SS、GS、GC、NC、AL、BS、BZ或CU。屏幕显示如图5.3所示。

图 5.3

ST         AS            SS          GS            GC

碳钢      合金工具钢     不锈钢      轴承钢         灰口铸铁

NC        AL           BS          BZ             CU

球墨铸铁     铝           黄铜        青铜            纯铜

选择好测试材料后，按键进入下一步选择硬度标尺。

(3)液晶屏显示硬度标尺。

按键或键前后选择HL、HV、HB、RB、RC或HS。屏幕如图5.4所示：

图 5.4

HL         HV         HB           RB          RC        HS

里氏      维氏       布氏         洛氏B      洛氏C     肖氏

选择好测试标尺后，按键进入下一步选择测试方向。

(4)液晶屏显示测试方向。

按键或键可以前后选择, , ,  or .屏幕显示如图5.5所示：

图 5.5

                                  

垂直向下    斜向下45o     水平     斜向上45o     垂直向上

(5)选择好测试方向后，按SET键确认并保存以上各步所设参数。HT-1000A将删除之前所有测试结果，HT-2000A将储存最后的测试结果，并开始一组新的测试。屏幕显示如图5.6所示：

图 5.6

如需调整所设参数，可在未按SET键保存设置前，按键从步骤1开始重新设置。

5.3 测试

测试具体步骤如下：

(1)用手握住加载套管，将加载套管向支撑环方向压缩到底，再将其缓慢松回原位，此过程中不可松手。

注意:加载套管不可回弹过快，否则极易损坏机件。

(2)用拇指和食指握住显示器，将硬度计置于被测工件表面。

(3)保持硬度计和被测工件的相对稳定，轻轻按下启动按钮如图5.7所示：

图 5.7

(4)硬度计将显示并存储测试结果,屏幕显示如图5.8所示：

图 5.8

(5)如测试结果超出了表1.1所列的测试范围，屏幕则会显示如图5.9所示：

图5.9

通常错误是由于没有正确选择测试材料所致，若测试结果错误，可参看第13页“查找和删除测试结果”将其删除。

5.4 窗口切换

液晶屏上排的两个窗口可同时显示一组对应的数值，分别为“最大值”和“最小值” 、“平均值”和“里氏值” 、“强度值”和“里氏值”。按键可在这三种组合中进行选择并切换窗口如图5.10所示。

平均值         里氏硬度值        测试中最小值         测试中最大值

硬度换算值（本图为维氏）

强度换算值

图 5.1

5.5 数据传输（仅限于HT-2000A）

按PR键开始数据传输，屏幕显示如图5.11所示：

图 5.11

(1)打印数据，再按一次PR键，屏幕将显示当前测试组编号。按键或键可以选择要打印的测试组编号，键选择后一组，键选择前一组。如图5.12所示：

图 5.12

打开打印机，将HT-2000A的红外窗口对准打印机的红外窗口。再一次按PR键，将数据发送到打印机，液晶屏显示如图5.13所示：

图 5.13

(2)传输数据到掌上电脑或个人电脑。按SET键液晶屏显示当前测试组编号。按键或键可以选择要传输的测试组编号，键选择后一组，键选择前一组。如图5.14所示：。

图 5.14

打开掌上电脑或个人电脑，将HT-2000A的红外窗口对准掌上电脑或个人电脑的红外窗口，按PR键开始数据传输。液晶屏显示如图5.15所示：

图 5.15

(3)若接收系统（打印机、掌上电脑或个人电脑）接收数据成功，将会输出以下数据，如：

Testing Group 02

Testing Time  09/25/06   08:36 PM

Material: ST  Angle:  000

No.          HL        HV         KGM

01           782       636          227

02           782       636          227

03           783       638          228

04           783       638          228

AVE         782       637          227

HT-2000A将回到打印前窗口。

(4)若接收系统（打印机、掌上电脑或个人电脑）接收数据失败

- 若数据打印失败，HT-2000A将显示如图5.16所示：

图 5.16

- 若数据传输失败，HT-2000A将显示如图5.17所示：

图 5.17

30秒后，HT-2000A将回到打印前窗口。

如红外传输失败，可能是由于接收系统未开机、与HT-2000A距离太远或偏离红外发射角度，以至超出了红外发射范围。

注意：打印机被预设为Protocol IrDA。若设定值改变，打印机必须重新设置。设置方法详见打印机用户手册。设置为以下参数：

Mode   Protocol IrDA

Baud rate  9600 Hz

8 Data Bit

No Parity

1 Stop Bit

Density Medium

打印机用户手册可从http://www.woosimsystems.com下载，进入该网站后，先点击“Mobile Printers”按钮，再点击“PORTI-S30/40”按钮，下载用户手册。打印机的设置在第16页：“2.5 Setting Operation Mode”

5.6 数据管理

HT-1000A最多可储存10个测试结果，包括测试材料、硬度范围和方向。若测试次数超过10次，硬度计将自动删除前10个测试结果。后面的测试结果将被储存并用于计算下一组的平均值

HT-2000A最多可储存500个测试结果，包括测试材料、硬度范围、方向和测试时间与日期。HT-2000A的内存被分为50组，一组最多可储存10个测试结果。若测试次数超过10次，后面的测试结果将被储存到下一组并用于计算下一组的平均值。

5.7 查找和删除数据

(1)在当前测试组中查找数据

按  键可在当前测试组中滚动查找测试结果，按  键可删除屏幕当前显示的数据，数据从内存中被删除，屏幕将显示最后的测试结果。若无需删除任何数据，按SET键返回，屏幕将显示最后一次的测试结果（也可不按SET键，直接开始新的测试）。

(2)删除当前数据

按  键可删除屏幕当前显示的数据

5.8 清除内存

关机状态下，先同时按住SET键和  键，再按住I/O键，接着同时松开SET键和键，最后松开I/O键，即可清除内存。

### 6. 其它设置

以下操作包括：设置冲击体（标准碳化钨体、金刚石冲击体和DL冲击装置），设置强度换算，设置日期和时钟及校准误差。

关机状态下，同时按住SET键和  键，再按住I/O键，接着同时松开SET键和键，最后松开I/O键。屏幕显示如图6.1所示：

图 6.1

6.1 设置冲击装置

按键选择冲击装置。

使用标准碳化钨冲击体时选LD；使用金刚石冲击体时选DD；使用DL冲击装置时选DL。

按SET键确认并进入下一步设置强度换算。

6.2 设置强度换算

按键设置强度换算标准，如图6.2所示：

图 6.2

NR               KG              KS              TN

不换算强度         Kgf/mm2           Klbs/in2          Tons/in2

按SET键确认并进入下一步设置日期制式。

6.3 设置日期制式和时钟（仅限于HT-2000A）

按键选择日期制式

美式（US 月/日/年）或欧式（EU 日/月/年），如图6.3如图：

图 6.3

按SET键开始设置时钟。按键可滚动选择参数

YR（年） MH(月)  DY(日)  AM/PM(小时 上午/下午)  ME(分)

按键或键可以加减所选的参数值，如图6.4所示。

图 6.4

按SET键确认并进入下一步校准硬度计误差。

6.4 校准误差

可通过误差校准使硬度计的测试结果和标准硬度块的硬度值接近。当测试结果低于标准值时，按键提高测试值；当测试结果高于标准值时，按键降低测试值。如图6.5所示。误差调整范围为-50到50里氏硬度值。

图6.5

在校准完误差后，按SET键保存以上设置，硬度计进入测试界面（图5.6），HT-1000A将删除之前所有测试结果，HT-2000A将储存最后的测试结果，并开始一组新的测试。

### 7．硬度计的保养和维修

HT-1000A/HT-2000A硬度计是精密仪器，存放和操作硬度计时应注意

（1）避免摔落或与其它物体碰撞；

（2）避免滴和溅任何油、油脂或其它液体在仪器上；

（3）避免滴和溅任何油、油脂或其它液体在被测工件上；

（4）避免在粉尘严重和有腐蚀性气体的环境中使用。

7.1. 更换电池

电池的寿命为80小时，但其寿命会根据使用频率而变化。当屏幕显示BATT时，请根据以下步骤更换电池：

（1）使用两片3V  CR2330锂电池；

（2）根据正负极符号正确安装电池；

（3）更换的两片电池电压应一样，不得将新旧或不同品牌的电池混用。

注意：更换电池后，请立即打开仪器电源，校准时钟。若长时间不使用仪器，请将电池取出。

7.2. 硬度计清洁

在正常使用情况下，每进行1000次测试后或每隔1-2个月，必须对硬度计的导管进行清洁，清洁步骤如下：

（1）拧下支撑环；

（2）取出冲击体；

（3）用毛刷清洁导管内部；

（4）用酒精清洁冲击体；

（5）装回冲击体（注意：冲击球头应朝向支撑环的方向）；

（6）拧上支撑环。

7.3. 冲击体和测试精度

硬度计在测试标准硬度块的硬度时，若测试结果（3 ～ 5次）的平均值远远高于硬度块的实际值，可能为冲击球头磨损所致。请联系客服部门，更换冲击球头。

注意：硬度计发生任何问题，请与我们的客服部门联系，不要自行拆卸。