使 用 说 明

1、特点、用途

可测量各种泡沫塑料的水分。

2、规格

SK-100(通用规格)

测定方式:高频波电磁式

使用环境：－5℃～＋50℃

测定范围：0～40.0％

分 辨 率：0.1%

探针长度：7CM

表示方式:超大LCD 液晶屏

挡位选择:15档

水分补正：-5.0%~0~+5.0%

电源：9V电池1节

尺寸：80(W)×35(H)×150(D)mm

重量：245克

重量：120克

- 3、各部名称

- 3-1本体

(1)电源开关键(ON/OFF)

必须将需要使用的探头安装上，再打开电源开关。

(2)档位选择:1～15个档位可供选择

(3)水分补正:范围：-5.0%～0～十5.0%

(4)锁定及清零

HOLD为锁定、解锁键

GO为请零键

(5) LCD显示部

可显示:测量的水分值、档位修正、锁定和水分补正。

(6)探头插座

(7)电地盖(本体内倒下部) 电池安装部位.

(8)传感器插头

4.使用方法

4-1探头的连接、取下

连接：将需要的探头的插头(8)轻轻插入本体的探头插座(6)。

取下：请先确认机器电源已经关闭，将探头摇头(8)按下两恻按键，然后轻轻拔出。

4-2电源ON、OFF

仪器有自动关机的功能，可以减少因为忘记关机而产生的功耗。

开机8分钟后自动关机。

在液晶屏左下角显示LOBAT时表示电池电量不足，请更换电池。

- 测量

- 5-1将传感器的两根针插入泡沫后，按ON键后，液晶屏上显示数字稳定后就是些泡沫的水分含量。

5-2根据不同的测量对象，选择合适的档位：

泡沫塑料按密度分类：

主要分为低发泡、中发泡和高发泡泡沫三类：

（1）低发泡泡沫塑料：密度大于400kg/m3：6档

（2）中发泡泡沫塑料：密度100-400kg/m3：8档

（3）高发泡泡沫塑料：密度小于100kg/m3：11档

一般白色泡沫请用8档

5-3打开电源确认LCD显示正常

把探头插入被测物后，打开电源， LCD数字稳定显示为被测物的水分值。如想再次测量同一被测物，请按下OFF关闭仪器后，再按下ON进行测量。

6、测量时的注意事项

高频波水分仪是以高频率为媒介的测量仪器。测量时其关系不一定是唯一的。即使是同一个对象，其组成不同的设定，污染，药液处理，也会影响到测量结果。此时可采用避开特殊部分对测量值进行修正，也可采取求平均值的方法，同时也可应用ADJ键进行校准和调节。

7、保养

使用后请用软布擦干污渍，特别要注意探头的插头，传感器的清洁问题。避兔冲击，直射阳光、高温、高湿。

请将仪器放于无尘、清洁、干燥处。

如长期不使用，请将电池取出。

为防止出现错误的测量结果，建议用户在使用较长的时间后用干燥法(DIN52 183和 GB1931 91标准〉校正仪表的含水率读数。仪表读数仅供参考。本公司不负责由仪器损坏所连带产生的包括税收和利润损失、停工损失、设备功能的丢失以及任何您的客户所要求的代用设备或服务设置的成本。

- 注：每次测量前一定要保证传感器探尖不能与任何物质接触（处于悬空状态)并且探尖要清洁，然后按一下(GO)键清零再进行测量，否则影响测量精度。