ETCR2900接触式接地电阻在线监测仪

modbus通讯协议1.1

ETCR2900通讯协议采用标准MODBUS-RTU通讯协议。仪表为从机。

- RTU消息帧基本定义

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能编码 | 地址1 | 地址0 | 数据1 | 数据0 | CRC | CRC |
| 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 |

- 参数读命令

- 主机读命令格式

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 地址1 | 地址0 | 数据1 | 数据0 | CRC | CRC |
| 0x01~0xff | 0x03 | 0x00 | 0x01—0x0a | XX | 0x00-0x0b | XX | XX |

- 主机设置命令格式

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 地址1 | 地址0 | 数据1 | 数据0 | CRC | CRC |
| 0x01~0xff | 0x06 | 0x00 | 0x01、0x08 | XX | XX | XX | XX |

说明： 1）设备地址：1~255  0为广播地址；

2）功能代码：0x03 读取

读取地址:     0x01---0x0a 共10位

读取个数:     0x01---0x09

读取地址作用:

0x0D	   电阻值  （八进制15）

0x0E   小数位  （八进制16）

0x0F   电压值  （八进制17）

100-200  仪表所存数组1-99电压值

400-500  仪表所存数组1-99电阻值

600-700  仪表所存数组1-99电阻小数值

3）功能代码：0x06 设置

测试地址:     0x11          数据写入1为测试（八进制21）

更改ID地址:  0x12          数据写入内容为ID值（八进制22）

- 从机读取数据回应格式

| 0 | 1 | 2 | 3 | .. | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 长度 | 数据4 | .. | 数据0 | CRC | CRC |
| 1~255 | 03 | 02 | XX | XX | XX | XX | XX |

数据4..数据0 为32位浮点值

3、从机设置数据回应格式

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 地址1 | 地址0 | 数据1 | 数据0 | CRC | CRC |
| 1~255 | 06 | 00 | 00--03 | XX | XX | XX | XX |

注意事项：

  - 波特率为9600bps 数据位为8位 停止位为1位 无校验位。

  - 不允许对从机设置为地址0。

  - 在未知从机编号下可用广播地址0x00读出从机地址编号

  - 广播地址0x00可对所有从机 发送测试命令，但从机并不返回确认响应！

  - 对从机发送测试命令，要等30秒才能读取新的电阻值