德国Sartorius--水份测定仪 - WDS400.

赛多利斯水份测定系统WDS 400：选择性测量表面水，毛细管水和结晶水。 WDS 400水份测定系统结合了当今2种常用的水份测定法：热敏分析法和电量分析法，能精确有效地测量水份。使用热敏分析法，用户可根据水的不同形式（如表面水，毛细管水，结晶水）自定义加热温度，然后由电化学传感器进行水份测定。 WDS 400的工作方法与Karl Fischer的库仑滴定法很相似，不同的是它不需要试剂，而这些试剂往往是有毒的，有严格的处理规定。首先用准微量或微量天平称出样品重量，然后在WDS 400内置不锈钢炉中加热。产生的水蒸气由N2载气运送到涂有P2O5的电解池中，潮解的P2O5和水之间发生化学反应，水分子发生电离。. 测量该过程所需电荷，然后根据法拉第定律，将该测量电荷转换成最初试样中的含水量。根据不同样品，可测量物质中从15%到几个ppm的水份含量，最少可测量1μg的水份含量。 赛多利斯WDS 400水份测定仪的确是真正有效的水份测定仪！... 分析方法：; 热敏分析法与电量分析法. 样品加热：; 内置不锈钢炉，最高加热至400℃，以1℃调整. 测量下限：; 1μg水份. 重复性：; ± 2%. 测量范围：; 最大15%水份. 样品平均重量：; 25-2,000mg. 显示：; ppm/%，μg水份. 分析时间：; 10-30min（平均），以1min-10h调整. 操作界面/软件：; 英语，Windows 2000/NT/XP. 数据存储：; PC机硬驱. 程序数量：; 根据PC机硬驱内存. 电源：; 230V±10%. 频率：; 50…60Hz. 载气：; N2（class 5.0）或干燥空气，气压1bar，消耗量100-200ml/min. 功率消耗：; 可用100W，最大600W. 外壳尺寸（长×宽×高）：; 500×500×180mm. 重量：; 20kg. 附件; 订购号. 电解池再生工具; 69MA0224. 校准标准; 69MA0225. 过滤膜（PTFE）; 69MA0226. 赛多利斯ME或MC系列天平...