武汉市康达电气有限公司

地    址：武汉市洪山区雄楚大街书城路30号

邮政编码：430070

E－mail：KDDQ@public.wh.hb.cn

http：www.chinakddq.com

电   话：(027) 8738 1005  8739 9915  8738 3472

传   真：(027) 8738 6393

使 用 说 明 书

KD2675J 绝缘电阻表

武汉市康达电气有限公司

4  使用方法

敬告：

●确认被测试品安全接地，试品不带电。

●确认仪表E端（接地端）已接地。

●按了测试按钮后，仪表E、L端就有高电压输出，请注意安全!

●测试完毕，请及时关闭高压和工作电源。

4.1  零位校准

功能选择开关置[OFF]位置，调节机械零位调节钮使仪表指针校准到标度尺的“∞”分度线上。

4.2  电池检查及更换

功能选择开关置[BATT.CHECK]位置，当指针指在表盘右下方带箭头的标度[BATT.GOOD]区域内时，表示电池正常，否则需更换电池。

4.3  测试

将仪表E端接试品的接地端（或一端），L端接试品的线路端（或另一端）。将功能选择开关置所需的额定电压位，表盘左上角的电源指示点亮，表示工作电源接通。按一下测试[TEST]按钮，高压指示点亮，指针在相应测试电压的刻度上指示被测试品的绝缘电阻值。

4.4  G端（保护环）的使用

测量高绝缘电阻值时，应在试品两测量端之间的表面上套一导体保护环，并将该导体保护环用一测试线连接到仪表的G端，以消除试品表面泄漏电流引起的测量误差，保障测试准确。

-4-

4.5  关机

读数完毕，先按测试[TEST]按钮关断高压，高压指示

-4-

尊敬的用户：欢迎您使用KD2675J型兆欧表。为了您的安全和保障仪表正常使用，请先仔细读完本说明书，再进行操作。

本仪器安全性能符合国际标准IEC61010.1：2001。

本仪器执行标准 Q/KD 09-2002。

1  性能特点

● 适于在各种电气设备的维修、试验及检定中作绝缘测试。

- 提供三个额定绝缘测试电压，还可作交流电压表使用。

- 绝缘阻值分度线均匀清晰，便于读数。

● 低耗电。用9V（6LR61,6F22）叠层电池供电。

● 具有电池容量检查功能。

● 体积小，重量轻，操作简捷，携带方便。

-1-

2 技术指标

2.1  主要指标

| 额定电压 V |  |  | 250，500，1000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 MΩ |  |  | 0 ~ 500，0 ~ 1000，0 ~ 2000 |  |  |
| 范围MΩ及误差 |  | 误差 ±10% | 1 ~ 200 | 2 ~ 500 | 5 ~ 1000 |
|  |  | 误差 ±20% | 0.5 ~ 1 200 ~ 500 | 1 ~ 2 500 ~ 1000 | 2 ~ 5 1000 ~ 2000 |
| 输出短路电流mA |  |  | ≥0.1 |  |  |
| 交 流 电 压 | 范围及误差 |  | (0 ~ 600) V 上限值的±5% |  |  |
|  | 输入阻抗 |  | ＞240kΩ |  |  |

注: 1000V档工作电源大于8.5V

2.2  其它指标

● 绝缘电阻:  ≥50MΩ(1000V)

● 耐压:  AC  3kV  50Hz  1min

● 工作温度与湿度:  0℃ ～ +40℃  85%RH

● 贮存温度与湿度:  －10℃ ～ +50℃  90%RH

● 电源:  9V叠层电池

● 耗电:  不大于80mA

● 外形尺寸:  195mm(L)×95mm(W)×40mm(D)

● 重量:  ≈300g

注:此说明书所述技术指标仅适于您现用的仪表,本公司保留对其变更的权力。

-2-

3  仪表外形

| 1.电源指示 | 2.E端（接地） | 3.G端（屏蔽） |
| --- | --- | --- |
| 4.L端（线路） | 5.高压指示 | 6.表盘 |
| 7.功能选择开关 | 8.电池盒（背面） | 9.测试按钮 |
| 10.机械调零 |  |  |

-3-

熄灭；再将功能选择开关置于OFF档，关闭电源。对电容性的试品还应将试品上的剩余电荷放完，再拆下测试线，以免电击伤人。

4.6  AC.V电压测试

功能选择开关置AC.V位置, 被测AC.V接在仪表E端和L端, 指针在AC.V刻度上指示的值, 为测得的AC.V电压值。

5  保管

●仪表长期不用时，必须将电池取出，以免锈蚀仪器。

●应经常保持外表清洁，必要时可用干净布擦拭。

●不得受潮、雨淋、暴晒、跌落等。

6  附件

测试线             1付

使用说明书         1份

合格证             1份

仪表袋             1个

6F22 型电池        1只

-5-

-5-