武汉市康达电气有限公司

地    址：武汉市洪山区雄楚大街书城路30号

邮政编码：430070

E－mail：KDDQ@public.wh.hb.cn

http：www.chinakddq.com

电   话：(027)87381005  87399915  87383472

传   真：(027)87386393

使 用 说 明 书

# KD 2678

水内冷发电机绝缘测试仪

武汉市康达电气有限公司

尊敬的用户：欢迎您使用KD2678型定子水内冷发电机绝缘特性测试仪。为了您的安全和保障仪表正常使用，请先仔细读完此说明书，再进行操作。

本仪器安全性能符合国际标准 IEC61010-1：2001。

本仪器执行标准 Q/WKD10-2002。

1  性能特点

● 适于测量水内冷发电机的绝缘电阻、吸收比（R60S/R15S）和极化指数（R10min/R1min）。

● 测试高压为2500V，可测高达1万兆欧的绝缘电阻。

● 自动对水极化电势进行补偿调节。机座与汇水管间的电阻小至3kΩ，也可保证测量准确度。

● 输出功率大，水阻为80kΩ时，测试高压跌落＜10%。

● 绝缘电阻值用指针式电表和3 1/2LCD数字表两种方式显示。

● 两条刻度线自动量程转换，对数刻度，读数方便。

● 显示输出高压值和环境温度（0～50℃）。

● LCD计时器显示测试时间，并以0～32分钟周而复始循环显示其分、秒。每隔15秒蜂鸣响一次。

● 按[Rt]键,LCD显示屏可即时显示当前时刻绝缘电阻值。

● 可自动测量和记忆R15S、R60S、R10min、吸收比（R60S/R15S）和极化指数（R10min/R1min）。供测试完成时复核、读取。

● 完备的保护功能、保障操作安全。

-1-

4.6  关机

测试完毕，先按高压开关按钮[HV. ON-OFF]，关断高压。再将功能开关置[OFF]位，关断电源。对容性试品，应待试品上的残余电荷泄放完后，再拆下测试线，以免电击伤人。

注意：关断电源后，前面的测试值丢失。

5  保管

- 应经常保持外表与测试头的清洁，必要时可用干净布擦拭。

- 不得受潮、雨淋、暴晒、跌落。

6  附件

绕组连线(红)                1根

机座连线(黑)                1根

汇水管连线(黑)              1根

AC 220V电源线               1根

使用说明书                  1份

合格证                      1份

-6-

● 测绝缘电阻

接通工作电源后,按下高压开关按钮 [HV. ON-OFF],这时表盘右上角红色高压指示灯 [HV. ON]点亮，绕组端和机座端存在高压。同时电表指针将在量程指示灯 [绿色]或 [红色]被点亮的彩色标度尺上指示被测试品的绝缘电阻值。

● 显示测试时间

接通高压后，LCD显示屏左侧的时钟开始计时，秒信号[SEC]的箭头部位每秒闪动一次，并按时间依次显示15s，30s，45s符号和指针式1～32分；同时蜂鸣器每隔15秒鸣叫一次。

● 显示测试过程中的绝缘参数

测试中，LCD显示屏按时间顺序显示R15S、R60S、R10min的绝缘电阻和吸收比（R60S/R15S）、极化指数值（R10min/R1min）。每种参数显示时间约为8秒。同时，这些参数被记存下来，以供测试后读取或校对。

● 显示测试电压

测试中，除显示绝缘电阻值和R15S、R60S、R10min、R60S/R15S、R10min/R1min各参数期间之外，LCD显示屏将自动显示绕组端和机座端之间的电压值及其单位[kV]，直至关闭电源。

4.4  读数选择按键的使用

● Rt按键

测试期间，按Rt键， LCD显示屏将显示该时刻的绝缘电阻值。显示持续时间约为8S。

● 其它按键

在关闭工作电源之前，可按R15S、R60S、R10min、R60S/R15S、R10min/R1min按键，LCD显示屏将显示它们的相应值，显示持续时间约8S。

-2-

-5-

2  技术指标

| 2.1主要指标 额定电压 V | 2500 |
| --- | --- |
| 输出电压 V | 额定电压 ±5%(＞1MΩ) |
| 测量范围GΩ | 0 ~ 10 |
| 准确度等级 | 10.0 |
| 基本误差为10%的范围 | 1MΩ ~ 5GΩ |
| 基本误差为20%的范围 | 0.5 ~ 1MΩ 5 ~ 10GΩ |
| 数字显示值基本误差 | 模拟指示值基本误差+ 2d/RDG |
| 吸收比,极化指数 | 范围：1～19.99 误差:±(5%RDG+1d) (R>2MΩ) |

2.2  其它技术指标

- 绝缘电阻：50MΩ(1000V)  (测量线路与外壳间)

- 耐压：AC 5kV  50Hz 1min   (测量线路与外壳间)

- 工作温度与湿度：0℃ ～ +40℃  85%RH

- 贮存温度与湿度：-10℃～+50℃  90%RH

- 电源:  AC  220V±10% 经电源线输入

- 耗电：＜250W

- 外形尺寸：380mm(L)×238(W)×152mm(H)

- 重量：≈5kg

注：此说明所述技术指标仅适于您现用的仪表，本公司有权对其予以变更。

3  仪器外形

| 4 使用方法 1.机械零位调节钮 | 2.低量程指示灯 | 3.高量程指示灯 |
| --- | --- | --- |
| 4.电源指示灯 | 5.LCD显示屏(计时器) | 6.电源插座 |
| 7.机座端插座 | 8.汇水管端插座 | 9.绕组端插座 |
| 10.LCD显示屏 | 11.高压指示灯 | 12.表盘 |
| 13.温度传感器 | 14.蜂鸣器 | 15.功能开关 |
| 16.高压开关按钮 | 17.读数选择按键(6个) |  |

警告:

● 确认被测试品安全接地，试品不带电。

● 确认仪表机座端(接地端)已接地。

● 按下H.V ON-OFF按钮，高压接通，仪表绕组端和机座端就有高压输出，请注意安全！

● 测试完毕, 按H.V ON-OFF按钮，关闭高压，再将功能开关置OFF位,关断电源。

4.1  机械零位校准

功能开关置[OFF]位置，调节机械零位调节钮使仪表指针校准到标度尺的“∞”分度线上。

4.2  连接电源

仪表通过供电的电源线接至50Hz 220V±10%的交流电源上。

4.3  测试

仪表机座端插座接至被测发电机机座(接地点)，绕组端插座接至被测发电机的绕组上；汇水管端插座由汇水管专用连线直接接至被测发电机的汇水管口上。[注：有多个汇水管出口时，应当用截面积大于2.5mm2的铜导线将各汇水管口连接，以保障测量值的准确度。]将功能开关置于[2500V]位置。此时表盘左上角绿色电源指示灯 [POWER]被点亮，表示电源接通。

●显示环境温度

接通工作电源后，LCD显示屏将显示环境温度的数值及单位:℃。勿将温度传感器遮盖，以免测温不准。

-4-

-3-