生铁，球铁中锰 磷 硅 稀土总量 镁

锰磷硅联测

- 硫硝混酸：硫酸+硝酸+水=50+8+942

- 过硫酸铵15%

- 过氧化氢3%

- 钼酸铵溶液：5%

- 草酸溶液：5%

- 硫酸亚铁铵溶液6%：100ML水+6克硫酸亚铁铵+3滴硫酸

- 硝酸铋-钼酸铵混合液：硝酸铋4克溶于100ML硝酸中，加（5%）钼酸铵120ML，用水稀至1000ML

- 抗坏血酸1%：10克抗坏血酸，0.3克EDTA溶解后，水稀至1000ML

- 定锰混酸0.4%：硝酸银4克溶于水中，加硝酸40ML，用水稀至1000ML

母液：称样0.1克于100ML三角瓶中，加过硫酸铵5ML，硫硝混酸25ML，低温加热溶解，加过硫酸铵2ML，煮沸几分钟，氧化完全至氧化锰沉淀后，滴加过氧化氢数滴，使二氧化锰沉淀还原，继续煮沸几分钟冒大泡，分解过剩过氧化氢，流水冷却后，脱脂棉过滤，稀至100ML容量瓶

锰

吸母液20ML于100ML三角瓶中，加过硫酸铵10ML，定锰混酸5ML，摇匀，放置几分钟

波长530nm，比色皿2cm

磷

吸母液10ML于三角瓶中，加硝酸铋-钼酸铵15ML，抗坏血酸10ML，摇匀放置数分钟

波长650nm，比色皿2cm

硅

吸母液2ML于100ML三角瓶中，加钼酸铵2ML，放入沸水浴中水浴30秒，取下加草酸5ML，加水50ML，立即加硫酸亚铁铵2ML摇匀

波长650nm，比色皿1cm

稀土总量和镁联测

- 硫硝混合酸：硫酸+硝酸+水=50+8+942

- 偶氮氯膦III溶液0.05%：

- 过氧化氢30%

- 氢氧化钠20%（塑料瓶存放）

- 草酸5%

- 六偏磷酸钠15%

- 三乙醇铵1+2

- 硼砂缓冲溶液（PH=10）：硼砂25克，氢氧化钾5克，加水溶解后稀至1000ML

- 邻菲罗林0.2%：0.5克溶于50ML无水乙醇中，水稀至250ML

10）EGTA-Pb溶液：a：称乙二醇二乙醚二胺四乙酸（EGTA）3.8克溶于水中，加热滴氢氧化钠至溶解，水稀至1000ML

b：硝酸铅3.3123克，溶于水中，稀至1000ML

吸a液100ML+b液100ML，用硼砂溶液调节至PH=6左右

11）EDTA（乙二胺四乙酸二钠）：5%

12）偶氮氯膦I：0.025%

13）乙二胺1+50

母液：称样200毫克于100ML三角瓶中，加15ML硫硝混合酸，2ML过氧化氢，低温加热溶解后，取下缓缓加入1ML过氧化氢，继续加热煮沸1分钟，冷却，以水稀至100ML容量瓶中，用快速定性滤纸过滤

稀土总量

显色溶液：吸母液15ML于50ML三角瓶中，加7ML草酸,3ML偶氮氯膦III摇匀

参比液：吸母液15ML于50ML三角瓶中，加7ML草酸,3ML偶氮氯膦III，滴1-2滴六偏磷酸钠褪色

波长660nm，比色皿2cm

镁

显色液：吸母液2.5ML于25ML容量瓶中，加入5ML三乙醇胺摇匀，加3ML硼砂溶液，乙二胺1ML，稍后1-2分钟加2ML邻菲罗林，加1MLEGTA-Pb摇匀，加偶氮氯膦I2ML，水稀至刻度

参比液：吸母液2.5ML于25ML容量瓶中，加入5ML三乙醇胺摇匀，加3ML硼砂溶液，乙二胺1ML，稍后1-2分钟加2ML邻菲罗林，加1MLEGTA-Pb摇匀，加偶氮氯膦I2ML，水稀至刻度，加3-4滴EDTA褪色

波长570nm，比色皿2cm