内孔硬度计仪器开箱及使用
仪器包装在箱子里发货，和读数表分开放置。读数表插入仪器即可使用。读数表放在仪器包装箱侧面隔内。注意
所有标有红色标记的螺丝不得松动。读数表的插入
1.松开读数表保护帽（1）上的六角螺丝，拿掉读数表保护帽。
2.取下夹紧螺帽（3），将读数表包装箱中的光纤夹头插入锥形孔。
3.将夹紧螺帽（3）轻轻旋上，将读数表插入；
4.现在旋紧夹紧螺帽使读数表仍可容易用手活动。仅仅在测试过程中才将读数表固定在最动位置。现在再将读数表保护帽（1）安在仪器上。在检测板上的测试过程
为了校正读数表，首先测试过程应用试样架和试样来进行。1.将试样插入试样架。通过旋转夹紧螺帽——正常手力——将试样在测试探头（10）与试样架间夹紧。
2.现在将加载柄（12）从空位与（I）扳到预载位置（II），然后调整读数表，即将读数表在仪器内轻轻转动，直到读数表的小针指向字母A大针指向仪器朝上的方向。通过夹紧螺帽（3）将读数表固定在这个位置。
3.现在将加载柄扳到位置（III），使主载荷工作。主载荷必须施加在工件上直到大针停止下来。
4.现在将加载柄扳回到位置（II），从读数表的单色刻度盘上读出硬度的测量结果。
5.然后将加载柄扳回到位置（I）。取下工件即试样。当测试工件时，采用与上述类似的程序。当测量直径大于62mm的情况时，将附着螺钉将垫块旋紧在基座上。直径超过85mm时，将合适的附件（22）连接到垫块上（利用球形固定器）更换直径探头（菱形或球形）是安装在特殊的夹紧装置上的。该夹紧装置用槽顶螺母（17）固定在一个高精度的弹性连接件上，对冲击与横向应变非常敏感。所以当更换探头时，必须十分小心。将加载柄放在I的位置，打开夹紧剪，用扳手松开槽顶螺母。现在可以将探头从槽中滑出。当插入新的探头时，必须确认探头通过槽顶螺母紧固了。通过在试样上进行几次测量试验，检测探头的安装是否正确。内壁检测器N6可以用于两种检测方法：
1）RC测量从HV 200-HV 760 kp/mm2
2）HB 测量从HV 90- HV 300 kp/mm2对两种方法都采用N1E 120加载组，只是探头更换了。对于RC测量，采用一种特殊的RC菱形探头，硬度值直接从读数表的单色刻度盘上以RC度数读出。对于HB测量，采用一种特殊的球座和直径2.5mm的碳化物球形探头。HB测量的硬度值从读数器的单色刻度盘上读出，然后利用所附的表转换出来。仪器的保养
内壁硬度测量仪N6是为生产车间和硬化工厂设计的性能稳定的仪器。相对于它的高测量精度，它对外界不敏感而性能稳定。一般，直接的撞击会损坏这么高精度的测量仪器，因此必须避免。尘土、有害气体和液体的影响应该降低到最小的程度。读数器绝对不能浸油或涂油。如果读数器由于尘土的影响而卡住了，必须送到生产商进行彻底的检查和重新校正。不允许用户自己维修读数器，因为如果这样精度校正和读数的精确性就会丢失。仪器的运输
在两次测量之间，或着当仪器用任何类型的运输工具搬运时，读数器可以装在仪器上。除此之外，读数器必须一直保存在读数器盒以避免引起损坏的震动。仪器本身同样要一直保存在。