1000mm积分球光源检测报告

1米直径积分球，均匀光源

漫射源光斑：  200mm

一、产品结构图

所有零部件尺寸均符合设计加工要求。

二、产品光学测试

探测装置为 ：光电探测器 型号为JD-3光照度计

探测描述点

2，全开出光口面均匀性检测。

| 项目 | 进口欧司朗12V/20W型号为64425S溴钨灯12只灯全开，出光口面均匀性检测。 |
| --- | --- |
| 测试环境 | 检测室（杂散光少，减少对试验结果的影响） |
| 测试设备 | 便携式照度计、可移动探测平板、爱德克斯IT6953A电源、1M积分球、电源连接线等。 |
| 状态描述 | 按实验所需连接好电路，开启待测溴钨灯设定20W恒流1.67A，具体见下图表二（备注：出光口照度值约2.10x10000lx） |
| 实验结果计算 | 均匀性W=1-光信号变化（Rmax-Rmin）/均值x100% 均值2099.8 均匀性W=99.4% |
| 实验结果 | 进口欧司朗12V/20W型号为64425S溴钨灯12只灯全开，出光口面均匀性优于99.4%。 |

探测值记录表二

| 探测点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探测相对值R | 2095 | 2098 | 2094 | 2096 | 2096 | 2094 | 2096 | 2097 |
| 探测点 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 |
| 探测相对值R | 2100 | 2105 | 2099 | 2103 | 2102 | 2105 | 2104 | 2106 | 2107 |

3，积分球稳定性 测试

| 测试项目 | 进口欧司朗12V/20W型号为64425S溴钨灯12只灯全开，积分球2小时内稳定性。 |
| --- | --- |
| 测试环境 | 检测室（杂散光少，减少对试验结果的影响） |
| 测试设备 | 便携式照度计、可移动探测平板、爱德克斯IT6953A电源、1M积分球、电源连接线等。 |
| 状态描述 | 按实验所需连接好电路，开启待测溴钨灯设定20w恒流1约15min后记录在探测1H的照度相对值变化于表三（备注：出光口照度值约2.10x10000lx） |
| 实验结果计算 | 稳定性W=1-光信号变化（Rmax-Rmin）/均值 x100% 均值2018.3 稳定性W=99.6% |
| 实验结果 | 进口欧司朗12V/20W型号为64425S溴钨灯12只灯全开，积分球2小时内稳定性为99.6%。任意10min变化均不高于0.2%即10min内稳定性为99.8%。 |

探测值记录表三

| 探测点1随时间 | 开机10min后 | 20min | 30min | 40min | 50min | 60min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探测相对值R | 2015 | 2018 | 2020 | 2022 | 2021 | 2018 |
| 探测点1随时间 | 70min | 80min | 90min | 100min | 110min | 120min |
| 探测相对值R | 2015 | 2017 | 2020 | 2020 | 2020 | 2018 |

试验结果与电网电压，检测环境，探测器响应度（精度）、探测方向位置电源本身稳定性均有关系，测试结果只在当时测试环境下有效，具体请以实际为准

这款产品单价11万元，货期4周