RXZGY

直流电阻测试仪

使用说明书

一、概述

RXZGY直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻的测试仪器，它能根据不同型号的电力变压器自动选择测试电流，以最快的速度显示测试结果。并且具有存储、时钟、打印、放电指示等功能，内置不掉电存储器，可长期保存测量数据，大屏幕液晶显示器的采用使得该仪器人机界面良好，操作简单方便，是直流电阻测试工作中的首选设备。

- 仪器主要技术规范

１、电流档位   100mA、1A、5A、10A

２、测量范围   100mA：20Ω～200Ω

1  A：  2Ω～20Ω

5  A：  1mΩ～2Ω

1 0 A：  1μΩ～1Ω

3、 分 辩 率    1μΩ

4、 准 确 度    0.2级

5、 外型尺寸    400×280×350mm (含外包装箱)

6、 重    量    1５kg（不含测试线）

7、 环境温度    -2０℃～+４５℃

8、 环境湿度    ≤80％

9、 工作电源    ＡC220V士10%

10、功   率    ＜100W

三、面板功能简介

开    关   —接通工作电源（AC220V）

确 认 键   —用于确认当前选择

复 位 键   —测试完毕或中断工作

位 移 键   —用于把光标移动到所需选项

打 印 键   —在测试状态下用于打印数据

选 择 键   —用于选择测试电流

存 储 键   —在测试状态下用于存储数据

液 晶 屏――—显示测试状态及阻值

放电指示—――测试完毕后，放电过程中有蜂鸣器声音提示。

AC220V电源插座

+ I 、－I    电流端子

+ V、－V    电压端子

四、操作说明：

1、将测试线接在仪器的+ I 、 -I 、+ V、 -V端子上（注意红、黑颜色正确对应），测试钳分别夹到被测变压器的待测端。接通220V电源，开机，液晶屏显示：

自选

测试    电流    内存    时钟

2004／02／06      11：30：28

2、按“位移”键到“电流”后，按“选择”键进行电流选择，可选的电流分别是：自选／1A／5A／10A／100mA。用户可以根据自己的经验值依次进行选择（推荐使用“自选”项），按“确认”键确认并返回。

自动选电流／1A／5A／10A／100mA

测试		电流   内存		时钟

2000／02／06      11：30：28

3、再按存储键以后,按“位移”键到“内存”后，将显示用户在不同时间存储的测试数据，共能存10组数据。按‘确认’键键翻阅测试结果。出现“清除记录”是/否时，按“确认”键可以对已存入的数据进行清除或返回。

记录0   1．045  mΩ

测试    电流	    内存    	时钟

2004／02／06      11：30：28

4、按“位移”键到“时钟”后，显示“修改时钟”，按“选项”键，进入修改时钟功能。可以通过按“移位”键使光标移到要修改的年、月、日、时、分，按“选项”键进行修改，依次修改完成后，按“确认”键确认并返回。

2004 年  02 月 06日

11时  30分

测试   电流   内存   时钟

2000／02／06      11：30：28

5、选择完测试电流后，让光标停留在“测试”状态。按“确认OK”键即可进行测试。充电过程结束后仪器将显示所选的测试电流和测试结果:

正在测试                 电流10 A

1．122mΩ

在此状态下：

1）按“存储”键，将对此数据进行存储，同时左下角显示“正在存储”。仪器将保存最新的数据。

2）按“打印”键，将打印此数据，同时左下角显示“正在打印”。

3）如果超出测试范围，将显示“超出测试范围”。用户可根据自己的判断手动选择所需的测试电流。

6、测试完成后，按“复位”键，仪器进入放电状态，蜂鸣器开始鸣叫，放电结束后自动回到开机状态。此时可以更换测试项目。

五、注意事项：

为了确保工作人员及仪器的工作安全可靠，请注意以下几 点：

1、对无载调压绕组，不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关。

2、对感抗性测试对象，在没有放完电（蜂鸣器鸣响时）的情况下，不允许拆除测试线。

3、测试过程中遇到外部AC220V突然断电，仪器将开始自动放电，此时不允许立即拆除测试线，５分钟后方可拆线。

上海日行电气有限公司

Shanghairi行 Electronic Technology Co.,Ltd

地  址：周家嘴路众和金融大厦1007

电  话：021-65410977 65411255

网  址： www.shrxdq.com

邮  编：200082