CLJ — D  型

尘埃粒子计数器

执行标准Q/320584FBR001-2007

|  | (苏)制05840003号 |
| --- | --- |

使

用

说

明

书

吴江市华宇净化设备有限公司

一．用途

CLJ--D型尘埃粒子计数器（以下简称仪器）是用来检测净化环境中单位体积内所含尘埃颗粒数的计数仪器。

本仪器空气采样量为 2.83 L/min (即 0.1 立方英尺/每分钟),符合国际通用标准—美国联邦标准209E (92年9月16日公布)的要求,便于与国际接轨,能直接检测300000级、100000级、10000级、1000级、100级的洁净环境.

本仪器的全部指标都按照企业标准（Q/320584FBR001-2006）严格生产，按国家计量局颁布的 JJG 547—1988 检定规程进行标定，整机功能采用微电脑控制处理,能直接打印检测结果。本仪器设计精巧，具有功能多、测试精度高、速度快、便于携带和使用方便等特点。本仪器一次采样可同时测得六种粒径档的尘埃颗粒数，并能选择观察其中某一粒径粒子的数目及变化情况，也可打印其检测结果，对研究、检测和评价各种洁净环境十分方便。因此，本仪器广泛应用于微电子、医疗制药、生化制品、血液制品、食品卫生、化妆用品、精密机械、精细化工和航天航空等部门。

二．工作原理

CLJ-D型尘埃粒子计数器是按照微粒的光散射原理设计而成的。运动的微粒通过光束时产生光脉冲，光的强度与粒子的大小成比例。本仪器利用几组光学透镜把光束聚焦，并把焦点投影到传感器的散射腔体的中心位置形成一个微小光敏区，空气中的尘埃粒子随采样气流穿过光敏感区时，产生散射光，形成光脉冲。光脉冲投影到光电倍增管上，光电倍增管将其转换成相应的电脉冲信号。此信号经放大处理后，送入不敷出六路甄别器甄别分档，然后送入电脑进行计数处理，并显示测试结果，其结果也可打印。

三.特点

根据美国FS-209D标准,我国JGJ-90《洁净室施工及验收规范》，制药行业GMP规范等标准要求，以及我国多数用户的实际使用要求，CLJ-D型选用德国OSRAM（欧司朗）白炽灯为传感器光源，把仪器的粒径灵敏度保持在0.3μm水平上，确保0.5μm粒径的准确度，满足洁净度100级的测量。

该产品主机功能是测量尘埃粒子的粒径（0.3-10μm分六档）和含尘颗粒数。

该产品由于传感器及其电路的改进和集成化，体积较小，重量较轻。

该产品机内软件编进了国家标准《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》（GB/T16292-1996）中关于置信上限（UCL）的标准，能自动按95%的置信度作出洁净等级判别，同时还可以2.83升/分（0.1立方英尺/分）与每立方米的自动转换，方便用户使用。

该产品出厂之前整机性能全部按国家计量颁发的JJG547-1988尘埃粒子计数器检定规范要求进行，确保机器质量。

四．主要技术参数和性能

- 允许被测试空气的含尘浓度≯10 万颗/2.83L

- 空气采样流量：CLJ--D型：   2.83 L/min

- 洁净室（区）空气洁净度级别表：

| 洁净度级别 | 尘粒最大允许数/立方米 |  | 尘粒最大允许数/2.83升 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm |
| 100级 | 3,520 | 29 | 10 | 0 |
| 1000级 | 35,200 | 293 | 100 | 0 |
| 10,000级 | 352,000 | 2,930 | 996 | 8 |
| 100,000级 | 3,520,000 | 29,300 | 9,962 | 83 |
| 300,000级 | 10,560,000 | 87,900 | 29,885 | 249 |
| 1000,000级 | 35,200,000 | 293,000 | 99,616 | 829 |

- 粒径通道：0.3   0.5   1   3   5   10  (μm)  六档

- 采样周期：分十档1 min～10 min

- 自净时间：＜20 min

- 工作环境：温    度：10∽35℃

相对湿度：≤75%RH

仪器应在无腐蚀性的空气环境中使用。

- 工作时间：8 小时

- 电    源： AC220V±10%    50±2Hz

- 功    耗：70 W

- 外形尺寸：260×340×130  （mm）

- 重    量： 8 Kg

五、整机功能

- 粒径分挡 0.3；0.5；1；3；5；10（μm）六档

- 采样时间   1～10分钟

- 采样点数   2～7点设定

- 每点采样次数   2～9次设定

- 六档粒径尘埃浓度同时检测，依次数字显示或自选粒径显示。

- 显示或打印可将2.83升/分内所含颗粒转换成1m3所含颗粒数。

六．使用方法

1．开机

1.1把仪器水平放置在桌面上

1.2接好电源线，按下电源开关键，键内指示灯亮，同时前面板上数码管开始显示，粒径部分显示“P”，计数部分显示“0”，即显示P|    |0仪器已处与等待状态，并预热15分钟。

2．仪器自检（可在预热时间内进行）

（1）按一下面板上“自检”键，相应的指示灯亮。同时数码显示由P|    |0 变为 P| P|    |0 ，然后等待1分钟，由P |P|    0 变为Y|     |0表示仪器工作正常。（这时可按一下选显键，相应的指示灯亮，再按“+”或“-”键，显示粒径0.3μm、0.5μm、1μm计数值为992208，显示粒径为3μm、5μm、10μm的计数值为9168，则可进一步证实仪器正常。）

（2）再按一下“自检”键该指示灯熄灭，自检功能被取消，面板显示恢复P|     |0状态方可进行以下步骤。

3.实时时钟校正

它可以正确指示某一次测量工作的年、月、日、时，并能打印出来，为用户存档提供方便。

（1）当面板上数码管显示为P|   |0时即仪器处于等待状态，才可进行实时时钟校正。

（2）按一下时钟键，相应的指示灯亮，同时数码显由P|     |0变为1|     XX。“1”表示年份，可按“+”或“-”键，数码作相应变化输入年份，年份正确后，可再按一下“时钟”键（指示灯亮），数码管显示变为2|     XX。“2”表示月份，同样按“+”或“-”键输入正确的月份。再按一下时钟（指示灯亮）数码管显示变为 3|     XX。“3”表示“日数”，按“+”或“-”键输入正确的日数。依次类推4|     XX，“4”表示小时数，5|     XX，“5”表示分钟数，全部调整好再按一下“时钟”键，该指示灯灭，数码管显示恢复P|     |0状态。

（3）在打印测量数据的同时需要打印实时时钟数，则“时钟”的指示灯必须处在亮的状态，如不要打印出实时时钟数，则可取消“时钟”，时钟指示灯灭。

（4）一般情况实时时钟无须经常校正，但在长期不用后再次测量时进行校正，也是必要的。

4.测量周期设定

（1）如果测量周期定为1分钟一次，则不必进行这步操作，因为机微电脑自动设定将测量周期设为1分钟，无需人为再设定。

（2）如果测量周期不为1分钟，则必须进行设定，具体步骤如下：

在仪器等待P|    |0状态时，在面板上按一下“周期”键，相应的指示灯亮，同时数码管显示由P|    |0变为F    n，F表示进入周期调整状态，n是测量周期由2分到10分，任意设定。设定通过面板上“+”或“-”键的增减来达到相应的周期。如数码显示为F|    |2表示测量周期为2分钟，然后再按测量键，即为2分钟测定一次（注意：修改周期后测量时，应保持周期键灯亮）。

5.设定采样点数及每一点的采样次数(设定UCL)

（1）面板上数码管显示应为P|     |0状态，如不是该状态，可按“测量”键一至二次使其恢复成P|     |0状态，或关闭电源，再开电源也可命使仪器恢复到P|     |0状态。

（2）按“UCL”键，P|    |0变为A    X，A表示点数，可通过“+”或“-”键输入需要的测量点数。再按一下“UCL”键A     X显示变为L      X，L表示每一点的采样次数，同样用“+”或“-”键输入需要的次数，设定完毕。

（3）再按一下“UCL”键，显示恢复成P|    |0状态。

6.测量尘埃

通过上述设定后，就可按国家标准《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》（GB/T16292-1996）来进行下述步骤的测量。

（1）按一下“周期”键相应的指示灯亮测量周期即为设定的时间（如果采样周期为1分钟，则“周期”不必按，该指示灯灭。）

（2）按下“测量”键，仪器即进入测量状态，再按“UCL”，“时钟”键并相应的指示灯亮。

（3）把采样塑料管从后面板的接嘴上拔下，接上采样头。

（4）调节流量调节旋钮，使流量浮子的上端面与流量计表面的刻线相齐，即为每分钟2.83升。

（5）把采样头放在第一采样点位置上测量，每次测试完就自动打印一次测试结果。（实时时钟功能用户只需在第一次及最后一次打印时打印出来，无须每次都打印以减少微型打印机色带的损耗，所以测量过程中可将“时钟”功能关闭，“时钟”指示灯灭。）

（6）当第一采样点的采样次数达到设定次数，键“UCL”的指示灯会自动熄灭，表示第一采样点结束，可把采样头移至第二采样点，待数据稳定后（在移动采样头时对气流有所干扰），按下“UCL”键该指示灯又亮，测试又开始，依次类推直至各采样点全部测定完毕，最后仪器自动打印出0.5μm的95%置信度UCL值，单位均为颗/m3，并作出净化等级的判断。

7、测量温湿度的操作步骤：（选购功能）

（1）在开机P|  |O状态下，按控制键第1次显示温度（℃）；按第2次为湿度（%RH）；按第3次、第4次为0（此为产品升级预留）。

（2）如需打印温湿度数值，按打印即可。

8、几个键的说明

“测量”键、“选显”键、“粒/ m3”键

（1）按“测量”键，这时仪器即开始测量，面板上数码管显示，左方显示粒径档，右方显示为大于等于，该粒径档在2.83升（即0.1立方英尺）内的颗粒。显示数呈连续跳动变化，跳得快说明空气中颗粒浓度高，跳得慢颗浓度低，一次测量结束自动清零，立即重新第二次测量，每次测量值只能打印记录。

（2）“选显”键，当只需显示某一粒径且只要每一次的测量结果，则可按一下“选显”键，该指示灯亮，并按一下“+”或“-”键使显示出现所需的粒径档的可达到此目的。

（3）“粒/ m3”键，当按一下该键，该指示灯亮则显示值即转化为每立方米空气中的颗粒数。

9、测量结束工作

- 测量结束不要立即关机，把采样头拔出并把塑料管插入后面板的接嘴上，使管路密封，同时让仪器继续工作3-5分钟以清除管路系统中的尘埃。

（2）当0.5μm显示数接近0时关掉电源，仪器用清洁塑料袋包装好。

苏州市华宇净化设备有限公司

吴江市华宇净化设备有限公司

本公司宗旨：质量第一，用户至上

竭诚欢迎各界朋友来人来函洽谈！

本公司供应各种GMP认证所需的相关产品：

JYQ-Ⅱ型浮游细菌采样器

Dwyer-2000系列指针式压差表

MarkⅡ-700Pa液面压差表

M288-CTH数显式温、湿度表

QDF系列型风速仪

LM1010数显式照度仪

感应式手消毒器

抗静电无菌洁净工作服

HS5920型数显声级计

SW-CJ系列型净化工作台

JCC系列型洁净采样车

SAT系列型传递窗

另提供各种净化设备及相关产品

地址：江苏省吴江市同里镇屯村邱舍开发区屯浦南路                        开户行：吴江市农行同里办事处

邮编：215217                      帐  号：543301040000354

电话：0512-63330285/63338133/63337199销售经理：高   正

传真：0512-63323602/63323801 手  机：（0）13906208830、13073365098

网址： http://huayucleaning.com/            E-mail：huayugao@163.com

合 格 证 (苏)制05840003号. 产品名称： 尘埃粒子计数器 规格型号： CLJ-D型 编 号： 检 验 员： 检验日期： 2007年 月 日 吴江市华宇净化设备有限公司

吴江市华宇净化设备有限公司 (苏)制05840003号 检测报告 编号： 仪器名称 尘埃粒子计数器 型号规格 CLJ-D型 仪器编号 送检单位 制造厂家 吴江市华宇净化设备有限公司 检定结论 主 管： 核 验： 检 定： 检定日期：2007年 月 日 有效日期：2008年 月 日

检定结果 检定项目 技术要求 检定结果 外 观 良好 采样量 ±5% 检测周期 ±0.1s 自净时间 ≤20min 重 复 性 ≤20% 准 确 度 ≤40% 离 散 度 ≤30% 绝缘电阻 ≥20 MΩ 绝缘强度 无飞弧击穿 泄漏电流 ≤0.7mA 温度： ℃ 相对湿度： %RH

保修卡

产品名称：尘埃粒子计数器

规格型号：CLJ-D型

产品编号:

使用说明：

- 本卡由用户妥善保存，以做保修凭证，遗失恕不补发。

- 保修期限：

二零零七年     月     日起

二零零八年     月     日止

- 因用户使用、保管不当而损坏的；未经生产厂家允许自行拆动的；无

保修卡的；保修卡上填写的产品及编号与送修产品、编号不符或涂改

的均不在保修之列，但可实行收费修理。

- 保修卡上无发证单位盖章者不在保修之列。

- 在保修期内需重新标定的，按规定收取标定费用。

发证单位：

吴江市华宇净化设备有限公司

维修记录

| 日期 | 维修内容 | 经手人 |
| --- | --- | --- |

吴江市华宇净化设备有限公司

装  箱  单

2007年  月  日

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尘埃粒子计数器 | CLJ-D型 | 台 | 1 |
|  | 电源线 |  | 根 | 1 |
|  | 说明书 |  | 本 | 1 |
|  | 合格证 |  | 张 | 1 |
|  | 检定证书 |  | 份 | 1 |
|  | 保修卡 |  | 张 | 1 |
|  | 采样架 |  | 套 | 1 |
|  | 打印纸 |  | 卷 | 6 |

吴江市华宇净化设备有限公司 (苏)制05840003号 检测报告 编号： 仪器名称 尘埃粒子计数器 型号规格 CLJ-D型 仪器编号 送检单位 制造厂家 吴江市华宇净化设备有限公司 检定结论 主 管： 核 验： 检 定： 检定日期：2007年 月 日 有效日期：2008年 月 日

检定结果 检定项目 技术要求 检定结果 外 观 良好 采样量 ±5% 检测周期 ±0.1s 自净时间 ≤20min 重 复 性 ≤20% 准 确 度 ≤40% 离 散 度 ≤30% 绝缘电阻 ≥20 MΩ 绝缘强度 无飞弧击穿 泄漏电流 ≤0.7mA 温度： ℃ 相对湿度： %RH