上海日行电气有限公司

RXHL型回路电阻测试仪

使用说明书

目前，电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量变压器线圈的直流电阻、高压断路器的接触电阻，而这类电桥的测试电流仅为mA级，难以发现变压器线圈导电回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时，由于受到油膜和动静触头间氧化层的影响，测量值偏大若干倍，掩盖了真实的接触电阻值。因此，电力部标准SD301-88《交流500KV电气设备交接和预防性试验规程》和新版《电气设备预防性试验规程》对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流作出不小于直流100A的规定，以保证准确度。

RXHL型回路电阻测试仪是采用数字电路技术和开关电路技术制作，它是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用设备；其测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流，可在100A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻，并用数字显示，该仪器测量准确、性能稳定，适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。

- 技术性能

  - 测量范围：1～19999微欧， 分辨率：1微欧

  - 测量电流：直流100A

  - 测量精度：0.5级±3个字

  - 显示方式：四位半LED数字显示电流，四位半LED数字  显示电阻

  - 工作方式：一次短时

  - 电    源：AC220 50Hz

上海日行电气有限公司

体    积：（长×宽×高，mm）310×290×210

  - 重    量：10㎏

- 工作原理：

采用交-直-交逆变技术，采用脉宽调制方法，自动调节电流使之达到恒流100A。

- 外型结构：

测量Rx

100A

100A

- 操作程序

1、 接好地线，

2、按图所示四端子接法接线。

3、检查确认无误后，接通电源开关，测量线夹一定要放在电    流钳内侧，否则测量结果不真实，电流表、电压表显示为000，可在末尾允许一位数跳动。

4、按测量开关，此时电阻表显示值既为所测电阻值（若显示I，既表示所测回路电阻值超量程。如果测量电流不是100A，例如为I0。电阻表读数显示为U0，则实际电阻值为R=100 U0/ I0（uΩ））。

5、如果按正确接线方法使用，可测量电流达不到100A，或者为零，则应检查所使用大电流线是否截面过小，或者所接回路是否接通。

6、测量结束后，断开电源开关。

7、断开电源线，再断开其他连线。

- 仪器的校验与调整

上海日行电气有限公司

1、取一标准分流器，将回路仪测试钳夹在分流器上。注意分流器取信号点一定要与仪器的信号输入连线在一起（细线侧），用四位半数字万用表直流200mV档，仪器显示的阻值是测量电压的10倍。

2、将仪器显示的阻值与标准分流器阻值（电压除以电流为阻值）调整一致，使电流表显示为100A。（此步出厂已校）

注意：以上校验要在测试钳夹好负载时进行。

- 简单故障排除

| 故障现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 打开电源表头无显示 | 1、电路无电压 2、保险丝熔断 3、电源开关接触不好 | 1、查外电路有无电压 2、更换保险（电源插座内） 3、更换电源开关 |
| 按下测量开关无电流输出 | 1、测量开关坏 2、连线未连好 3、测试钳未接好负载 4、内部连线松动 | 1、更换测量开关 2、重新连好线 3、重新接好负载 4、紧好松动连线 |

- 随机附件：

1、保险一个（内附）

2、电源线一根

上海日行电气有限公司

RXHL型 回 路 电 阻 测 试 仪

使用说明书

上海日行电气有限公司

上海日行电气有限公司

上海日行电气有限公司联系方式：

业务咨询电话：021-65411255  021-65410977

传真：021-65351917

日行电气官方网站：www.shrxdq.com

销售总部地址：上海周家嘴路1220弄众和金融大厦1007