回路电阻测试仪

目录

一、仪器简介
	1、仪器面板……………………………………………………………………2
	2、研制准则及特点……………………………………………………………2

二、技术指标……………………………………………………………………….2

三、操作程序……………………………………………………………………….3

- 接线…………………………………………………………………………3

- 接通交流220V工作电源………………………………………………….3

- 打印…………………………………………………………………………3

- 错误接线方法范例…………………………………………………………3

四、注意事项……………………………………………………………………….3

五、随机附件……………………………………………………………………….4

序言

上海日行电气有限公司系一家集电力检测设备、仪器仪表、电力工业自动化系统研发、生产与销售于一体的高科技企业。特别是在回路电阻测试仪的科学研究方面具有庞大的实力，多次在高压试验方面获得专利，该公司RXZ回路电阻测试仪产品远销国内外，取得了很高的荣誉。

仪器简介

- 仪器面板

2、研制准则及特点：

2.1本回路电阻测试仪依SD301部标和DL403-91、GB763国标对高压断路器主回路电阻测量用直流应不小于100A的要求，采用高频开关电源技术及数字电路技术研制、开发出的体积小、重量轻、输出量为恒流源精度高，液晶显示同时带有打印功能，操作简单，便于携带的新一代产品，为高压断路器主回路电阻测量的人士提供了方便。

2.2本回路电阻测试仪依据直流电路的最根本计算公式R=V/I和串联电路电流处处相等的原理，采用了四线制接线方法，在仪器的单片机计算公式中R=V/I中的“V”取的是负载两端的压降，除以回路中的“I”，得到的“R”是负载本身的电阻，不包括测试导线的电阻。因而测试结果准确，不同于万用表和其他电阻测试仪对电阻的测试，原理图如下图：

二、主要技术指标：

- 测量范围：1-1999.99μΩ		分辨率：1μΩ

- 输出电流：DC≥200A		分辨率：0.1A

- 测量精度：0.5%

- 工作方式：连续

- 显示方式：液晶模块

- 使用环境：温度-10℃～40℃		相对湿度：≤75%

- 重量：7kg

- 体积：320X260X110mm

- 工作电源：AC220V±10%

三、测试：

当开机显示0.0  P  1. 后，按下测量键进入测试状态，按该键0.5秒可短时输出电流进行快速测试。如按该键约5秒则输出电流持续1分钟可延时测试。需第二次测试要等到d不跳动变成p后方可进行，另外就在这个状态下按打印键即可打印当前数据，也可连续测三次后一次性打印输出A.B.C三相测试数据。

四、操作程序

- 接线

按仪器面板功能将测试线对应接到短路器上，注意电流测试线的正极与电压测试线的正极接在一边，不可极性接反，且电压输入线接在电流输出线的内侧，不可接反，否则测试结果误差大，并接触要良好。接线方法如下图：

- 接通交流220V工作电源

按动“测量”键，如需第二次测量，需等液晶显示屏上的“d”转为“ρ”时再启动按键，此过程为15秒钟，以保护仪器。

- 打印

需要打印时，测量结果显示后便可按动“打印”键，测试结果便可打印出来。

- 错误接线方法范例：

错误接线方法一

错误接线方法二

错误接线方法三

五、注意事项

- 用仪器前请仔细阅读说明书。

- 请按说明书中的正确接线方法接线：

  - 电流与电压接线必须同极性；

  - 电压接线必须在电流接线内侧；

  - 使用专用接线，且连接牢固。

- 按操作程序操作，每两次操作时间间隔为20秒以上才能正确显示测量结果。

- 在测量时液晶上的电阻如显示“1”表明所测电阻超程或接线接触不良或接线错误，需检查接线正确与否，或接触是否不良，开关有无氧化层现象，排除后再进行测试。

- 请勿将测试线放在主机内，以免损坏仪器。

六、随机附件

- 主机一台

- 附件箱一只

- 电流测试线一对

- 电压输入线一对

- 电源线一条

- 保险管二只

- 说明书一份

- 保修卡一张

- 合格证一张

上海日行电气有限公司联系方式：

业务咨询电话：021-65411255  021-65410977

传真：021-65351917

日行电气官方网站：www.shrxdq.com

销售总部地址：上海周家嘴路1220弄众和金融大厦1007