江苏金湖飞云仪表有限公司

地址：金湖县工业园区工二路9号   邮编：211600

电话：0517-87103853              传真：0517-86851198

Http://www.jhfeiyun.com

E-mail:efeiyun@126.com

技术支持：0517-87103369

FYD200S液压校验台

使

用

说

明

书

江苏金湖飞云仪表有限公司

JiangSu FRIYUN Instrument Factory

FYD200S液压校验台结构图

④

⑥

⑤

⑧

③

⑨

⑦

⑩

②

①

① 底板  ②③④输出   ⑤低压截止阀   ⑥高压截止阀

⑦加压杠杆   ⑧油杯  ⑨高压稳压阀   ⑩微调

- 概述

压力表校验器是检测工作中的重要辅助设备，与压力标准器配合使用，完成压力仪表校准，检测工作。

校验器选用优质油压泵作为压力主要部件，辅以设计精巧的微调，快速接口，稳压阀组成。操作简单，结构合理。密封性能良好的优点，宽范围压力发生系统，可广泛应用于计量，科研，工矿企业及仪表制造等行业。

2．技术指标

2.1 压力范围  ：   0~20MPa

2.2外形尺寸  ：   420*360*160（长*宽*高）

2.3重   量   ：    5kg

3．使用操作

3.1. 正程检测

拧下输出②③④接头上的堵头，将微调⑩调至适当位置（中间位置）。将⑤⑥⑨阀打开 ，取出⑤低压截止阀，从上面油杯盖加变压器油，用力操作杠杆打压至油杯没有气泡，关闭油杯上低压稳压阀⑤，高压截止阀⑥。轻轻操作加压杠杆⑦，使水至两个压力输出接口。再安装标准表和被检表，操作杠杆升压至检定点左右时，使用微调调至检定点，逐点检测至满量程。校验完毕，依次打开油杯上低压稳压阀⑤，高压截止阀⑥，高压稳压阀⑨。

3.2. 回程检测

按规程在满量程两次读数后，用微调缓慢降压至坚定点，逐点检测，直至零点。当操作微调不能降压时，可以轻轻开启高压截止阀⑥。

  - 高压状态下，出现压力缓慢下降时，关闭高压稳压阀⑨。

（提高稳压时间：先将用微调将压力微调所需高 5～8MPa 左右，稳压1～3分钟后，再缓慢降调至所需压力）

4． 注意事项

4.1 压力表校验台应选择平整易操作的台面放置，避免进入有高腐蚀性气体及粉尘颗粒的环境中使用。

4.2 被检仪器应作适当清洗，或被校验仪表端接液体过滤器，避免污渍进入检测回路。

4.3输出②③④接嘴为专用快速接头，端面密封，安装仪表时，压力低于20MPa无需借助任何工具，均匀用力拧紧，大概在密封面相互贴紧时，再拧1~2圈，即可；高压时要用扳手拧紧。

4.4 输出1，输出2，输出3接嘴为上下两件组成，使用时应经常检查下部锁紧螺丝是否连接可靠，若连接不可靠，在遇高压情况下，可能造成崩脱。

4.5当杠杆造压较重时，请使用微调升压，则较为轻松。