智能流量积算仪

使用说明书

江苏金湖飞云仪表有限公司

目           录

- 概述……………………………………………………………………………2

- 功能特点………………………………………………………………………2

- 主要技术指标…………………………………………………………………2

- 工作原理………………………………………………………………………4

- 操作说明………………………………………………………………………5

- 数学模型………………………………………………………………………8

- 编程举例………………………………………………………………………9

- 通讯说明………………………………………………………………………11

- 端子接线………………………………………………………………………12

一、概述

智能流量积算仪，采用先进的微电脑芯片及技术，与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用，可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。

二、功能特点

全范围自动温度、压力补偿运算，补偿方式任意设定

线性积算、开方积算任意设定

瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示

小信号切除功能，切除范围0-5%可选

累积流量值可通过面板按键清零，清零操作可锁

掉电保护功能，累积流量值掉电保持时间大于5年，所有设定值掉电后永久保持

先进的模块化结构，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升级非常方便

三、主要技术指标

输入信号

⑴模拟量输入：热电阻：Pt 100

热电偶：K、T、E

电压：0～5V、1～5V

电流：4～20mA、0～20mA或0～10mA

⑵脉冲量输入：波形：矩形、正弦或三角波

幅度：大于4V（或根据用户要求任定）

频率范围：0～10KHZ

基本误差：0.5％FS或 0.2％FS±1个字

分 辨 力：1/20000、14位A/D转换器

显示方式：上排四位数码管显示瞬时流量，下排八位数码管显示累积流量

采样周期：0.5S

报警输出：瞬时流量或累积流量二限报警，继电器输出触点容量  AC220V/3A

变送输出： 4～20mA、0～10mA、1～5V、0～5V

精度：±0.3％FS

通讯输出：接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem

波特率——300～9600bps内部自由设定

馈电输出：DC24V/50mA

电    源：开关电源 85～265VAC   功耗4W以下

使用环境：环境温度：0～50℃

相对湿度：<85%RH

四、工作原理

开

关

量

输

入

电

路

变送

输出

光电隔离

LED显示

单片机

光电

隔离

模

拟

量

输

入

量

通

道

开

关

A/D

通讯

接口

面板设定

本仪表原理如框图所示，本积算仪以单片微处理器为核心，通过输入信号电路把各种模拟信号经A/D转换器转换成数字信号，或频率信号直接由微处理器进行计数采用，微处理器根据这些采样结果和数字设定内容进行计算并显示和输出。

五、操作说明

（一）仪表面板

如图所示，左侧三个指示灯依次为：

①瞬时流量指示灯

②压力指示灯

③温度指示灯

右侧二个指示灯为

①上限报警灯

②下限报警灯

显示窗显示内容：

上排四位数码管显示瞬时流量值

下排八位数码管显示累积流量值

（二）操作键说明

SET-参数设定键，按下此键盘，可按次序输入参数，修改完毕一个参数请按SET键存贮并进入下一个参数值的修改。

▲—在设定状态时，用于增加设定值。

▼—在设定状态时，用于减少设定值。

若按下▲或▼不动，数值将快速增减，松手后停止。

CLR-清零键，按下此键，上排出现-CL-，下排显示1230，用▲和▼键把1230设成1234后，再按SET键，则完成累积量清零，输入其它值无效。

SEL-选择键，工作状态下，选择显示瞬时流量、压力或温度，或分时巡回显示流量、压力和温度值，同时相应的指示灯亮。在设定参数时，选择键用作选择小数点的位数，范围从0～3。

（三）上电自检

⑴按仪表的端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。

⑵仔细检查仪表的接线，正确无误后方可打开电源。

⑶接通电源后仪表上排显示HELO下排显示PASS字样表示仪表自检通过,如果显示-HH-表示超量限或断偶及热阻开路,仪表采用人机对话形式来输入参数,用各种提示符来提示应输入的数据。

（四）参数设定

按下SET键，上排数码管出现-cd-，下排数码管出现1230，用▲和▼键把1230设成1234后，再按SET键，才进入参数修改循环圈，输入其他值无效，这主要是为了防止非技术人员误修改参数。

设定状态下，下排数码管显示功能提示符，下排显示给定值：工作状态下，上排显示瞬时流量值，下排显示累积流量值。

Ⅰ、流量信号为电压电流输入时，操作顺序如下：

(1)KF：开平方运算设置开关，选择on，输入信号与显示值成开方关系，选择OFF，输入信号与显示值成线性关系，提示符on和oFF用▲或▼键来改变，并按SET键确认。

(2)tb：温度补偿设置开关，先择on，需要温度补偿，选择oFF，不需要温度补偿。

注：如果用户已选择on，即需要温度补偿，而温度传感器或变送器实际未接，则仪表自动按不需要温度补偿处理，同时温度指示灯闪烁告知。

(3)Pb：压力补偿设置开关，选择on,需要压力补偿，选择oFF，不需要压力补偿。

注：如果用户已选择on,即需要压力补偿，而压力传感器或变送器实际未接，则仪表自动按不需要压力补偿处理，同时压力指示灯闪烁告知。

(4)in-c：小信号切除设定，设定范围为0～5，表示小信号切除点为信号量程的0～5%，出厂值为1%。

(5)n-累积量显示值的小数点位数，范围从0～3。

(6)dot-瞬时流量显示值及上下限报警设定值的小数点位数，范围从0-3。

(7)UL流量量程下限，变送输出下限。

（8）UH-流量量程上限，变送输出上限。

(9)HA-上限报警值。

(10)LA-下限报警值。

(11)PL-压力补偿量程下限。

(12)PH-压力补偿量程上限。

(13)TL-温度补偿量程下限。

(14)TH-温度补偿量程上限。

当温度补偿输入信号为热电偶或热电阻，无（13）、（14）设定。

(15)Po：设计工况压力值。

(16)to：设计工况温度值。

Ⅱ、当流量信号为脉冲输入时，操作顺序如下：

CP：仪表常数，单位为脉冲数/m3,即多少个脉冲数相当于1立方米，范围为99.9～2500000.0。当测量值介质温度大于150℃，传感器仪表常数必须进行温度修改正，温度修正公式如下：

Kt =K20[1+5.1×10-5(t-20)]

式中：Kt传感器工作温度下的仪表常数（1/m3）

K20传感器出厂时下的仪表常数（1/m3）

T：介质温度（℃）

六、数学模型

Q′= ρ  Q = （P×106+98070）（To+273.15）Q

ρo	     (Po×106+98070)（T+273.15）

其中：Q′-补偿后的瞬时流量值

Q-设计工况点瞬时流量值，即不需要补偿时的流量值

ρ-介质密度

ρ-o设计工况点介质密度

ρ=P×106+98070

R×Z×(T+273.15）

Po-设计工况压力值         To-设计工况温度值

P-压力测量值               T-温度测量值

R-气体常数                 Z-气体压缩系数

RZ值的计算可根据流体在工作温度、工作压力和工作密度已知的情况下，代入上式求出近似RZ值，也可以通过查找流体的压缩系数和气体常数值相乘后得出。

只有压力补偿时，公式为

Qˊ =   P×106+98070 Q

Po×106+ 98070

只有温度补偿时，公式为

Q′= To+273.15  Q

T+273.15

七、编程举例

例1：孔板测量某液体，差压输入（信号未开方），需要压力、温度补偿。

用户提供参数如下：

差压变送器（4～20mA）      量程=0～300T/h

温度变送器（Pt100）        量程=0～400℃

压力变送器（4～20mA）      量程=0～6Mpa

设计工况温度T0=342℃      设计工况密度ρ0=6.6Kg/m3

瞬时流量下限报警值LA=50T/h   瞬时流量上限报警值HA=250T/h

RZ=935.50

ρo= Po×106+98070                  求出：ρo=3.7MPa

R×Z×（T0+273.15）

参数设定如下：

KF=on  Pb=on  tb=on  .n=1  UL=0.0  UH=300.0  LA=50.0  HA=250.0  PL=0.000

PH=6.000  TL=0.0  TH=400.0  Po=3.700  To=342.0

例2：孔板测量过热蒸气，差压输入（信号已开方），需要压力温度补偿。

用户提供参数如下：

差压变送器（4～20mA）      量程=0～4000m3/h

温度变送器（Pt100）

压力变送器（4～20mA）      量程=0～4MPa

设计工况压力To=2.0 MPa,设计工况密度ρo=4.0Kg/m3，瞬时流量下限报警值LA=100m3/h，瞬时流量上限报警值HA=3600m3/h

RZ=1108.56

ρo=P×106+98070                  求出：To=200℃

R×Z×（To+273.15）

参数设定如下：

KF=oFF  Pb=on  Tb=on  .n=0  UL=0  UH=4000  LA=100.0  HA=3600  PL=0.000 PH=4.000  Po=2.000  To=200.0

八、通讯说明

本仪表备有标准的RS232或RS422/485通讯口，直接与计算机通讯，专用提示符如下：

Ad-仪表编号，范围为0～99。

Bd-通讯波特率，范围为300～9600。

所有数字变成ASCⅡ码传输，其命令格式如下：

从仪表读数据[04H，30H，31H，52H，05H]

| EOT | 仪表编号 | R | ENQ |
| --- | --- | --- | --- |

仪表返回[02H，30H，31H，30H,……03H]

| STX | 仪表编号 | 数据千位 | 数据百位 | 数据十位 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

瞬时流量4个字节+小数点（m3/h）

压力值4个字节+小数点（m3/h），温度值3个字节 (℃)

| …… | …… | 数据十位 | 数据个位 | ETX |
| --- | --- | --- | --- | --- |

累积量8个字节+小数点（m3）

例如：瞬时流量=200.0 m3/h，压力值=0.500Mpa, 温度值=125℃,累积量=123456.78 m3

仪表返回   [02H,30H,31H,(32H,30H,30H,2EH,30H),(30H,2EH,35H,30H,30H),

(31H,32H,35H),(31H,32H,33H,34H,35,36H,2EH,37H,38H),03H]

无温度压力补偿时，温度、压力返回值 =0。

说明：（1）仪表编号由“Addr”参数决定，它为2位数字的ASCⅡ码,举例中仪表编号为01。

（2）R表示读（Read）,ASCⅡ码值为52H。

（3）所传送的有效字节数共26个字节。

（4）在命令及返回参数中的EOT、STX等均为一个ASCⅡ码，它们的码值为：

STX=02H；ETX=03H；EOT=04H；ENQ=05H

⑸以上内容为最常用的通讯方式，如需采用组态软件，请参见本公司的通讯协议说明。

九、端子接线

⑴A规格160×80×125尺寸的仪表             ⑵B规格96×96×110尺寸的仪表