DONG  GUAN  KEDI   INSTRUMENT CO.,LTD      ISO9001 NO.AJA00/2053

總公司：台湾桃园县八德市广兴路188号

東莞聯絡處：東莞市寮步镇泉塘中星工业区

TEL：0769- 88061043 /22316290                  FAX：0769-88904536

Http//www.dgkedi.com                           EMAIL:kedi881224@163.com

（1）品名：智能盐水喷雾试验机

（2）型号：KD~60D型

（3）规格说明：

1、内箱尺寸：600*500*400*mm  （W*D*H*）

2、外箱尺寸：以实物为准（W*D*H*）

3、电源:220V    单相1.5KW    50HZ

（4）箱体材料：

㈠ 试验机箱体采用浅灰色PVC板，耐用温度在70℃。(德国南亚牌) 。

㈡ 试验室盖密封采用透明压克力耐冲击板，边缘内外双层加厚，防止因长期高温产生扭曲变形。

㈢ 隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便。

㈣ 压力空气桶耐高压桶保温效果最佳。

㈤ 试验样品架采用平面分度式，可任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。

（5）技术依据：

依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定。

㈠ 盐水喷雾试验；NSS 、  ACSS。

试验室：35℃±1℃。

压力空气桶：47℃±1℃。

㈡ 耐腐蚀试验：CASS 。

试验室：    50℃±1℃。

压力空气桶：63℃±1℃。

（6）空气供应系统：

空气压力为1Kg/cm2分两段调整。一段为大略调整2Kg/cm2，采用进口空气过滤器，附有排水功能。二段为精密调整1Kg/cm2，1/4　压力表, 显示精密准确。

（7）喷雾方式：

㈠ 伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保测试连续进行。

㈡ 喷嘴采用钢化玻璃制成，可调整喷雾量大小及喷出角度。

㈢ 喷雾量1~2ml/h可调（ml/80cm2/h标准要求测试16小时求平均量）。计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，操作观察方便，减少仪器安装空间。

（8）加热系统：

采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度精确,耗电量少。纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。

（9）控制系统：

㈠ 采用6.5寸液晶触摸智能控制屏，温度、时间、警报、除雾、喷雾、键盘锁等功能一体控制,具有动态显示功能。

㈡ 试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120℃（意大利EGO）。采用自动、手动两种加水系统，自动或手动补充压力桶、试验室水位，防止缺水超高温损伤仪器。

（10） 除雾系统：

停机时清除试验箱内盐雾，防止腐蚀气体流出损伤试验室其它

精密仪器。

（11）安全保护装置：

㈠ 低水位时，自动切断电源，安全警示灯装置动态显示。

㈡ 超温时，自动切断加热器电源，安全警示灯装置动态显示。

㈢ 试药（盐水）水位低时，安全警示灯装置动态显示。

㈣ 漏电保护功能，防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障。

（12）标准安装配备：

㈠ V型/O型置物架         1 套

㈡ 计量筒                 1 支

㈢ 温度指示针             2 支

㈣ 收集器                 1 支

㈤ 玻璃喷嘴               1 支

㈥ 湿度杯                 1 个

㈦ 玻璃过滤器             1个

㈧ 喷雾塔                 1套

㈨ 自动加水系统           1套

㈩ 除雾系统               1套