ETA-0682涂层测厚仪

使用说明书

一、简介

本仪器采用了磁性和涡流测厚方法，可无损地测量磁性金属基体（如钢、铁、合金和硬磁性钢等）上非磁性覆盖层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等) 及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。本仪器具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点，是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器，广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。

二、使用方法

2.1 按下电源开关ON/OFF，听到“嘟”声提示，仪器自动进入测量状态,自动恢复上次关机前的参数设置。

2.2 将探头垂直压紧到被测涂层上,显示屏上的值即为待测涂层的测量值（如觉得测量结果不精确时可对仪器进行校准，校准步骤见第三点：仪器校准）。

2.3 注意：每次测量时请勿必将探头提高到1厘米以上，探头压上被测物体时速度不能太慢。

三、仪器校准

3.1 校零

3.1.1 将探头压在基准块上（或不带涂层的测量物体上）	，再按一下校零键“ZERO”进行校零。在按“ZERO”键时，测量探头在基准块上不要晃动，且只有在按完“ZERO”键后，才能提起探头，否则，校零不正确。

3.1.2 将测量探头提起到1厘米以上，然后再将探头以正常的速度压在基准块上（或不带涂层的测量体上），若在同一点的测量值在“0”附近，说明校零成功，否则，应重新校零。

3.2 校准

3.2.1 根据要测量的涂层厚度，选择适当的标准膜片，进行校准。

3.2.2 先将标准膜片放在基准块上（或不带涂层的测量体上），再将测量探头压在标准膜片上，若显示屏上测量值与标准膜片不同，测量值可通过“+”或“-”键来修正（通过“+”“-”键进行修正时，请提起探头）。

3.2.3 为保证校准的准确性，可通过多次测量同一标准膜片来验证。

四、仪器特点

∵小型设计，携带方便

∵全智能化设计，操作简单

∵測量快速，重复性好

∵零点校准、二点校准

∵LCD数字显示

∵公制 / 英制單位轉換

∵操作过程有蜂鸣声提示

∵具有自动关机功能

五、 显示解读

∵UM 显示值的单位（lum=1/1000mm）

∵CAL O   校零提示

∵Fe 表示磁性基体测量状态

∵NFe 表示非磁性基体测量状态

∵Battery Lo 电池电压低,提示更换电池

六、技术参数

∵测量范围：0-1000UM

∵测量精度：零点校准，±（3%H±1.5）；二点校准；±［（1%～3%）］H±1.5

∵显示精度：0.1（＜100UM）1UM（＞100UM）

∵环境温度：0-40℃

∵相对湿度：≤85%

∵最小基体：10*10 mm

∵最小曲率：凸5mm；凹25mm

∵最薄基体：0.5mm

∵重量：98G

∵尺寸：102×66×24mm

七、注意事项

本仪器属精密仪器，注意做好防潮、防尘、防腐蚀的保护，避免撞击或挤压，只有正确使用和维护，才能保证仪器的测量精度和使用寿命。仪器的探针、标准板和标准片需要长期保持干净，要定期检查和清洁探针、标准板及标准片上残留的污物，否则将直接影响仪器测量的精确性。仪器长期不使用时，应取出电池。

仪器在测量前，为减少测量误差，需在基体上取零位作基准。为了更精确的测量，建议用没有涂层的工件表面作基体。