DONG  GUAN  KEDI   INSTRUMENT CO.,LTD      ISO9001 NO.AJA00/2053

總公司：臺灣桃園縣八德市廣興路188號

東莞聯絡處：東莞市寮步镇泉塘工业区

TEL：0769- 88061043 /22316290                 FAX：0769-88904536

Http//www.dgkedi.com                          EMAIL:kedi881224@163.com

GB/T 2423.17-93
代替GB 2423.17-8
本标准等效采用IEC 68-2-11《基本环境试验规程  试验Ka：盐雾试验方法》（1981年第三版）。
1     主题内容与适用范围
本标准规定了电工电子产品基本环境试验的盐雾试验方法。
本标准适用于考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，也可以用来考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力。
本标准不适用作为通用的腐蚀试验方法。
2     引用标准
GB2421 电工电子产品基本环境试验规程  总则
GB2422电工电子产品基本环境试验规程  名词术语
GB2424.10 电工电子产品基本环境试验规程  大气腐蚀加速试验的通用导则
3     对试验设备的要求
3.1   用于制造试验设备的材料必须耐盐雾腐蚀和不影响试验结果。
3.2   试验设备中工作空间的条件应该保持在本标准第5章规定的限度之内。
3.3   有足够大的容积，并能提供均匀的试验条件，且试验时这些条件不受试验样品的影响。
3.4   盐雾不得直接喷射到试验样品上。
3.5   试验设备工作空间内顶部和内壁，以及其他部位的冷凝液不得滴落在试验样品上。
3.6   试验设备内外气压必须平衡。
4     试验溶液
4.1盐溶液采用氯化钠（化学纯、分析纯）和蒸馏水或去离子水配制，其浓度为（5±0.1）%（质量百分比）。雾化前的盐溶液，除挡板挡回部分外，不得重复使用。
4.2 雾化前的盐溶液的pH值在6.5~7.2(35±2℃)之间。配制盐溶液时，可采用化学纯的稀盐酸或氢氧化钠的溶液来调整pH值，但浓度仍须符合第4.1条的规定。
5     GB 2423 盐雾试验方法  试验条件
5.1   试验设备的工作试验空间内的温度为35±2℃。
5.2   在工作空间内任一位置，用面积为80cm2的漏斗收集连续雾化16h的盐雾沉降量，平均每小时收集到1.0~2.0mL的溶液。
5.3   本标准采用连续雾化，推荐的试验持续时间为16、24、48、96、168、336、672h。
5.4   雾化时必须防止油污、尘埃等杂质和喷射空气的温、湿度影响工作空间的试验条件。
6     试验程序
6.1   初始检测
试验前，试验样品必须进行外观检查，如果需要可按有关标准进行其他项目的性能测定。试验样品表面必须干净、无油污、无临时性的保护层和其他弊病。
6.2   预处理
按有关标准规定，对即将试验的试验样品进行清洁，所用清洁方法应不影响盐雾对试验样品的作用，试验前应尽量避免用手直接触摸试验样品表面。
6.3   条件试验
6.3.1       试验样品放置位置由有关标准规定，一般按其正常使用状态放置（包括外罩等）；平板试验样品需使受试面与垂直方向成30°角。
6.3.2       试验样品不得相互接触，它们的间隙距离应是不影响盐雾能自由降落在试验样品上，以及一个试验样品上的盐溶液不得滴落在其他试验样品上。
6.3.3       试验样品放置后按第5章规定的试验条件进行条件试验，试验持续时间按有关标准规定从第5.3条的规定中选取。
6.4   恢复
试验结束后，用流动水轻轻洗去试验样品表面盐沉积物，再在蒸馏水中漂洗，洗涤水温不得超过35℃，然后在标准的恢复大气条件下恢复1~2h，或按有关标准规定的其他恢复条件和恢复时间。
6.5   最后检测
恢复后的试验样品应及时进行检查、测试并记录结果。检查项日、试验结果评定和合格要求均由有关标准规定。
4           引用本标准时应给出的细则
有关标准采用本试验方法时，应对下列项目作出具体规定：
a.       初始检测（见本标准第6.1条）；
b.       预处理（见本标准第6.2条）；
c.       安装细节（见本标准6.3条）；
d.       试验持续时间（见本标准第5.3条）；
e.       恢复（见本标准第6.4条）；
f.        最后检测（见本标准6.5条）。

GB 2423 盐雾试验方法
附加说明：
本标准由中华人民共和国机械工业部提出。
本标准由全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会归口。
本标准由机械工业部广州电器科学研究所负责起草。由电子工业部第五研究所、中国船舶工业部公司第七研究院标准化室、航空航天工业部301所、机械工业部上海电器科学研究所共同参加起草。
本标准主要起草人章蔷英、刘慧贞、谢鼎忠、夏越美、钟开华。