微光综合测试仪  型号：HAD-WG

HAD-WG微光综合测试仪是一种精密的光学检测设备。适用于各种视场和潜望高度的微光夜视仪，该仪器可以完成对各种微光夜视仪器的大部或全部光学性能的测试。
该仪器主要可测试一下七组共十八项参数
l 视场、视放大率和相对畸变
l 中心和轴外分辨率、调焦范围
l 亮度增益（需要另配望远光度计）
l 物象倾斜，分划板倾斜，像和分划板相对倾斜
l 视度调节范围、视度零位
l 眼点距离
l 目距调节范围，目距装定精度，视放大率差，光轴不平行度和左右支光路相对像倾斜
焦距： F=1499MM
组合转台、产品架： 范围 360° 精度 1′
 产品架可根据不同被测仪器及不同潜望高度专门设计
多功能前置镜 倍率4X
 高低、水平方向可调
旋转范围： 360° 精度 1′
侧倾范围： ±3° 精度 1′
视度测量范围： ±6D
场致发光的分划板组： 照度可调
USAF1951分辨力靶组 35~40% 低对 85~90% 高对
双积分球光源： 照度等级10-1 lux~10-5 lux
工作温度： 室温
工作电压： AC 220V
外形尺寸： 2600mm×600mm×900mm