氢化物发生器  型号:HAD-HGA

HAD-HGA仪器简介：

本产品适用于，各个厂家的原子吸收配套使用。

HAD-HGA主要特点：

1.用途概述： 
本型氢化物发生器属流动注射型，必须与光谱仪（原子吸收分光光度计主机）配合使用，用氢化物原子吸收法设定试样中痕量砷、硒、锑、铅、锡、碲、锗、和冷原子吸收法测出定汞 。 
2.工作情况： 
按起动键 ，自动定量吸入2种溶液（硼氢化钾、试样），试样和硼氢化钾溶液开始稳流流动，会合后发生反应，生成物被载气带入气液分离管，混合气（氢化物气体）进入电热石英吸收管原子化器，废液自动排出，原子吸收主机用峰面积法读数。

3．HAD-HGA本系列发生器所拥有的优特点： 
自动进液。 
独特的电热石英吸收管（原子化器）：装置小巧，升温快速，安装方便，温度稳定，使用寿命比火焰加热长10倍以上，免去燃料消耗，只要断电后石英管温度降下来即可迅速改变分析方法。 
分析性能（灵敏度、检出限、稳定性、工作作效率）优越：灵敏度，大部分可测氢化物元素1ng/ml/1%，例如砷优于0.15 ng/ml/1%,大约相当于固体试样中0.1ppm；相对标准偏差(RSD)：厂控指标小于3%。 
4.注意事项 
原子化器温度应调至1000℃左右。电压表显示为140-160V，环境温度会影响原子化器的温度 
本仪器自使用方购买当日起保修一年。（泵管和原子化器均为易耗品，不再保修之内） 
每次用完后必须在启动机器一次，并把进液管都放入纯水中进行一次进液 （自动分成5个时段进液）

本氢化物发生器工作时需要硼氢化钾和盐酸溶液。清洗机器时需要纯水清洗。正式工作前，请详细阅读说明书，并按说明书要求准备好所需各种液体。 
备好所有溶液后，可开通电源，把泵头上安装的两根进液管放入试剂液中（液体中如有沉淀请过滤后再使用）此时把泵头 安装的泵管夹入塑料制的管夹中，并放入卡槽中。轻轻用力士卡槽卡入塑料夹中。此时可开通电源开关，按动起停键，机器进入设定程序中，程序设置为每周期进液5次。每运行周期时长30s，间隔时间10岁,运行时进试样液体的间隔时间为10s，是为了有充足时间将进液软管移至下一个待测试样瓶中。 
本发生器采用峰面积法，积分时间为3s，间隔1s,平均3次进样取一值。RSD在2%以下。灵敏度为s=0.15 ng/ml，（仅限于As元素）