消解测定一体式多参数水质检测仪/COD氨氮总磷总氮浊度五合一 型号： 型号：HAD-29008

一、HAD-29008仪器描述：
该产品将经典的比色法与先进的计算机技术结合起来，应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法，消除了人为误差，测量分辨率大大提高。该产品具有自动PID控温、双液晶显示、交直流两用、自动调零、浓度直读、曲线存储、自动打印等特点，仪器操作简便，人机交互式操作，使用者无需复杂的专业知识即可应用本产品。
二、HAD-29008主要功能特点：                                           
●双LCD显示器，大屏幕液晶背光显示，240*128点阵，中文操作界面，人性化程序设计。
●测量范围宽，并可据水样实际情况进行量程切换。
●测定与消解系统分别设计，独立电源控制，操作过程可分别进行，互不影响；
●自动恒温控制系统,PID调节技术，消解过程温度恒定、精度高；
●1点至7点校正模式，自动计算斜率、截距及相关系数，测量精度高。
●故障自诊断智能设计，使仪器管理和维护简易方便。
●仪器内置实时时钟，每条测量记录都带有测量时间戳，方便统计与查询；
●大容量数据存储，断电保护设计，确保仪器不受损坏和数据记录永不丢失。
●抗干扰能力强，适用于工业现场，可广泛应用于地表水和污染源的监控。
●仪器采用半导体冷光源发光器，独特的光学电路设计，抗干扰能力强，测量数据精度高、稳定性好，光源寿命可达几万小时。
●具有数据输出接口，可连接电脑，将测量数据传输至电脑；
●仪器自带热敏式打印机，可直接打印测量数据和历史数据； 
●试剂用量少，运行成本低，抗干扰能力强。
 
三、HAD-29008系统参数                     
                                   
1、同时消解样品数量：≤ 12支；
2、消解温度控制范围：≤200℃，时间控制范围≤999分钟，自动定时；
3、曲线参数：每种指标各可设定100条测量曲线参数；
4、数据存储：可存储30000条测量数据；
5、数据校准：1-7点校正模式，自动校正曲线值；
6、环境温度：（5 ~ 40）℃； 环境湿度：相对湿度＜ 85%（无冷凝）； 
7、外形尺寸：420mm*320mm*150mm，整机重量：约6Kg；
8、工作电源：AC 220V±10% / 50Hz；DC +16V,20AH锂电池；
COD指标：
①测定方法：快速催化法（铬法）； 
②COD高低量程双波长测定：5~150mg/L低波长；100~1000mg/L,高波长；
③测定范围：5 ~ 5000 mg/L（＞1000 mg/L时稀释测定，超量程可稀释测量）； 
④测量误差：5~100 mg/L，绝对误差≤±5 mg/L;100 mg/L~5000 mg/L，相对误差≤±5 %
⑤消解温度：165 ± 1℃； 消解时间：15分钟； 
⑥抗氯干扰：[CL-] ＜4000mg/ L；
氨氮指标：
①测定方法：纳氏比色法； 
②测定范围：0.01mg/L～50mg/L；（分段测量，超量程可稀释测量）
③测量误差：≤±5 %
总磷指标：
①测定方法：钼酸铵分光光度法； 
②测定范围：0.01mg/L～12mg/L；测量误差：≤±5 %；（分段测量，超量程可稀释测量）
③消解温度：120 ± 1℃； 消解时间：30分钟
总氮指标：
① 测定方法：光度比色法；
② 测量范围：≤ 100mg/L；测量误差：≤±5 %
③ 消解温度：125± 1℃；  消解时间：30分钟
浊度指标
1. 测定方法：分光光度法；
2. 测定范围：0～400 NTU(＞100 NTU时分段测定，超量程可稀释测定)；
3. 测量误差：≤±5 %。