粗糙度仪/粗糙度计  型号；DG/PS1

技术说明

MarSurf PS1 是在加工现场使用的便携式粗糙度测量仪。

它的最大测量范围为 350 µm（0.014 in)（-200 µm 至 +150 µm）（-0.008 in 至 +0.006 in）。

利用该仪器内置的驱动单元无需重新进行设置即可进行测量。它的最大扫描长度为 17.5 mm（0.700 in)。该仪器使用方便并且符合DIN EN ISO 3274标准 的规定。

MarSurf PS1以及Mahr探头在出厂时已经过校准。对于采用探针法和后续检查的高精度测量，可使用自动动态标定功能。为此，MarSurf PS1 仪器预置了此功能。

PHT 探头有一个独特的活动导块 ，可以有效地清除沉积的灰尘和油渍。

弓型垂直调节器 1 适用于多种外形的工件的粗糙度测量（例如，用于圆柱形被测件，与探头保护体组合使用的固定式三点支承、四点支承等），并且可以方便地进行高度调节。

由于采用坚固耐用的外壳，MarSurf PS1 可在恶劣的环境下工作。该仪器的操作单元根据人体工程学设计，安排合理、一目了然，特制的液晶显示屏清晰易读。

MarSurf PS1 体积小、重量轻（约 400 g / 0.88 lbs），是理想的便携式仪器。由于采用了配有背带和袢带的便携式仪器箱设计，使得仪器可以随身携带。其内置的充电电池能提供几天工作的电能 。

该仪器的外接电源带有三种可更换的电源适配器，使之可以直接与世界各地的电网相连。该仪器支持的所有功能都显示在目录中。使用箭头键可从目录中选择或设置所需的功能。仪器设置可以屏蔽，还可以用密码保护，以防止未经许可的修改。

| 测量单位 | 公制,英制 |
| --- | --- |
| 测量原理 | 接触法传感器带寻头的电感式传感器，测尖2um((80UIN)，测力约0.7MN |
| 测量参数 | RA,RQ,RZ,RY(JIS),RZ(JIS),RMAX,RP,RP(ASME),RPM(ASME),RPK,RK,RVK,MR1,MR2,A1,A2,VO,RT,R3Z,RPC,RMR,TP(JIS,ASME),RSM,R,AR,RX(24种,自定义公差带范围) |
| 程序语言 | 14种语言可选择包括3种亚洲语言 |
| 测量范围 | 350 UM,180 UM,90 UM(自动选择) |
| 轮廓分辨率 | 32MM,16MM,8MM(自动选择) |
| 滤波器类型 | 符合DIN EN ISO 11562标准的相修整轮廓滤波器(高斯滤波器) 符合DIN EN ISO 13565-1标准的专用滤波器和符合DIN EN ISO 3274标准的IS滤波器(于程序中能设置其禁用) |
| 截止波长IC* | 0.25MM,0.8MM,2.5MM;自动选择(0.10IN,0.030IN,0.100IN) |
| 测量长度LT* | 1.75MM,5.6MM,17.5MM;自动选择(0.069IN,0.22IN,0.69IN) |
| 测量长度 (按照MOTIF标准) | 1MM,2MM,4MM,8MM,12MM,16MM,(0.040IN,0.080IN,0.160IN,0.320IN,0.480IN,0.640IN) |
| 短波截止波长* | 可选 |
| 评定长度IN* | 1.25MM,4.0MM,12.50MM(0.050IN,0.15IN,0.50IN) |
| 取样长度段数N* | 1至25可选校准功能 |
| 校准功能 | 动态校准 |
| 内存容量 | 最多15个外形轮廓,最多20.000个结果数据 |
| 其它功能 | 模块化设置(源代码保护),日期、时间 |
| 重量 | 400克（0.88磅） |
| 尺寸 | 140mm*50mm*70mm |
| 电池 | 可充电式锂电池 |
| 接口 | USB，marcommect（RSR232） |
| 电源范围 | 100V－264V |

MarSurf  PS1.套件介绍

MarSurf  PS1为一完整的套件设计,配套的挂包设计,使您可以随时随地携带自己的表面糙度测量仪器.快速可靠的现场测量使您在生产过程或来货检测中得到所需的质量要求.

套件包含

*MarSurf Ps1基本单元

*驱动器单元

*1个符合标准设计规定的标准传感器

*内置电池

*保护套设计的集成粗糙度标准

*高度调节附件

*传感器保护装置

*充电器/电源适配器

*操作说明

*带有肩带和手提包

*USB连接电缆线