便携式直流单双电桥智能检定装置 单双电桥检定装置 型号：HAD-2010

便携式直流单双电桥智能检定装置是由一种经改造的数字化电阻箱和计算机及打印机所组成的，通过设计编制计算机应用程序，实现了便携式直流单双电桥检定的半自动和智能化。检定过程仍然用电阻箱作为标准，通过调节电阻箱使被检电桥达到平衡。这个过程与原来一样，不同的在于当被检电桥达到平衡后，不再需要用人工的方法读取电阻箱的读数，而是由计算机自动采数，检定完成后由计算机机进行数据处理、结果判断、

便携式直流单双电桥智能检定装置是由一种经改造的数字化电阻箱和计算机及打印机所组成的，通过设计编制计算机应用程序，实现了便携式直流单双电桥检定的半自动和智能化。

检定过程仍然用电阻箱作为标准，通过调节电阻箱使被检电桥达到平衡。这个过程与原来一样，不同的在于当被检电桥达到平衡后，不再需要用人工的方法读取电阻箱的读数，而是由计算机自动采数，检定完成后由计算机机进行数据处理、结果判断、自动生成和打印检定原始记录和检定证书，并能作数据的存贮和管理以便日后查询。因而大大提高检定工作效率，克服人为差错，确保检定质量。
　　此外，在必要时还可利用电阻箱检定证书所给出的实际值，对电阻箱的示值进行修正，能达到提高电阻箱不确定度的目的，进一步确保检定的质量。

主要技术性能：可根据用户的实际需求配置相应的数字式标准电阻箱，一般情况检定便携式单电桥可用DQJ-1型数字式直流单电桥检定装置作标准，检定便携式双电桥可用ZY4A型数字式双臂电桥校验标准器作标准，测量范围为10－4Ω～10MΩ，不确定度为0.1%～0.01%。因此，可以认为只需配置相适应的数字式标准电阻箱可检定目前所有型号0.1级至0.05级便携式直流单、双电桥，而数字式电阻箱可采用新制和改制的方法解决。

主要技术性能：

1、ZY4A型双臂电桥校验器

1.1、测量盘的准确度等级

| 十进电阻盘 | ×10Ω |  |  | ×1Ω |  |  |  | ×0.1Ω |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准确度(%) | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  |
| 定值电阻 | 103Ω | 102Ω | 10Ω |  | 1Ω | 10-1Ω | 10-2Ω |  | 10-3Ω | 10-4Ω |
| 准确度(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  | 0.05 | 0.1 |

2. DQJ-1型直流单电桥校验装置

2.1、测量盘的准确度等级

| 十进电阻盘 | ×1MΩ | ×100kΩ | ×10kΩ | ×1kΩ | ×100Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准确度(%) | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 十进电阻盘 | ×10Ω | ×1Ω | ×0.1Ω | ×0.01Ω | ×0.001Ω |
| 准确度(%) | 0.05 | 0.2 | 1 | 5 | 20 |

该


装置及其检定方法目前为国内独创，是一种先进实用的检定设备，特别适用于各省市级计量院（所）、电力试验研究院（所）、各地区级计量所以及电力、化工、冶金、军工等行业中的大、中型企业的计量部门。