四氯化碳吸附活性测定装置 型号：HAD-B1

一、HAD-B1四氯化碳吸附活性测定装置  CCL4吸附率测量装置 简介
    四氯化碳吸附率测量装置是由我在站技术人员依据ASTM D 3467《活性炭四氯化碳活性的标准试验方法》的技术内容，研发的专用测量装置。该装置适用于各类活性炭气相吸附中对四氯化碳吸附率的测量。

二、HAD-B1四氯化碳吸附活性测定装置  CCL4吸附率测量装置测量装置的结构与组成
该测量装置由有机蒸气发生器、恒温水浴、流量计、测定管、振动器、空气泵等组成。

HAD-B1四氯化碳吸附活性测定装置  CCL4吸附率测量装置主要技术参数：
             炭层高度：（10±0.2）cm
             气流比速：（0.5±0.01）L/（mim.cm2）
             吸附温度：（25±1）℃
             测定管截面积：（3.15±0.26）cm2
             四氯化碳蒸气浓度：（250±10）mg/L

三、HAD-B1四氯化碳吸附活性测定装置  CCL4吸附率测量装置测量原理
    在规定的测量条件下将含有一定四氯化碳蒸气浓度的混合空气流，不断的通过活性炭层，当活性炭达到吸附饱和时，活性炭试样所吸附的四氯化碳的质量与试样质量之百分比作为四氯化碳吸附率。
四、操作程序
    1、将试样置于（150±5）℃的烘箱内，干燥2h，放入干燥器中冷却备用。
    2、将测定管连同管盖擦净称量，精准至0.010g。
    3、将试样在振动条件下分二到三次装入测定管，炭层高度（10±0.2）cm，连同管盖称重，精确至0.010g。然后在盖口处涂抹，盖好并擦拭干净后称重 精确至0.010g。
    4、将装好并称重的测定管与仪器连通，垂直放入恒温水浴中。
    5、将四氯化碳装入 发生瓶，关闭瓶上活塞后称重（精确至0.001g），然后与仪器连通放入冰水浴。
    6、打开空气泵，打开发生瓶活塞，立即计时并调节流量。空气经净化、干燥后进入四氯化碳发生瓶，将四氯化碳气体带出并混合，由分配管进入各测定管中。通气60min后取下测定管，擦拭干净后称重（精确至0.010g）。然后每隔15min称量一次，直至吸附饱和（两次称量不大于0.01g）为止。
    7、关闭空气同时停止计时，关闭发生瓶活塞，卸下拭净后称重（精确至0.0001g）。
    8、测量结果的计算。
五、维护及注意事项
    1、由于四氯化碳蒸气是有害的，本测量过程必须在开有排风的通风柜中进行。
    2、测量前，必须进行仪器装置各部件及整机的气密检查。发现不气密部件及时进行修理或更换。
    3、空气泵的维护应由专业电气人员进行。
    4、测量结束后，对仪器及工作现场进行清理，保持良好的卫生环境。