QJ2670耐电压测试仪

一.简介

2670耐电压测试仪是测量耐电压强度的仪器,它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并可以作为支流高压源用来测试元器件和整机性能。

2670耐电压测试仪,是按国际安全标准要求而设计,耐压AC从0-10KV,漏电流从AC0-100mA。适合各种家用电器、电源线、电缆线、变压器接、线端子、高压胶木电器、开关、电源插座、电机、洗碟机、洗碗机、离心脱水机、微波炉、电烤箱、电火锅、电饭锅、电视机、电风扇、医疗、化工、电子仪器、仪表、整机等,以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试,同时也是科研实验室技术监督部门不可缺少的耐压测试设备。

2670耐压测试仪是在吸收、消化国际先进耐压测试的基础上，结合我国众多用户的实际使用情况加以提高、完善。

2670全数显型耐压测试仪，测试电压、漏电流测试和时间均为数字显示，切断电流可根据不同安全标准和用户不同需求连续任意设定，功能更加丰富实用，并且可通过漏电流显示反映被测体漏电流的实际值和比较同类产品不同批次或不同厂家产品中的耐压好坏程度，确保你的产品安全性能万无一失。

本仪器贯彻Q/YXYZ2   ZHZ系列耐电压绝缘电阻测试仪企业标准。是符合GB4706.1《家用和类似用途电器安全通用要求》和GB4706.1《医用电气安全通用要求》及GB4943\GB4793等国家标准中相关条款的试验要求所需的测试设备.

二、技术规格：

1. 电压测试范围：AC0-1.5KV/10KV  ±5% ±5个字

2. 漏电流测试范围：  ACO.1mA-2mA/20mA/100mA 二档  ±5%    ±2个字

3. 漏电流报警值预制范围ACO.1mA-2mA/20mA/100mA  二档

4. 时间测试范围：1-90s，±5% 连续设定和手动

5. 输出波形:50Hz,正弦波

6. 工作条件:环境温度0-40℃

7. 相对湿度:不大于75%

8. 大气压力:101.25Kpa

9.体积:320×250×170

10.重量:13Kg

11.电源:220V ±10%  50Hz±2Hz

12.附件:高压测试探头一对、仪器使用说明书一份、电缆线一根

三、工作方框图:

四、 使用说明及操作步骤：

操作时必须戴好橡胶绝缘手套、坐椅和脚下垫好橡胶绝缘垫！只有在测试灯熄灭状态,无高压输出状态时,才能进行被试品连接或拆卸操作！

1. 连接被测物体是在确定电压表指示为“0”,测试灯熄灭,并把地线连接好。

2. 设定测试电压所需值。

3. 设定漏电流测试所需值。

A) 按动“预置”健。

B) 选择所需电流范围档

C) 調节所需漏电流值。

4. 手动测试

A)将定时设定为“手动”位置,按“启动”健,测试灯亮,将电压调节旋钮旋到需用的指示值。B)测试完毕后,将电压调节到初始位置后按动“复位”健,电压输出切断,测试灯灭,此时被测物为合格。

C)如果被测物体超过规定漏电流值,测仪器自动切断输出电压,同时蜂鸣器报警,超漏指示灯亮,此时被测物为不合格,按“复位”健,即可清除报警声。

5.定时测试

A)将定时设为“定时”位置,拨时间预置拨盘,设定所需测试时间。

B)按“启动”键,将电压调到所需测试值。

C)此时定时到,测试电压被切断,被测物为合格,若被测物体超过规定漏电电流值,不到计时时间,超漏灯亮,蜂鸣器报警,被测物为不合格

五、注意事项：

1.操作者必须戴绝缘橡胶手套,脚下垫橡胶垫,以防高压电击造成生命危险.

2.在连接被测体或拆卸时,必须保证高压输出“0” 及在“复位”状态.

3.测试时仪器接地端与被测体要可靠相接,严禁开路.

4.切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带电,造成危险.

5.尽可能避免高压输出与地短路,以免发生意外.

6.测试灯、超漏灯,一旦损坏,必须立即更换,以免造成误判.

7.排除故障时,必须切断电源,由专业技术人员进行维修.

8.为了避免意外电击,操作本仪器时请戴上橡胶绝缘手套.

9.仪器空载调整高压时,漏电流指示表头有起始电流,均属正常,不影响测试精度.

10.仪器避免阳光正面直射,不要在高温、潮湿、多尘的环境中使用或存放.

11.仪器使用一年后,必须按照国家技术监督部门要求、送计量部门或回厂检定合格后,方可继续使用。

六、成套性：

耐电压测试仪   一台

电源线         一根

测试棒         一付

测试线         一根

使用说明书     一份

产品合格证     一份

试验报告       一份

QJ2670耐电压测试仪

说 明 书

上海强佳电气有限公司

电话：021-56550898   传真：021-56550997