FRC高压测量仪

FRC高压测量仪是我公司新世纪推出的最新产品，产品由分压器、多值千伏表及专用电缆组成。主要用于现场交、直流高压测量，是取代静电电压表的最佳直读高压测量设备。

一、主要特点：

1）分压器采用高精度电阻，电容组合件，特种工艺灌封，干式密封，不存在漏油问题。
 2）输入阻抗高：降低了测试电流、功耗小，使产品体小质轻、性能稳定、测量精度高。
 3）分压器、多值千伏表及专用电缆全部安放在一个铝合金箱内，安全可靠、便于携带和运输。
 4）多值千伏表可直读直流平均值，交流峰值，真有效值，峰值 等电压值。
 5）150KV以上采用有机复合绝缘外套，增加了表面爬距，大大降低了产品高度，使用携带更加方便。

二、主要技术指标

1、精 度：DC（±1.0%＋1个字） AC （±1.5%＋1个字）
 2、分压比：150KV以下 1000：1 200KV以下 10000：1
 3、电气强度：1.2倍工作电压

三、使用环境

1、温度：0℃～40℃

2、湿度：25℃时不大于85%

四、产品规格

(注：可按用户特殊生产规格(300-800KV的高压测量器)

| 型号 | 交流/直流电压 | 测量准确度 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- |
| FRC50 | 50KV | 1.0 | 4.5Kg |
| FRC100 | 100KV | 1.0 | 6Kg |
| FRC150 | 150KV | 1.0 | 7Kg |
| FRC200 | 200KV | 1.0 | 8Kg |

五、使用方法

1、打开箱盖，箱盖上装有多值千伏表及专用电缆，提起箱体，分压器就安装在箱底上。
 2、先将地线与分压器接地柱接牢，再将专用电缆的一端接分压器，另一端接多值千伏表。
 3、将被试品与分压器均压环牢固联接。
 4、检查接线无误，严守操作距离，接通高压即可进行测量。
 5、多值千伏表读数单位为“KV”首先按下电源键，显示“O”。按下DC 直流键显示直流电压值；按下AC 峰值键显示交流峰值；按下AC真有效值键显示交流真有效值；按下AC 峰值 键显示峰值 电压值。
 6、多值千伏表显示窗口，若左上角显示“←” 时，说明9V电池应更换。

六、注意事项

1、试验现场不得有杂物，以免影响测量精度。
 2、地线必须联接牢靠，确保安全操作距离。
 3、试验完毕必须充分放电，显示“O”后，试验人员才能进入现场。
 4、严禁超额定电压使用。
 5、保证设备表面清洁，存放在阴凉、干燥处。

七、产品计量校对

如产品需要计量校对时，松开面板固紧螺钉，参看图一、图二：

多值千伏表正视图 图一　　　　　　　多值千伏表后视图 图二

1、校对直流电压值：先调零，调图一中的电位器“5”然后校准，调图二中的电位器“1”。
 2、校对交流真有效值：先调零，调图二中的电位器“6”，然后校准，调图二中的电位器“2”。
 3、校对交流峰值：先调零，调图二中的电位器“7”，然后校准，调图二中的电位器“3”。
 4、校对交流峰值 ：先调零，调图二中的电位器“8”，然后校准，调图二中的电位器“4”。

八、产品配套

1. 包装箱      壹只
2、分压器      壹节

3、专用电缆    壹根
 4、多值千伏表  壹块
 5、说明书      壹份
 6、合格证      壹份

上海强佳电气有限公司

电话：021-56550898   传真：021-56550997