目   录

一.概述

二.主要技术指标

三.原理

四.使用方法

五.仪器的成套性

附:常见故障排除

联系我们

地址：北京东燕郊经济技术开发区中国地震局工程力学研究所

长沙办理处

电话：0731-85683048

13617484800（毛经理）

传真：0731-85683748

邮编：410002

E-mail：maoding4006@163.com

941B型超低频测振仪

一．概  述

941B型超低频测振仪是一种用于超低频或低频振动测量的多功能仪器，它主要用于地面和结构物的脉动测量，一般结构物的工业振动测量，高柔结构物的超低频大幅度测量和微弱振动测量。每套测振仪包括941B型拾振器六台(四台水平向，两台铅垂向)和941型放大器(六线)一台。941型拾振器采用无源闭环伺服技术，以获得良好的超低频特性。拾振器设有加速度、小速度、中速度和大速度四档。放大器具有放大、积分、高陡度滤波和阻抗变换的功能。用户可根据需要，选取拾振器上微型拨动开关及放大器上参数选择开关相应的档位，可提供测点的加速度、速度或位移参量，并可提供不同频带和不同滤波陡度。本仪器具有体积小、重量轻、使用方便、分辨率高、动态范围大及一机多用的特点。本仪器可直接与各种记录器及数据采集系统配接。

二．主要技术指标

941B型拾振器主要技术指标                        表1

| 档位 技术指标 参量 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加速度 | 小速度 | 中速度 | 大速度 |
| 灵敏度(V⋅s2m或V⋅sm) |  | 0.3 | 23 | 2.4 | 0.8 |
| 最 大 量 程 | 加速度(m/s2,0-p) | 20 |  |  |  |
|  | 速 度(m/s,0-p) |  | 0.125 | 0.3 | 0.6 |
|  | 位 移(mm，0-p) |  | 20 | 200 | 500 |
| 通频带(Hz,+1−3dB) |  | 0.25～80 | 1～100 | 0.25～100 | 0.17～100 |
| 输出负荷电阻(kΩ) |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 与941型放大器配接后的分辨率 | 加速度(m/s2) | 5×10-6 |  |  |  |
|  | 速 度(m/s) |  | 4×10-8 | 4×10-7 | 1.6×10-6 |
|  | 位 移(m) |  | 4×10-8 | 4×10-7 | 1.6×10-6 |
| 尺寸,重量 |  | 63×63×80mm ， 1kg |  |  |  |

941B型拾振器灵敏度值                           表2

| 灵敏度值 编号 档位及指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加速度灵敏度Sa（V·s2/m） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 小速度灵敏度Sv1（V·s/m） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 中速度灵敏度Sv2（V·s/m） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 大速度灵敏度Sv3（V·s/m） |  |  |  |  |  |  |

941型放大器主要技术指标

放大倍数K:参数选择开关置于1时，K=10～5000；

参数选择开关置于2时，K=1～500；

参数选择开关置于3时，K=5～2000；KI1=20；

参数选择开关置于4时，K=1～500；KI2=4；

其中KI1 及KI2 为积分增益

放大器各档位的放大倍数                          表3

| 放大 放大器开关 倍数 位置 参数选择档位置 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直 通 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 |
| 2 | 直 通 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 400 | 500 |
| 3 | 积分（KI1=20） | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
| 4 | 积分（KI2=4） | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 400 | 500 |

放大器积分增益                              表4

| 记录道 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 积分 增益 | 参数选择档3 K11 （1/s） |  |  |  |  |  |  |
|  | 参数选择档4 K12 （1/s） |  |  |  |  |  |  |

输入阻抗（KΩ）：≥1000

输出负荷（KΩ）：≥1

输入噪声（μv）：直流供电时≤1；交流供电时≤10。

| 通 频 带 ： 通频带选择开关档位 | 通频带(Hz) | 低通滤波陡度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.25～25 | -40dB/oct |
| 2 | 0.025～35 | -40dB/oct |
| 3 | 0.25～200 | -12dB/oct |

电          源 ：±5～±12VDC或220VAC

耗          电 ：90mA(±12DC时)

尺   寸 （mm）：380×240×110

重     量  (kg)：5

使 用 环 境温度：-10℃～+50℃

使 用 环 境湿度：≤80%

三．原  理

(一)．拾振器

941B型拾振器属于动圈往复式拾振器。拾振器原理如图1所示，图中Km为微型拨动开关。

当微型拨动开关的开关1接通(ON)时，动圈式往复摆的运动微分方程为：

m1x+b1x+kx=−m1X，                       （1）

其中：m1为摆的运动部分质量，x、x、x分别为摆的加速度，速度和位移，b1为阻尼系数，k为簧片的刚度，X为地面运动的加速度。

此时，电阻RPl的阻值较小，故阻尼常数D≥1，拾振器的运动部分构成速度摆，即摆的位移与地面运动的速度成正比，拾振器构成加速度计，它的输出电压与地面运动的加速度成正比，其加速度灵敏度

Sa=m1RP1RL，                            （2）

式中BL为机电耦合系数。

当微型拨动开关2或开关3或开关4接通时，摆的运动微分方程为：

(m1+M1)x+bx+kx=−m1X，                     （3）

式中M1为并联电容后的当量质量，此时，由于线圈回路的电阻较大，因此，Dl＜1，当Ml＞＞ml时，拾振器的速度灵敏度

SV=m1BL⋅C，                            （4）

式中C为电容器的电容量。

拾振器的测量方向分为铅垂向和水平向。可从拾振器方座上V、H符号辨别。H代表水平向，V代表铅垂向，水平向和铅垂向拾振器测振时应按图2所示放置。

铅垂向                      水平向

图2    拾振器测量方向图

(二).放大器

放大器是用作放大、积分、滤波和阻抗变换。放大器的前面板如图3所示，图中：

(1)“CB”为电压表，是用来检查电源电压及各信号道工作是否正常的指示装置。

(2)“Kl”为表头功能选择开关，置于“E+”、“E-”可分别检查正负电源是否正常。

(3)“K2”为放大倍数选择开关，使用者按需要把K2置于适当位置。

(4)“K3”为参数选择开关，当K3置于档1或档2时为直通档，用来测量加速度或速度，当置于档3时为积分档l，用来测量小位移；置于档4时为积分档2，用来测量低频的中位移或大位移。

(5)“K4”为通频带选择开关，置于1档时，放大器通频带为0。25～25Hz，低通滤波陡度为-40dB／oct，主要用在场地脉动测量；置于2档时，放大器的通频带为0.025～35Hz，低通滤波陡度为-40dB／oct，主要用在结构脉动测量及超低频大位移测量；置于3档时，放大器的通频带为0.25-200Hz，低通滤波陡度为-12dB／oct，主要用于一般振动测量及波速测量。

(6)“LED”为发光二极管，它发亮时表示电源已接通。

放大器后面板如图4所示，图中：

CZl为电源插座；CZ2为信号输人插座；CZ3为信号输出插座；BX为保险丝座；K 5为电源开关，K 6为交直流电源转换开关。

(三)．整套测振仪的灵敏度

1．测量加速度

当拾振器上的微型波动开关1置于ON，放大器的参数选择开关置于档1或者档2时，仪器输出为加速度参量，此时，侧振仪整机加速度灵敏度

SA=Sa⋅K，                            （5）

式中K为放大器的放大倍数。

2．测量速度

当拾振器上的微型拨动开关2或3或4置于ON，放大器的参数选择开关置于档1或档2时，仪器输出为速度参量，此时，测振仪整机的速度灵敏度

SX=SV⋅K，                           （6）

3．测量位移

当拾振器上的微型拨动开关2或3或4置于ON，放大器的参数选择开关置于档3或档4时，仪器输出位移参量，此时测振仪整机的位移灵敏度

SX=SV⋅KI⋅K，                        （7）

式中K I为积分增益。

四．使用方法

1．接通电源

先将电源选择开关K 6置于所需位置。如使用交流电源，则把电源电缆的交流插头(三芯)与市电(220VAC)连接，如使用直流电源，则把电源电缆的直流电源线按红接正、黄接负、屏蔽层接地与蓄电池连接，然后将电源电缆插头(七芯)插入放大器电源插座上。将电源开关K 5置于开(此时发光二极管--LED亮)，并将表头功能开关K l依次置于“E +”“E -”位置，通过表头检查电源电压是否正常。电源插头接线见图5。

2．拾振器与放大器的使用

（1）拾振器的安装与调节

在把拾振器的拨动开关置于适当位置之后，把拾振器与被测点用粘合剂固结牢，并使水平拾振器的几何轴线大致呈水平，铅垂向拾振器的几何轴线与水平面大致呈垂直，然后将拾振器的输出端与放大器的输入插座相连。

注意：拾振器在非使用状态时，均应将“1”档置于“ON”或把输出端短路，以保护拾振器的运动部件。

（2）放大器各功能开关的应用

①通频带的选择。用户根据需要把通频带选择开关K 4置于相应档位。

②参数选择开关档位的选择。用户根据需要，参考表5所列，把参数选择开关（K 3）置于相应档位。

③根据所需振动信号大小，把放大倍数开关K 2置于合适的档位。

表5

| 测 量 参 量 | 拾 振 器 档 位 | 放大器“参数选择”开关挡位 |
| --- | --- | --- |
| 加速度 | 1闭合(ON)，其它断开 | 1或2 |
| 小速度 | 2闭合(ON)，其它断开 | 1或2 |
| 中速度 | 3闭合(ON)，其它断开 | 1或2 |
| 大速度 | 4闭合(ON)，其它断开 | 1或2 |
| 小位移 | 2闭合(ON)，其它断开 | 3 |
| 中位移 | 3闭合(ON)，其它断开 | 3或4 |
| 大位移 | 4闭合(ON)，其它断开 | 4 |

3．与记录器配接

(1)与数据采集系统配接

配按时应注意共地，以免发生串线现象，在仪器使用前，用户应阅读所使用的数据采集系统的使用说明书。目前我国使用的“数据采集与分析系统”，通常备有程控放大器。使用时要求把所测参量（位移、速度、或加速度）、量纲(m、m／s或m／s2)及测振仪整机灵敏度输入系统中。在时域分析或频率域分析的结果中，自动消去其程控放大器的放大倍数。

(2)与磁带记录器配接

配接时应注意共地，以防止发生串线现象。整套仪器(包括磁带记录器)灵敏度为：

加速度灵敏度

Va=U0Xm=SA⋅Kc,                       (8)

式中，U0为磁带机的输出电压。Kc为磁带机的放大倍数。加速度幅值

Xm=U0SA⋅Kc,                            (9)

速度灵敏度

Vv=U0Xm=Sx⋅Kc,                     (10)

速度幅值

Xm=U0Sx⋅Kc,                           (11)

位移灵敏度

Vx=U0Xm=Sx⋅Kc,                     (12)

位移幅值

Xm=U0Sx⋅Kc,                           (13)

五、仪器的成套性

(1)电源电缆          2根

(2)放大器输入电缆    6根

(3)放大器输出电缆    6根

(4)拾振器输出电缆    6根

(5)0.5A保险丝管      4只

(6)仪器使用说明书    l本

(7)产品合格证        相应给出

附:常见故障排除

| 放大器表头无电压指示 | 放大器后面板电源插座接触是否良好，保险丝是否熔断。检查电源回路，或更换保险丝。检查电池有无电压输出。 |
| --- | --- |
| 闭合放大器的电源开关， 保险丝立即熔断 | 检查电池的正负极性是否接反，检查有无短路现象。 |
| 记录曲线出现严重漂移 | 1.检查电源电压是否正常。 2.如故障未排除，检查各道测线接头是否包好。 3.检查拾振器是否与被测点固定好，有无相对滑移现象。 4.检查输入插座是否接触可靠。 |
| 各线道偏压很大，仪器不 能工作 | 检查电源电压和保险丝是否正常。 |
| 某一线道偏压很大，其它 线道正常 | 该线道的运算放大器损坏，需要更换。 |
| 对于有共地的记录器，如 发现各线道记录器的时程曲线的幅值和频率成分都十分接近 | 检查记录器和放大器的各线道连接线是否正确，是否统一共地。 |
| 如发现某记录通道有明显的高频分量 | 检查拾振器与测点是否固结牢，测点是否有局部振动。 |
| 在测小振幅值振动时，明 显有50Hz干扰或其它高频干扰 | 检查测点周围是否有高压电缆，测点周围是否有其它机械振动干扰。 |
| 在做拾振器一致性试验时，某一线道出现波形不一致或无信号 | 检查信号导线是否有断路或短路现象，如测线没有问题，可能是拾振器出了故障，需返回修理。 |