BY3500直流电阻测试仪

一、概述

BC2540A变压器直流电阻测试仪，以高速微控制器为核心，采用高速A/D转换器及程控电流源技术，达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能，具有精度高，测量范围宽，数据稳定，重复性好，抗干扰能力强，保护功能完善，充放电速度快等特点。该仪器体积小、重量轻、便于携带，是变压器直流电阻测试的新一代产品。

二、主要功能及特点

1、采用高速16位A/D转换器，测量数据稳定，重复性好。

2、自动程控电流源技术，电流源共设1000个电流档位，由内部微控制器根据被测电阻自动控制，从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态，无须手动切换电流换档。

3、响应速度快，在测量状态可以直接转换分接开关，仪器会自动提示，新的电阻值很快就会显示出来。

4、高度智能化设计，功能设置巧妙先进，可自动判断测试线虚接、断线等故障。

5、保护功能完善，能可靠保护反电势对仪器的冲击，具有自动放电指示功能。

6、可显示测量电流和测量时间。

7、智能化功率管理技术，可有效减轻仪器内部发热。

8、可储存120次测量数据，掉电不丢失。

9、全部汉字菜单及操作提示，直观方便。

三、主要技术指标

- 主要技术指标见下表：

| 型 号 | 测量范围 | 输出电流 | 测量精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| BY3500 | 0.1UΩ-20KΩ | 0-10A | 0.2%±2字 |

2、最高分辨度：1 uΩ

3、工作电源：AC220V±10%

4、环境温度：-10∽40℃

5、体积：350×230×130mm

6、重量：7㎏

四、操作方法：

本机共设“选择”、“确定”、“复位”共三个按键。

1、电阻测量：

电阻  设置  内存

（1）

仪器开机或按复位键后，进入初始状态（1）。

此时光标指针指向“电阻”，直接按“确定”

正在充电请稍等

XX.XXA  XXS（2）

键进入状态（2），显示变化的充电电流和

测量时间，充电完成后自动进入状态（3），

XX.XXmΩ

XX.XXA  XXS（3）

显示电阻值、测量电流和测量时间，此时每

一次“确定”键则储存一次测量结果。按“复位”

键退出电阻测量，进入状态（4），显示放电电

流。放电结束后，自动回到初始状态（1），

完成一次电阻测量。

2、编号设置：

输入设备编号有助于内存数据的查找

设备编号NNNNNN     确定---修改 （5）

在初始状态（1），将光标指针指向

“设置”按“确定”键进入状态（5），

显示当前设备编号。再按“确定”键

设备编号

输入＞0＜  （6）

进入状态（6），提示输入新设备编号，

此时按“选择”键右可使当前输入位从‘0’

到‘9’，再从‘A’到‘Z’循环显示，找到

所要的数字或字母后按“确定”键即输入一位，再按同样的方法输入下一位，输入完六位后，回到状态（5），显示新输入的设备编号。按“复位”键回到初始状态（1）。

3、内存操作：

内存记录:XXX

选择+确定—清除（7）

在初始状态（1），将光标移至“内存”按

“确定” 键进入状态（7），显示当前存储器记录总数，此时按“

选择”键可进入状态（8），从最新的记录开始依此显示存储器记录内容，NNNNNN表示该记录设备编号，MM表示该设备第MM个电阻值，

#NNNNNN－MM

XX.XXmΩXX.XA（8）

在测量过程中每按一次“确定”键在存储测量结果时，

MM值加1。每输入新的设备编号，MM值从1开始重新

累计。同时按“选择”和“确定”键将清除存储器全部数据，按“复位”键退出内在操作返回状态（1）。存储器最多可存储120次测量结果，超过120次以后最老的记录将被覆盖。存储器内容在断电条件下可长期保持不丢失。

五、注意事项：

1、每次测试完毕后，等待放电指示结束后再拆测试线，操作者应注意安全。

2、测量过程中若出现异常情况，请按复位键或关机，若无法恢复正常请和本公司联系，不得自行拆卸。

六、售后服务：

本产品自出售之日起一年内，若出现质量问题予以免费保修，终身维护。