HOTEC INSTRUMENTS CO.,LTD

IS0-9001 認證合格廠

使用前注意事項

- 請提供穩定電源。

- 感測器信號線請提供良好的遮蔽,避免和動力線捆綁一起。

- 感測器信號線直接接到儀器後面端子排【避免由動力控制盤內的端子排轉接】。

- 儀器電源必須單獨,尤其不能和變頻器電源並接,並且必須遠離變頻器。

- 錯誤的接線將導致儀器故障及觸電,請熟讀操作說明書後再自行安裝。

- 背面接地點(E點)必須確實接好(如圖說明)。

- 當電源是二相(2ψ)AC220V時,請注意火線,以避免干擾。

- Relay接觸點最大電流是(AC 110V,220V時為2A/AC) 超過時必須外加耐大電流之繼電

繼電器(Power relay)。

9. 控制器安裝現場必須選擇通風良好,避免陽光直射。

參考電器圖如下:

R: Power Relay

M: Magnetic

PH/A: Relay a contact

R/A1,R/A2: Power Relay a contact

M/A1,M/A2,M/A3: Magnetic a contact

1

酸鹼度及氧化還原分析儀操作說明書:

一.酸鹼度及氧化還原分析儀介紹 (PH/ORP Analyzer ):

HOTEC分析儀為國人自行研製設計之精密儀器器，可適用於任何場合，採用較【LCD】液晶顯示可耐溫至90℃不變黑藍色背光板,在沒有燈光的夜晚也看的很清楚。

HOTEC分析儀使用的電極來自美國BJC公司，為目前歐美電極種類最多、品質最佳

的工業電極，可適用於各種場合，如廢水槽、發酵槽、本公司生產之控制器為高阻抗輸

入型，可適用任何廠牌工業用電極。

二.使用前安裝程序:

1.核對配件是否齊全。

2.安裝組合電極。

3.安裝控制器。

4.連接電極線、訊號線、及傳送器。

5.連接加藥機、電磁閥。

6.確定操作範圍接上電源。

7.校正使用標準液。

8.設定控制區。

三.訂購編號:

- 酸鹼度【PH】分析儀主機……………………………（PH-10C.）

- 氧化還原【ORP】分析儀主機………….……….…（ORP-20C）

- 1”PP管固定架…………………….……..…………..（PP-H-01）

- 1”PP管【1M,2M,3M】……………（PP-100,PP-200,PP-300）

- 防水型接線盒…………………………….………….（BOX-100）

- 現場透明採樣杯………………………………………..（PP-5L）

2

四.規格:

| Model | PH-10C | ORP-20C |
| --- | --- | --- |
| Range | 0.00 to 14.00PH | -1000mv to +1000mv |
| Resolution | 0.01 | 1mV |
| Accuracy | 0.01 pΗ±1 digit | 1mV±1 digit |
| Display | 3-1/2 Digit LCD （Blue back light） |
| Impedance | >1012Ω |
| Temperature Compensation | ATC probe or Manual Fixed Resistance【PT-100】 |
| Current Output | 4~20mA Max. load 1kΩ |
| Control Action | Relay NO/OFF |
| Current on Contact | 220VAC Max. 3A/110VAC Max. 1.5A |
| Control Limit | Hi/Lo |
| Set Point | 2 |
| Power | 110V, 220V AC±12%,50/60Ηz |
| Cut Out Dimension | 92x92x125(H×W×D)【mm】 |
| Weights | 1.2Kg |

3

五.面板說明【PH-10C & ORP20C】:

A.型號 HOTEC PH-10C

B.型號 HOTEC ORP-20C

4

C:功能鍵及旋鈕介紹:

1.ZERO: 調整鈕：零點調整鈕。

2.SPAN: 調整鈕：斜率調整鈕。

3.Hi/SET, Lo/SET鍵：PH/ORP值高低點設定鍵。

- LCD顯示符號：表示Hi,Lo REALY動作接點輸出指示符號。

D.如何校正PH:

1.用清水將電極清洗乾淨。

2.將電極浸入準備好之標準液pΗ7.00中，輕搖電極數秒，待控制器

上顯示的pΗ值穩定後，調整ZERO琁鈕至顯示7.00直至穩定。

3.將電極移開，並用清水清洗乾淨,清洗後將電極侵入pΗ4.00標準液

中輕輕搖動電極數秒。

4.待控制器顯示的pΗ值穩定後，調整SPAN琁鈕至顯示4.00直至穩定。

5.重覆1至4步驟看校正是否正確,校正完成後請勿再轉動ZERO及SPAN

兩個琁鈕，直到下次再校正。

6.清洗電極完畢,然後放入待測溶液中。

E.如何校正氧化還原(ORP):

1.ORP主機短路校正:沒有ORP【mV】標準液情況下:

用一短路導線將ORP主機【GLASS&REF】短路,然後調整ORP主機【ZERO】

琁鈕,使ORP主機顯示幕為【0000mV】即可。

2.ORP【mV】標準液校正:

A.用清水清洗ORP電極,將ORP電極侵入mV（ORP）標準液中,調整ORP主機

【SPAN】琁鈕,調整至ORP主機顯示幕為【ORP標準液所標示之Mv值】即可

B.清洗乾淨將電極侵入待測溶液中。

G.控制範圍設定(HI Lo設定):

1.按HI/SET鍵不放,顯示幕顯示【HI/S】, 然後調整HI琁鈕。

2.按LO/SET鍵不放,顯示幕顯示【LO/S】, 然後調整LO琁鈕。

5

六.安裝方式:

A:主機安裝:

在配電箱（盤）之板面預留一個92*92（mm）【D=125】的孔，將制器主機從面

板前放入，再裝上下兩片固定架（用螺絲鎖緊即可）。

B :控制器後板接線圖及說明:

6

C:控制器後板接線圖+PHD-501說明:

7

| 1.GLASS | 接PH/ORP電極訊號線中心線 |
| --- | --- |
| 2. REF | 接PH/ORP電極訊號線網線 |
| 3.TC1 | 溫度補償電極（PT-100a） |
| 4.TC2 | 溫度補償電極（PT-100bb） |
| 5.mA+ , mA- | 4-20mA輸出,外接紀錄器及電腦連線紀錄 |
| 6.HI-COM ,HI-NO | 高點警報ON/OFF輸出 |
| 7.LO-COM,LO-NO | 低點警報ON/OFF輸出 |
| 8.AC-220,110V,0V | AC POWER 輸入 |
| 9.EARTH | 接大地用 |

七.PH電極線撥線注意事項:

30mm

| 1.電極線之外皮(黑色)【撥5cm】 | 4.白色透明保護管【4CM】(白色) |
| --- | --- |
| 2.電極線之網線【REF】(銀色) | 5.中心軸【GLASS】 |
| 3.黑色之導電橡皮【黑色】撥除 |  |

注意:中心軸外皮黑色導電橡皮需撥除,剩大約白色透明保護管【3CM】

八.維修及保養:

一級保養：由使用者負責

1.負責電極之清洗…等日常保養(約每周一次，視水樣之情況而改變)

2.配合標準液，整套儀器作定期校正(約每兩週一次，視水樣之情況而改變)。

3.遇有不正常狀況，請先依表(一)作故障排除：

8

[表一]

| 現象 | 原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.數字顯示不出 | 電源未開或保險絲燒毀 | 查電源開關及保險絲（0.25A-20mm） |
| 2.顯示值上下亂跳 | 電極線潮濕或電極線氧化 | 查接線盒及電極線 |
|  | 電極陶瓷孔受污染 | 清洗電極陶瓷孔(0.1N HCL) |
| 3.標準液7.00及4.00 調整不到 | 電極外表受污染 | 清洗電極(0.1N HCL) |
|  | 電極線潮濕 | 查接線盒及電極線 |
|  | 電極破損或有裂痕 | 更換電極 |
|  | ATC 探棒破裂 | 更換ATC探棒 |
|  | 電極陶瓷孔受污染 | 清洗陶瓷孔(0.1N HCL) |
| 4.數字反應慢 | 電極玻璃頭隊瓷孔受污染 | 清洗電極陶瓷孔(0.1N HCL) |
| 5.顯示之數字不動 | 電極破裂 電極線之GLASS&REF短路 | 更換電極 電極線之中心軸黑色導電橡皮是否有撥除 |

二級保養:

若以下處理，仍無法解決，請即聯絡本公司（04-24075180），當儘速配合維修。

| 現象 | 原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.不顯示 | 電源不通或故障 | 檢查電源及保險絲（0.25A-20mm） |
| 2.讀值固定不動 | 電極破裂或電極線短路 | 檢查電極.,接線盒及Cable |
| 3.讀值 1. | 電源線開路或IC損壞 | 檢查電極配線，通知修理 |
| 4.讀值 -1. | 主機故障 | 通知修理 |
| 5.校正沒問題，但測量偏差大 | 配線有漏電現象 | 檢查配線及攪拌機 |
| 6.讀值不穩定及反應慢 | 電極污染或電集極線受潮 | 0.1MHCL清洗電極3-5分鐘檢查及烘乾接線盒 |
| 7.pΗ7.00調得到 pΗ4.00調不到 | pΗ電極嚴重污染或老化 接線盒或接線受潮 | 用0.1N HCI清洗5分鐘，及處理受潮，無效更換電極 |
| 8. ORP電極偏移 | ORP電極陶瓷孔受污染 ORP白金環氧化及污染 | 0.1N HCL清洗電極3-5分鐘 用衛生紙擦拭白金環 |
| 10.讀值與實際差距過大 | 漏電 | 檢察線路 |
| 11.無法自動加藥 | A.控制線路或設定有誤 | A.檢查線路或設定點 |
|  | B.外界控制線路或加藥機故障 | B.檢查線路或加藥機 |
|  | C.保險絲燒斷 | C.更換保險絲（2A-20mm） |
|  | D.儀器故障 | D.通知處理 |

9

十.故障排除:

| 故障現象 | 可能原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 數字無法顯示 | 電源未開或保險絲燒毀 | 查電源開關及保險絲（0.25A-20mm） |
| 顯示數字但會亂跳，或 顯示1，-1， | 電極線可能斷線 | 查電極線是否接妥或破皮 |
|  | 電極破裂 | 更換電極 |
| 顯示固定維持在pΗ7 | 電極線短路 | 電極線之中心軸黑色導電橡皮是否有撥除 |
|  | 電極破裂 | 更換電極 |
|  | 接線盒受潮 | 用乾布擦拭及吹風 機吹乾 |
| 測量值不準 | 電極受污染 | 清洗電極 |
|  | 電極老化 | 更換電極 |
|  | 接線盒受潮 | 用乾布擦拭及吹風 機吹乾 |
|  | 信號線阻抗不夠 | 更換信號線 |
| 無法控制加藥 | 加藥設定點未設定 | 重新設定加藥點 |
|  | 加藥桶藥液不足 | 補充藥液 |
|  | 外界控制線路故障 | 查外界控制電路 |
|  | 加藥機故障 | 檢修加藥機 |
|  | 控制器保險絲燒毀 | 更換控制器保險絲（2A-20mm） |

10

十一.開放式PH電極+PP管及固定架配置圖:

11