青海省疾病预防控制中心职业卫生与公共卫生所

仪器设备操作规程

合订本

QHCDC-SB-ZW

保存部门：质控科

仪器设备操作规程目录

| 序号 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
|  | UV-B型紫外辐照计操作规程 | QHCDC-SB-ZW-01 |
|  | TY-9900数字风速仪操作规程 | QHCDC-SB-ZW -02 |
|  | 湿球黑球温度（WBGT）指数仪操作规程 | QHCDC-SB-ZW-03 |
|  | TES-1332数位式照度计操作规程 | QHCDC-SB-ZW-04 |
|  | QDF-3型热球式风速仪操作规程 | QHCDC-SB-ZW-05 |
|  | TG-328A型电光分析天平操作规程 | QHCDC-SB-ZW-06 |
|  | IFC-2防爆粉尘采样器操作规程 | QHCDC-SB-ZW-07 |
|  | QC-4型防爆大气采样器操作规程 | QHCDC-SB-ZW-08 |
|  | DHM2型通风干湿表操作规程 | QHCDC-SB-ZW-09 |
|  | H-3A型工频场强仪操作规程 | QHCDC-SB-ZW-10 |
|  | QC-2B型气体采样器操作规程 | QHCDC-SB-ZW-11 |
|  | TY-9800A二氧化碳分析仪操作规程 | QHCDC-SB-ZW-12 |
|  | GXH-304型红外线气体分析器操作规程 | QHCDC-SB-ZW-13 |
|  | DYM3-1型高原空盒气压表操作规程 | QHCDC-SB-ZW-14 |
|  | AWA5610B型积分声级计、AWA5721型倍频程滤波器操作规程 | QHCDC-SB-ZW-15 |
|  | ND6型脉冲精密声级计、NL3型倍频程滤波器、 NX6型活塞发声器操作规程 | QHCDC-SB-ZW-16 |
|  | ND2型精密声级计和倍频程滤波器、NX6型活塞发声器操作规程 | QHCDC-SB-ZW-17 |
|  | RGB-3B型热释光剂量仪操作规程 | QHCDC-SB-ZW-18 |
|  | BH3103A便携式χ、γ剂量率仪操作规程 | QHCDC-SB-ZW-19 |
|  | BH3206型αβ表面污染测量仪操作规程 | QHCDC-SB-ZW-20 |
|  | FJ—347A X、γ剂量仪操作规程 | QHCDC-SB-ZW-21 |
|  | RCM—2型氡连续监测仪操作规程 | QHCDC-SB-ZW-22 |
|  | 451P-DE-SI型加压电离室巡测仪操作规程 | QHCDC-SB-ZW-23 |
|  | GXH-3011A1型便携式红外线气体分析器操作规程 | QHCDC-SB-ZW-24 |
|  | 显 微 镜 操 作 规 程 | QHCDC-SB-ZW-26 |
|  | 显微镜自校准规程 |  |
|  | RJ-2型高频电磁场（近区）场强仪操作规程 | QHCDC-SB-ZW-28 |
|  | AWA6270+噪声分析仪操作规程 | QHCDC-SB-ZW-29 |
|  | UV-M紫外辐照计操作规程 | QHCDC-SB-ZW-30 |
|  | 1／10万梅特勒－托利多B-S系列电子天平操作规程 | QHCDC-SB-ZW-31 |
|  | AWA6221型声校准器操作规程 | QHCDC-SB-ZW-32 |

| 文件编号 | UV-B型紫外辐照计操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-01 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 2 |  |  |  |  | 2008．1．26 |
| 编制者 | 王 庚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2007.9.12 | 审核日期 | 2007.10.6 | 批准日期 | 2008.1.23 |

l.目的：

规范UV-B型紫外辐照计工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和设备安全。

2.范围：

适用于UV-B型紫外辐照计的使用操作

3.职责：

3.1  UV-B型紫外辐照计操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作适用登记。

3.2  UV-B型紫外辐照计保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备适用部门负责人负责仪器综合管理

4.操作程序

4.l主要技术指标

4.1.1波长范围及峰值波长

UV254探头  λ:230nm～290nm; λp=254nm

UV297探头  λ:250nm～350nm; λp=297nm

4.1.2辐照度测量范围

0.1μw/cm2～1.999×105μw/cm2

4.1.3紫外带外区杂光

UV254：小于0.1%    UV297：小于0.05%

4.1.4精确度

±5%（相对于国家标准）

4.1.5响应时间

1秒

4.1.6使用环境

温度20±20℃，湿度＜85%

4.1.7尺寸和重量

180×80×36（nm），0.2kg

4.1.8电源

9V积层电池一只

4.2使用方法

4.2.1进行紫外辐照度测量时，首先将“电源”键按下，然后根据测量需要按下“UV254”（或“ UV297”）键和所选定的量程键，将相应探头（UV254或UV297）的插头插入读数单元的插孔内，打开探头盖并将探头光敏面置于待测位置，此时显示窗口上显示的数字与量程因子的乘积即为辐照度（单位：微瓦/厘米2）。（注意：“UV254”和“ UV297”二键切勿同时按下）。如欲将测量数据保持，可按下“保持”键。（注意：不能在未按下量程键前按“保持”键）读完应将“保持”键抬起，恢复到采样状态。测量完毕将电源键抬起（关）。

4.2.2如果显示窗口的左端只显示“1”表明辐照度过载（按下更大量程因子的键测量），或表明在按下量程键前已误将“保持”键先按下了，故应正确操作。

4.2.3“电源”、“保持”两个键为自锁键，“UV254” 、“ UV297”两个键为互锁键，四个量程键为互锁键。

4.3注意事项

4.3.1当液晶显示板左上方出现“LOBAT”字样或“←”符号时，应更换机内电池。

4.3.2仪器长期存放在湿度＜80%，温度在20±10℃的洁净环境中。

| 文件编号 | TY-9900数字风速仪操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-02 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 2 |  |  |  |  | 2007.9.18 |
| 编制者 | 王 庚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2007.8.12 | 审核日期 | 2007.9.6 | 批准日期 | 2007.9.10 |

l.目的：

规范TY-9900数字风速仪工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和设备安全。

2.范围：

适用于TY-9900数字风速仪的使用操作

3.职责：

3.1  TY-9900数字风速仪操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作适用登记。

3.2  TY-9900数字风速仪保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备适用部门负责人负责仪器综合管理

4.操作程序

4.1主要技术指标

4.1.1测量范围：0.05～30m/s

4.1.2精    度：±（读数×2%＋0.1）m/s

4.1.3电    源：12V镍氢可充电电池

4.1.4显    示：四位液晶显示

4.1.5重    量：0.35kg

4.1.6工作环境：5℃～45℃

4.2使用方法

4.2.1自动调零：开机前将探头推入保护套，打开电源开关，经1分钟预热后，仪器稳定，显示为0.00。

4.2.2测量：拉开探头拉杆，露出探头，稳定后即可读数。若显示值难以稳定，可用[保持]键锁定数据再读数据。用完仪器关掉电源，将探头杆推入保护套。

4.3注意事项

4.3.1当电池电压低于工作电压时，显示器左上角出现“LB”，提示需要充电。

4.3.2充电方法：将专用充电器一端接220V电源，另一端插入仪器充电器插孔。

4.3.3充电时间：连续充电8～16小时。

4.3.4如果仪器长时间不用，每两个月应充电一次。

| 文件编号 | 湿球黑球温度（WBGT）指数仪 操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-03 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 2 |  |  |  |  | 2007.9.18 |
| 编制者 | 王 庚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2007.8.12 | 审核日期 | 2007.9.6 | 批准日期 | 2007.9.10 |

l.目的：

规范湿球黑球温度（WBGT）指数仪工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和设备安全。

2.范围：

适用于湿球黑球温度（WBGT）指数仪的使用操作

3.职责：

3.1  湿球黑球温度（WBGT）指数仪操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作适用登记。

3.2  湿球黑球温度（WBGT）指数仪保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备适用部门负责人负责仪器综合管理

4.操作程序

4.1主要技术指标

4.1.1自然湿球温度测头

测头形状：圆柱形

测头外径：6±1mm

测头最小长度：30±5mm

测量范围：5～40℃

准确度：±0.5℃

4.1.2黑球温度测头

直径：150mm

平均辐射系数：0.95（未抛光的黑球）

厚度：愈薄愈好

测量范围：20～120℃

准确度：20～50℃，±0.5℃；50～120℃，±1℃

4.1.3空气温度测头

测量范围：10～60℃

准确度：±1℃

4.2使用方法

4.2.1将仪器从箱中取出，测头安装到支架上，接好测头线。

4.2.2接通电源，按下标有“湿球”、“黑球”和“干球”选择开关中的任一键，此时显示的就是所对应的“自然湿球温度”、“黑球温度”和“空气温度”，单位为℃

4.2.3当在室内测量时，按下“室内WBGT”键，仪器显示WBGT室内值。

4.2.4当在室外测量时，按下“室外WBGT”键，仪器显示WBGT室外值。

4.3注意事项

4.3.1测头上的纱布应保持清洁，大小要合适，太紧或太松都会影响测试的结果。

4.3.2测头刚放到待测的环境中，应稳定20分钟后再读数。测头已在环境中稳定，就可连续测量。

4.3.3所用的电源为4节#5电池和一块9V积层电池，新电池可连续使用10小时以上。如电池电压不足会影响测试的准确性，应及时更换电池。长期不使用时，应将电池取出，以免损坏仪表内部机件。

| 文件编号 | TES-1332数位式照度计操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-04 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 2 |  |  |  |  | 2007.9.18 |
| 编制者 | 王 庚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2007.8.12 | 审核日期 | 2007.9.6 | 批准日期 | 2007.9.10 |

l.目的：

规范TES-1332数位式照度计工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和设备安全。

2.范围：

适用于TES-1332数位式照度计的使用操作

3.职责：

3.1  TES-1332数位式照度计操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作适用登记。

3.2  TES-1332数位式照度计保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备适用部门负责人负责仪器综合管理

4.操作程序

4.1主要技术指标

4.1.1准确度：±3%rdg±0.5%f.s(大于10000lux标准确度为±4%rdg±10dgts)(以色温2856K标准平面灯校正)

4.1.2重复测试: ±2%

4.1.3温度特性: ±0.1%/℃

4.1.4取样率:2.0次/秒

4.1.5操作温湿度:0℃～40℃(32oF～104 oF),0～80%RH

4.1.6储存温湿度:-10℃～50℃(14oF～140 oF),0～70%RH

4.1.7过载显示:最高位数“1”显示

4.2使用方法

4.2.1打开电源。

4.2.2选择适合测量档位

4.2.3打开光检测器头盖，并将光检测器放在欲测光源之水平位置。

4.2.4读取照度计LCD之测量值。

4.2.5读取之测量值，如左侧最高位数“1”显示，即表示过载现象，应立刻选择较高档位测量

4.3注意事项

4.3.1电池电力不足时，LCD上出现“BT”指示，表示须更换电池

4.3.2请勿在高温、高湿场所下测量。

4.3.3使用时，光检测器需保持干净。

4.3.4光源测试参考标位在受光球面正顶端。

4.3.5光检测器的灵敏度会因使用条件或时间而降低，建议将电表做定期校正，以维持基本精确度。

| 文件编号 | QDF-3型热球式风速仪操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-05 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 3 |  |  |  |  | 2007.9.18 |
| 编制者 | 王 庚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2007.8.12 | 审核日期 | 2007.9.6 | 批准日期 | 2007.9.10 |

l.目的：

规范QDF-3型热球式风速仪工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和设备安全。

2.范围：

适用于QDF-3型热球式风速仪的使用操作

3.职责：

3.1  QDF-3型热球式风速仪操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作适用登记。

3.2  QDF-3型热球式风速仪保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备适用部门负责人负责仪器综合管理

4.操作程序

4.1主要技术指标

4.1.1测量风速范围:0.05～30m/s，高速、低速两档

4.1.2测头的反应时间：小于3秒

4.1.3测量误差：仪器在正常使用条件下，即温度在-10℃～40℃，湿度不大于85%，大气压强在97～104kpa，测量风速在0.1～30m/s范围内，其测量误差≤±5%。（满量程）

4.1.4附加误差：当测头方向偏差在±15o时，其指示值会产生一定的附加误差，其误差小于5%

4.2使用方法

4.2.1如用干电池供电，可将仪器底部的电池盒打开，将四节1号电池按极性装入盒内；当选择外接电源供电时，可将两组3伏直流电压接在面板的“外接电源”上，注意极性勿接错。

4.2.2观察电表的指针是否指在零点，如有偏移可轻轻调整电表上的机械调零螺丝，使指针回到零点。

4.2.3将测杆插头插在面板的四孔插座上，测杆垂直向上放置，螺塞压紧，使探头密闭在测杆内。

4.2.4按下红色“电源”键，预热3分钟。

4.2.5按下“满度”键，调整“满度调节”旋钮，使电表指在满度线上。

4.2.6按下“低速”键，轻轻调节“低速调零”旋钮，使电表指在零点。

4.2.7重复以上4.2.5、4.2.6步骤，以检验调整的正确性。然后轻轻拉出测杆上的螺塞使探头露出（测杆的长短可根据需要选择），测量时探头上的红点面对风向，从电表上读出风速的大小。如需要较准确值，可查阅所提供的校正曲线。

4.2.8如需要测量5～30m/s风速，在完成4.2.5、4.2.6、4.2.7步骤后，再按下“高速”键，从电表下面的刻度线读出风速值。如需要，也可查阅校正曲线。

4.2.9当用电池供电，连续测量超过2小时，应重复以上4.2.5、4.2.6步骤，以保证测量的准确性。

4.2.10测量完毕，先断开“高速”键，再断开“电源”键，将探头密闭在测杆内。

4.3注意事项

4.3.1在风速测定中，无论测杆如何放置（垂直向上、倒置或水平放置），探头上的红点必须面对风向。在进行“满度”和“零点”调整时，测杆必须垂直向上放置。

4.3.2在用电池供电时，如果在“满度调节”旋钮时，电表达不到满度或“低速调零”电表达不到零位，说明电池已枯竭，应更换新电池。

4.3.3测杆引线不可随意加长或缩短，如果有变动，仪器需重新校正后方可使用，否则会加大测量误差。

4.3.4仪器箱内的电位器不得随意调整，变动后要经过校正后方可使用。

4.3.5热球上粘有粉尘时，能引起较大测量误差。可将探头放在小型超声波清洗机中去掉粉尘，清洗液为无水乙醇。也可将探头在无水乙醇中来回摆动去掉粉尘。切不可用毛刷、毛笔清洗，以免损坏热球引线或引起热球位置变动，影响测量的准确性。

4.3.6风速传感器是仪器的最关键部件，也是易损坏的部件，当仪器出了故障应先检查传感器是否正常。

| 文件编号 | TG-328A型电光分析天平操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-06 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 2 |  |  |  |  | 2007.9.18 |
| 编制者 | 王 庚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2007.8.12 | 审核日期 | 2007.9.6 | 批准日期 | 2007.9.10 |

l.目的：

规范TG-328A型电光分析天平工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和设备安全。

2.范围：

适用于TG-328A型电光分析天平的使用操作

3.职责：

3.1  TG-328A型电光分析天平操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作适用登记。

3.2  TG-328A型电光分析天平保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备适用部门负责人负责仪器综合管理

4.操作程序

4.1主要技术指标

4.1.1最大称量：200g。

4.1.2最小分值：0.1mg。

4.1.3机械加码范围：10mg～199.990g。

4.1.4光学读数范围：0.1～10mg。

4.2使用方法

4.2.1调节天平底板下的两个螺旋，使水准器的水泡位于圆圈中心位置。

4.2.2顺时针转动开关旋钮，用底板下部的微动调节梗调整零点，如不能指零，可由梁上端左右二个平衡陀来旋动调节（只许调1只）。直到与投影屏的“0”位直线重合为止。

4.2.3逆时针转动开关旋钮，关闭天平。

4.2.4开启侧门，将被称物放于右盘上，关闭侧门，估计称物重量，用机械加码指数盘添加砝码。

4.2.5开动天平，按指针偏移方向，增减砝码，至投影屏中出现静止至10mg内的读数为止。读取读数，关闭天平。

4.2.6称量完毕，恢复砝码三档指数盘至零位。如不再称量，切断电源。

4.3注意事项

4.3.1天平应放在牢固不易受震的平台下，避免日光直照、气流和潮湿。

4.3.2转动开关旋钮时，必须缓慢均匀地转动启闭，以防刀刃损坏和晃动过剧。

4.3.3每次称量时，都应先将天平关闭，绝对不能在天平摆动时增减砝码，或在称量盘中放置称物。

4.3.4为了缩短称量时间，可在称量之前将被称物用托盘天平粗略称量，调节机械加码旋钮至估计值，然后再称量。

4.3.5称物应放在称盘中央，并不得超过天平最大称量。

4.3.6不可称量过热过冷的物体，挥发腐蚀性物体应放在密闭器皿中称量，固体药物应放在适宜容器中，粉未应放在称量瓶中，均不得直接在天平盘上。

4.3.7天平上反光镜有灰尘时，可用软丝绸，擦镜纸轻擦或用洗耳球吹的方式清除，切勿用布或手拭抹。

4.3.8天平应保持内部清洁，干燥，并定期更换干燥剂。

| 文件编号 | IFC-2防爆粉尘采样器操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-07 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 3 |  |  |  |  | 2007.9.18 |
| 编制者 | 王 庚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2007.8.12 | 审核日期 | 2007.9.6 | 批准日期 | 2007.9.10 |

l.目的：

规范IFC-2防爆粉尘采样器工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和设备安全。

2.范围：

适用于IFC-2防爆粉尘采样器的使用操作

3.职责：

3.1  IFC-2防爆粉尘采样器操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作适用登记。

3.2  IFC-2防爆粉尘采样器保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备适用部门负责人负责仪器综合管理

4.操作程序

4.1主要技术指标

4.1.1流量范围：15～25L/min连续可调

4.1.2抽气负压：＞2500Pa

4.1.3定时范围：0～99min，误差≤0.1%

4.1.4连续工作时间：＞180min

4.1.5流量计精度：2.5级

4.1.6流量稳定性：30min内＜5%

4.1.7采样头气密性：1000Pa压差下不漏气

4.1.8工作噪声：＜55dB

4.1.9工作条件：温度0～40℃，相对湿度＜95%，大气压80～119kPa

4.2使用方法

4.2.1采样前的准备：打开电源，按下“采样”键，检查电池电量。电池电压工作状态采用发光二极管多级LED显示，从右到左电压依次降低，绿色区表示电压正常，黄色区表示仪器应充电，红色区表示电池已过分欠压，应立即停机进行充电，否则会缩短电池寿命。充电时，先关闭仪器电源，插好充电器，此时充电器上的指示红灯亮，约15小时后，红灯熄灭，充电自动停止。

4.2.2现场采样：选好采样点后将仪器安放在三角架上，调至呼吸带高度，然后安装采样头、采样夹和滤膜。注意采样时保持流量计与地面垂直，并保持流量稳定。采样时打开电源，时间显示为“30”（min），根据现场情况预置采样时间，分别用“＋1”和“－1”键进行调整，按住“＋1”或“－1”键可快速进行，定时范围为0～99min。时间设定结束后，再按住采样键，仪器开始工作，调节流量计到所需采样流量，时间到后自动关闭电机，蜂鸣器发出报警声，提示采样已停止。按“复位”键，蜂鸣器停止发声，时间变为上次设定的时间，或重新调整采样时间，然后按“采样”键开始第二次采样。在采样过程中，若想中止采样，也可按“复位”键。采样结束后，关闭电源，样品带回实验室称重分析。

4.2.3可吸入粉尘采样分离装置的使用

4.2.3.1用中性洗涤液浸泡捕集板（玻璃板），除去表面的污物，再用蒸馏水洗，最后用酒精脱脂棉球擦净。

4.2.3.2用刮油板取少许（3～7mg）的硅脂，涂在捕集板中间，将硅脂向四周扩展涂抹距捕集板的边缘3～4mm。因为硅脂粘度很高，则涂抹后有不均匀的现象，经数小时后捕集板表面上的硅脂随时间扩散会平滑均匀。所以涂硅脂的工作应在采样前一天进行。但需注意不使其受污染。

4.2.3.3用镊子将已涂好硅脂的捕集板（涂脂面朝上）小心的放在采样头前部的座上，用卡环将其固定，旋上带有喷嘴的套盖。

4.2.3.4将滤膜称重后装在采样夹里，再将采样夹装入采样头后部。

4.2.3.5在可吸入粉尘的采样过程中，流量应始终稳定在20L/min。采集滤膜的增量不应少于0.5mg，但也不应多于10mg。

4.2.3.6采样结束后，用同样的天平称重滤膜，然后计算可吸入粉尘的浓度。

4.3注意事项

4.3.1LED显示红色表示电池已过分欠压，应立即停机进行充电，否则会缩短电池寿命。

4.3.2充电时应在非爆炸环境中进行。

4.3.3仪器不得自行修理，更不能随意更换元器件型号，以免破坏其防爆性能。

| 文件编号 | QC-4型防爆大气采样器操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-08 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 2 |  |  |  |  | 2007.9.18 |
| 编制者 | 王 庚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2007.8.12 | 审核日期 | 2007.9.6 | 批准日期 | 2007.9.10 |

l.目的：

规范QC-4型防爆大气采样器工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和设备安全。

2.范围：

适用于QC-4型防爆大气采样器的使用操作

3.职责：

3.1  QC-4型防爆大气采样器操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作适用登记。

3.2  QC-4型防爆大气采样器保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备适用部门负责人负责仪器综合管理

4.操作程序

4.1主要技术指标

4.1.1 流量范围：0.1～1.5L/min

4.1.2 负载能力：4.5kPa阻力时＞1.0L/min

4.1.3 定时范围：0～99min，误差≤0.1%

4.1.4连续工作时间：＞4h

4.1.5流量示值误差：≤5%

4.1.6流量稳定性：1小时内≤5%

4.1.7工作噪音：＜50dB（A）

4.1.8工作温度：0～40℃

4.2使用方法

4.2.1 采样前的准备：打开电源，按下“采样”键，检查电池电量。电池电压工作状态采用发光二极管多级LED显示，从右到左电压依次降低，绿色区表示电压正常，黄色区表示仪器应充电，红色区表示电池已过分欠压，应立即停机进行充电，否则会缩短电池寿命。充电时，先关闭仪器电源，插好充电器，此时充电器上的指示红灯亮，约15小时后，红灯熄灭，充电自动停止。

4.2.2现场采样：选好采样点后将仪器安放在三角架上，调至适当高度，安装好吸收瓶、托架和安全瓶等，注意采样时保持流量计与地面垂直，并保持流量稳定。采样时打开电源，时间显示为“30”（min），根据需要设定采样时间，分别用“＋1”和“－1”键进行调整，定时范围为0～99min。时间设定结束后，再按住采样键，仪器开始工作，调节流量计到所需采样流量，时间到后自动停止，时间显示为0。若按“复位”键，时间回复为上次设定的时间，也可重新调整采样时间，开始第二次采样。在采样过程中，若想中止采样，也可按“复位”键。

4.3注意事项

4.3.1LED显示红色表示电池已过分欠压，应立即停机进行充电，否则会缩短电池寿命。

4.3.2充电时应在非爆炸环境中进行。

4.3.3仪器不得自行修理，更不能随意更换元器件型号，以免破坏其防爆性能。

| 文件编号 | DHM2型通风干湿表操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-09 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 2 |  |  |  |  | 2007.9.18 |
| 编制者 | 王 庚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2007.8.12 | 审核日期 | 2007.9.6 | 批准日期 | 2007.9.10 |

l.目的：

规范DHM2型通风干湿表工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和设备安全。

2.范围：

适用于DHM2型通风干湿表的使用操作

3.职责：

3.1  DHM2型通风干湿表操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作适用登记。

3.2  DHM2型通风干湿表保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备适用部门负责人负责仪器综合管理

4.操作程序

4.1主要技术指标

4.1.1环境温度：测量空气湿度时，能在-10～45℃的环境下正常工作。

4.1.2 湿度测量范围：（10～100%）RH。

4.l.3 温度表的测量范围：-36℃～41℃和-26℃～51℃两种。

4.1.4 技术参数：通风器开始后温度表球部周围的通风速度，在第4分钟末不得小于2.5m/s；在第6分钟末不得小于2.2m/s；第6分钟末前，每分钟通风速度的变化量不应大于0.2m/s。

4.1.5 通风器的全部作用时间不少于9min。

4.2使用方法

4.2.1使用通风干湿表时，应在观测前将通风干湿表悬挂好，悬挂通风干湿表的地方，应保证仪器周围的障碍物距离温度表球部至少有半米，这是为了避免障碍物本身的热辐射影响到温度表的测值，操作者也应原理至少半米，快要读数前再接近；通风干湿表悬挂好以后，必须经过一定的时间（夏季至少要有15分钟，冬季至少要有30分钟）以后，才能开始观测。

4.2.2观测前，还应先湿润湿球温度表的纱套，湿润纱套的时间：夏季在观测前四分钟，冬季在观测前十五分钟（有冻冰时应使之融化掉），以湿润为准，观测前不能有滴水现象；湿润纱套是用仪器的附件玻璃加水管、橡皮囊、弹夹进行的；湿润纱套应用蒸馏水和雨水，不能用井水、泉水、自来水；每观测一次需重新湿润一次。

4.2.3纱套湿润以后，将通风器的发条上紧，上紧发条时，为防止风扇转动，上发条前用纸棒从排风孔处轻轻插入用来止动风扇，上满弦工作时，抽掉纸棒，等通风器转动了四分钟后，进行温度表的读数，将读数进行修正，然后（即按两支温度表检定证所列的与标准温度表比较得出该表各整10o点上的修正值，进行修正，消除误差），然后再根据修正后的干球温度和湿球温度就可以在气象常用表中查算出空气湿度的绝对值或相对值。进行读数时，观测者应站在下风方，读数要迅速而准确。

4.2.4在野外使用时如风速大于3m/s，应在通风干湿表通风器的迎风面上套上一个风挡，以防止大风对于通风速度的不良影响。

4.3注意事项

4.3.1经常检查湿球温度表上的纱套是否清洁，在刮风沙时使用了仪器后，要将纱套换掉。

4.3.2经常注意风扇的转动情况。

4.3.3每次使用完毕，应将仪器擦拭干净，放回仪器匣内，以免仪器生锈。

4.3.4应经常检查通风器发条盒的转动速度。先准备一个停表和一个纸棒；挂好仪器，上弦使之转动，当通风器内条盒上的标线与玻璃孔上的标线重合时，用纸棒止动风扇，上满弦；再抽掉纸棒，等到条盒转过一周，其上的标线与玻璃孔上的标线重合时，开动停表，当条盒上的标线再次与玻璃孔上的标线重合时，停止停表，停表转动的时间即为条盒第二周转动的时间。条盒第二周转动时间不应超过检定证上所列时间的10秒钟，若超过应复检。

4.3.5保存环境温度在-10～40℃，相对湿度不大于80%的室内，室内不得有腐蚀性挥发物。

| 文件编号 | H-3A型工频场强仪操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-10 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 1 |  |  |  |  | 2007.9.18 |
| 编制者 | 王 庚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2007.8.12 | 审核日期 | 2007.9.6 | 批准日期 | 2007.9.10 |

l.目的：

规范H-3A型工频场强仪工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和设备安全。

2.范围：

适用于H-3A型工频场强仪的使用操作

3.职责：

3.1  H-3A型工频场强仪操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作适用登记。

3.2  H-3A型工频场强仪保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备适用部门负责人负责仪器综合管理

4.操作程序

4.1主要技术指标

4.1.1频率范围：30Hz～100 Hz

4.1.2量程Ⅰ为0～20kV/m，准确度±5%读数，分辨率1V/m

4.1.3量程Ⅱ为20～200kV/m，准确度±5%读数，分辨率10V/m

4.2 使用方法

4.2.l 根据测量需要，选择合适量程，溢出显示为“1”

4.2.2 仪器使用单节9V电池供电，电池电压过低时，液晶屏显示“LOBAT”字符，需关机更换电池。

4.3注意事项

将上半球三个螺钉拧下，取下金属罩即可更换电池。上罩恢复时确保金属罩与吻合处金属片接触良好，否则测量有误。

| 文件编号 | QC-2B型气体采样器操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-11 |  |  |  |  |  |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 2 |  |  |  |  | 2007.9.18 |
| 编制者 | 王 庚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2007.8.12 | 审核日期 | 2007.9.6 | 批准日期 | 2007.9.10 |

l.目的：

规范QC-2B型气体采样器工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和设备安全。

2.范围：

适用于QC-2B型气体采样器的使用操作

3.职责：

3.1  QC-2B型气体采样器操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作适用登记。

3.2  QC-2B型气体采样器保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备适用部门负责人负责仪器综合管理

4.操作程序

4.1主要技术指标

4.1.1流量范围：0.1～1.5L/min

4.1.2走时误差：＜1%

4.1.3工作温度：-10～40℃

4.2 使用方法

4.2.1打开三角架上扣紧扳手，使三角支架高度固定再支起三角架。

4.2.2把仪器主体的底座放入三角架的圆孔中，然后固紧固定螺钉。

4.2.3挂好采样瓶架及采样瓶，再把采样瓶滤水瓶用胶管与气咀连接起来，在采样瓶中加入吸收液。

4.2.4按下电压键，电表指示机内直流电压，若低于6.6V则不得使用直流采样，需给电池充电。

4.2.5预选时间控制档，按下采样键，即预选完毕。

4.2.6接通交流电源，将开关掷向开的方向，点按启动开关，仪器开始工作，迅速调节所需流量，仪器进入有效采样。交流指示灯亮表示使用交流，直流指示灯亮表示无交流使用的是直流。

4.2.7仪器镉镍蓄电池的充电方法：预选时间控制档，按下充电键接通流电源。将开关掷向开的方向，点按启动键仪器开始工作，迅速按下电流键，表示显示电流大小，调节电流电位器使电流达到所需值。电池容量是三安时。至于具体充电需要多少时间，应该视其原来残留的电池容量而定，因此需要经常按下电压键来测量其电池电压。一般充电到7.5V时，仪器即可启用，可连续供仪器使用3小时以上，切勿把电压充到超过9V，在夏天温度较高的情况不应该超过8.6V。

4.3注意事项

4.3.1仪器是不防爆的，切勿在有爆炸危险的场所使用。

4.3.2仪器在没有接采样瓶时，不要随意的开动仪器以防止大气中的杂物吸入仪器内，造成杂物把抽气泵泵膜搁启，不能正常工作。

4.3.3胶管连接采样瓶不要接错方向，以防止吸收液抽入仪器内。

4.3.4当电池的直流电压低于6.6V时切勿再行使用，以免损坏镉镍电池。

| 文件编号 | TY-9800A二氧化碳分析仪操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-12 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 2 |  |  |  |  | 2007.9.18 |
| 编制者 | 王 庚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2007.8.12 | 审核日期 | 2007.9.6 | 批准日期 | 2007.9.10 |

l.目的：

规范TY-9800A二氧化碳分析仪工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和设备安全。

2.范围：

适用于TY-9800A二氧化碳分析仪的使用操作

3.职责：

3.1  TY-9800A二氧化碳分析仪操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作适用登记。

3.2  TY-9800A二氧化碳分析仪保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备适用部门负责人负责仪器综合管理

4.操作程序

4.1主要技术指标

4.1.1工作温度：0～60℃

4.1.2工作湿度：0～85%

4.1.3测量范围：0～0.5%（即5000ppm）

4.1.4最小检测量：0.001%（10ppm）

4.1.5精度：≤2.5%F.S

4.1.6上升时间：＜30秒

4.2 使用方法

4.2.1将仪器放到检测环境中15秒后，按下电源开关。

4.2.2等待约7秒、仪器显示稳定即可读数。

4.2.3直接读数为ppm值，ppm值可与百分数直接换算。

4.3注意事项

4.3.1仪器前面板上红灯（或黄灯）亮后，请关机充电，过放电会影响电池使用寿命，低电压使用也会损坏仪器。

4.3.2当仪器长时间放置不用时，最好每两个月给仪器充电一次，以保证电池完好耐用。

| 文件编号 | GXH-304型红外线气体分析器 操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-13 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 3 |  |  |  |  | 2007.9.18 |
| 编制者 | 王 庚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2007.8.12 | 审核日期 | 2007.9.6 | 批准日期 | 2007.9.10 |

l.目的：

规范GXH-304型红外线气体分析器工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和设备安全。

2.范围：

适用于GXH-304型红外线气体分析器的使用操作

3.职责：

3.1  GXH-304型红外线气体分析器操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作适用登记。

3.2  GXH-304型红外线气体分析器保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备适用部门负责人负责仪器综合管理

4.操作程序

4.1主要技术指标

4.1.1测量范围：Ⅰ档0～30ppm，Ⅱ档0～100ppm

4.1.2线性误差：≤±1.5%F.S

4.1.3重复性误差：≤±2%

4.1.4稳定性：零点漂移≤±3%F.S/h，跨度漂移≤±3%F.S/3h

4.1.5干扰误差：通入300ppmCO2和2%水汽，指示变化＜±2%F.S

4.1.6滞后时间：（T10～T90）≤30s

4.1.7启动时间：1h

4.1.8电源变化影响：≤±2%F.S

4.2使用方法

4.2.1仪器从装包箱中取出后，首先检查仪器有无损坏，外部零部件有无脱落，检查完毕，确无损伤，方可启动仪器。

4.2.2仪器的启动：启动仪器前，要先选择一处平坦、无振动的台面安置仪器，仪器可平放，也可利用提手调成一定角度摆放。仪器摆放平稳后，即可插上电源电缆线，接通电源开关。当电源开关打开后，可见面板数显表头有指示，此时，可试一试泵是否能工作，打开泵的开关，听到嗡嗡的工作声，即证明泵是正常工作的。关掉泵，预热1小时后，就能开展工作。

4.2.3零点调整：仪器在使用前必须调整零点，零点校准气可以用氮气，也可以用厂方备好的零点调整备用管。无论用那一种方法，都须等仪器预热1小时之后，才能开始调零。如用调零备用管调零，接好管路，将泵的开关打开，看面板数显指示，用“调零”旋钮调为零。调零备用管内充填霍加拉特，用过数十次后，就需要更换新的，这点请注意。调零完毕，将泵开关关掉，去掉连接管路，准备调灵敏度。用高纯氮气调零时，接好管路，不用打开泵的开关，只须调节减压阀上的旋钮，使流量达到0.5L/min，待1分钟后，看面板数显指示，用“调零”旋钮将指示值调为零，然后关掉减压阀，准备调灵敏度。（注意：通入零点校准气后，都要等一段时间，待指示值恒定后，再调整零点，调整后的零点也要等一段时间，当调整后的零点值恒定之后方可调灵敏度）

4.2.4灵敏度调整：在完成零点调节之后，就可进行灵敏度的调节和检查。将仪器与标准气瓶连接起来，将进气流量调至0.5L/min，档位开关拨至Ⅰ档，标准气一般给出的是接近于Ⅰ档满度值的数值，因此当通入标准气约1分钟时，观看表头显示是否与标准气值相符，如不符，用Ⅰ档旋钮调节，然后将档位开关拨至Ⅱ档，用Ⅱ档旋钮调至同样数值，之后便可关掉标准气的减压阀，把与气瓶连接的橡皮管拔下，连接到调零备用管或高纯氮气瓶上重新回零。回零之后将仪器的入口与气体取样管连接起来，打开泵开关，即可进行取样测量。（注意：在进行灵敏度调节时，需要把仪器出口的气排放到室外，以防一氧化碳中毒）

4.2.5当仪器连续使用时，上述过程可不必重复，只需每隔1～2小时调整一次零点。如果仪器长时间不用，重新启动或第一次启动时，应当重复几次，以免造成误差。

4.2.6调节完毕，应把护盖拧在各自的调整旋钮上，防止碰撞造成位置移动，使仪器产生误差。

4.2.7取样测量时，每做完一个样品，都必须回一次零，然后才能做下一个样品。

4.2.8当用取样袋取气进行测量时，不用打开泵开关，直接用手挤压气袋往仪器内送气，就可测量。

4.3注意事项

4.3.1仪器不用时，要存放在干燥的室内，扣上仪器面板上的旋钮护盖，仪器的“气体入口”和“气体出口”处要罩上防尘罩，以防污染。

4.3.2仪器在使用中，不要轻易改变摆放位置，更不允许碰撞仪器。

4.3.3仪器要避免在有振动的场合使用，如建筑物的振动，机器的振动等。

4.3.4调零备用管不用时，要用橡皮管将其封闭起来，以免吸入空气，逐渐失效。

4.3.5仪器在未采取特殊措施的情况下，禁止在有爆炸危险的场合使用。

4.3.6仪器如果长期工作的较高的环境温度下，则不能保证规定的精度或误差极限，使用寿命和维修周期也将缩短，因为部件的使用寿命随温度的增高而缩短。

4.3.7严格按照规定的启动、操作程序进行操作、使用。

4.3.8仪器应贮存在干燥环境中，湿度＜80%，空气中不允许有腐蚀性气体，仪器不使用时，要把仪器气路的出口与入口用橡皮管封闭起来，以免气室污染。

| 文件编号 | DYM3-1型高原空盒气压表操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-14 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 2 |  |  |  |  | 2007.9.18 |
| 编制者 | 王 庚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2007.8.12 | 审核日期 | 2007.9.6 | 批准日期 | 2007.9.10 |

l.目的：

规范DYM3-1型高原空盒气压表工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和设备安全。

2.范围：

适用于DYM3-1型高原空盒气压表的使用操作

3.职责：

3.1  DYM3-1型高原空盒气压表操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作适用登记。

3.2  DYM3-1型高原空盒气压表保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备适用部门负责人负责仪器综合管理

4.操作程序

4.1主要技术指标

4.1.1测量范围：370～770mmHg

4.1.2使用温度范围：-30～40℃

4.1.3测量误差：≤2.5mmHg

4.1.4度盘最小分度值：1mmHg

4.1.5温度表最小分度值：1℃

4.2使用方法

4.2.1仪器工作时必须水平放置，防止由于任意方向倾斜而造成的仪器读数误差。

4.2.2进行气压和温度读数时，为了消除传动机构的摩擦，读数时应轻敲仪器外壳或玻璃。

4.2.3读数时观测者视线必须与度盘平面垂直。

4.2.4气压读数必须精确到0.2mmHg。

4.2.5温度读数必须精确到0.2℃。

4.2.6对气压读数进行刻度、温度和补充修订。

4.3注意事项

仪器必须存放在空气流通，无腐蚀性气体的室内。

| 文件编号 | AWA5610B型积分声级计、 AWA5721型倍频程滤波器操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-15 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 9 |  |  |  |  | 2007.9.18 |
| 编制者 | 王 庚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2007.8.12 | 审核日期 | 2007.9.6 | 批准日期 | 2007.9.10 |

l.目的：

规范AWA5610B型积分声级计、AWA5721型倍频程滤波器工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和设备安全。

2.范围：

适用于AWA5610B型积分声级计、AWA5721型倍频程滤波器的使用操作

3.职责：

3.1  AWA5610B型积分声级计、AWA5721型倍频程滤波器操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作适用登记。

3.2  AWA5610B型积分声级计、AWA5721型倍频程滤波器保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备适用部门负责人负责仪器综合管理

4.操作程序

4.1主要技术指标

4.1.1 AWA5610B型积分声级计主要技术指标

4.1.1.1测量功能：瞬时声级Lp、等效连续声级Leq、最大声级Lmax、噪声剂量Dl（%）、噪声暴露量E、电池电压和测量经历时间。同时具有峰值过载显示及电池欠压显示。

4.1.1.2测量范围：声级35～130dB（A）；噪声暴露量0～999.9Pa2*h；噪声剂量0～9999%（以85dB、8h为100%）；电池电压0～40V；测量经历时间0～24h。

4.1.1.3传声器：φ12.7mm（半英寸）予极化测试传声器，频率范围20Hz～12500Hz，灵敏度约30mV/Pa。

4.1.1.4频率范围：31.5Hz～8000 Hz。

4.1.1.5频率计权：A、C及L（线性）计权。

4.1.1.6检波特性：真有效性，峰值因数容量≥3，动态范围≥50dB。

4.1.1.7时间计权：F（快）、S（慢）。

4.1.1.8量程控制：自动转换，线性误差不大于1dB；手动转换，30～90dB和80～130dB两档。

4.1.1.9积分采样时间间隔：31.5ms。

4.1.1.10积分测量时间：手动、10s、1min、10min、15min、20min、1h、4h、8h和24h。

4.1.1.11显示器：四位数字显示Lp、Leq、Lmax、（分辨率0.1dB）E、Dl、电池电压、经历时间。

4.1.1.12 A/D：12bit

4.1.1.13过载指示：当输入或输出放大器出现过载时，过载指示灯闪亮。

4.1.1.14校准：利用声校准器进行校准。

4.1.1.15电源：4×R6（4节5号电池），耗电约10mA，可连续使用48小时，亦可外接4.5～12V电源。欠压时显示器的第一位（表示显示模式）闪烁显示。

4.1.2 AWA5721型倍频程滤波器主要技术指标

4.1.2.1滤波器标称中心频率（fm）：31.5、63、125、250、500、1000、2000、4000、8000（Hz）共9组，以及AP（全通）。倍频程比取以2为底的系统，即G2=2，相应的准确中心频率为31.25、62.5、125、250、500、1000、2000、4000、8000（Hz）。

4.1.2.2滤波器精度等级：符合GB/T3241和IEC1260的2级。

4.1.2.3滤波器类型：开关电容滤波器，时钟频率比100：1。

4.1.2.4参考电平范围：（0.707～1）VRMS

4.1.2.5参考输入信号电平：1 VRMS。

4.1.2.6参考衰减：0dB。

4.1.2.7线性工作范围：＞50dB。

4.1.2.8最大电平线性误差：±0.5dB。

4.1.2.9最大输入信号电压：1.8 VRMS。

4.1.2.10全通（AP）频率范围：20Hz～20kHz，±0.5dB（相对于1kHz）。

4.1.2.11输入阻抗：100kΩ//30pF。

4.1.2.12输出阻抗：1kΩ串联10μF。

4.1.2.13电源：由配套声级计供电，电压4.5～9V，耗电不大于10mA。

4.1.2.14工作条件：温度0～40℃，相对湿度不大于85%（40℃时）

4.2使用方法

4.2.1AWA5610B型积分声级计使用方法

4.2.1.1使用前的准备

将电容传声器旋入前置级，再将前置级插入声级计头部，并旋紧滚花螺母。

检查电池有没有装好，如未装好，按照正确极性装入电池，并盖回电池盖板。

必要时应使用声校准器对声级计进行校准（校准方法见下述内容）。

声级计应定期（一般一年）送计量部门检定，以保证声级计的准确性。

4.2.1.2声级和声压级的测量

将电源及时间计权开关推至中间位置“F”（快），声级计电源打开，LCD上应有数字显示。

频率计权开关置于“A”，测量得A声级；置于“C”，测量得C声级；置于“L”（线性），测量得声压级。

量程开关一般置于“30～90dB”，如声级过高，过载指示灯亮，则将量程开关置于“80～130dB”。如声级变化幅度范围很大或自动监测，可将量程开关置于自动档。

由LCD上读数，即可获得被测声级或声压级的dB数，显示格式为“LXXX.X”，L表示Lp，“XXX.X”为瞬时声级dB数。

如果读数变化较大，可将电源及时间计权开关置于“S”（慢），使测量平均时间增大，读数变化会明显减少。但如被测噪声本身起伏很大，则读数变化仍会较大。

4.2.1.3等效连续声级的测量

人控时间的测量：当声级计处于初始状态，即开机或按“复位”按钮后，这时积分测量时间为“手动”，声级计由人控测量时间。如第4.2.1.2条测量，按一下“方式”按钮，显示为“巳0.0”。再按一下“启动/暂停”按钮，出现闪动的“：”（采样符号）即显示“巳XX：X.X”（“：”闪动），表示测量开始，屏上显示的是到读数时为止所经历时间的Leq值。到达规定时间（例如1分钟），再按一下“启动/暂停”，“：”停止闪动，这时的示值即为刚才一段时间（如1分钟）内的Leq值。如果需要继续测量（同一次，刚才相当于“暂停”），再按一下“启动/暂停”，“：”又闪动，测量继续，直到再按一下“启动/暂停”，“：”停止闪动，这时的示值是两段测量时间的Leq值。如需要重新进行一次测量，则应按一下“复原”，将前面测量结果清除，再按前述方法进行测量。

自动定时测量：在声级计初始状态（与工作方式无关），按一下“时间”按钮，显示10s，表示测量时间设定为10s。再按一下，显示1-（1min）。再按一下，显示10-（10min）。继续下去分别显示15-（15min）、20-（20min）、1H（1h）、4H（4h）、8H（8h）、24H（24h），再回到0-（手动）。该按钮只有在初始状态（开机、复原）或一次测量完毕后才起作用，测量期间或暂停期间无效，即在测量过程中不允许改变测量时间。假定测量时间为10s。这时如要开始测量，按一下“启动/暂停”按钮，显示转至原来由方式按钮选择的显示方式（例如Leq），并在第二位与第三位读数之间出现闪动的“：”，即“巳XX：X.X”（“：”闪动），表示已开始Leq测量，屏幕上显示的是到读数时为止所经历的时间的Leq值。到达10s测量时间时，“：”消失，表示测量自动结束，这时显示的“巳XXX.X”，即为刚才10s时间内的Leq值。这时如再按一下“启动/暂停”按钮，则开始新的一次Leq测量，原来的测量值自动清除。如果原设定测量时间要求不变（例如刚才的10s），进行下一次测量时，不需按“时间”按钮，直接按“启动/暂停”按钮，开始下一次10s时间自动测量。

噪声暴露量E的测量：测量方法同上，在测量Leq的同时已在测量E值，这时只要在测量结束后按一下“方式”，显示的“EXXX.X”值即为E值。

噪声剂量Dl的测量：测量方法同上，在测量Leq的同时已在测量Dl值，再按一下“方式”按钮，显示的“□XXX.X”即为测量期间的Dl值。

最大值Lmax的测量：在测量Leq的同时已在测量Lmax值，再按一下“方式”按钮，显示的“HXXX.X”即为测量期间的Lmax值。

经历时间（T）的测量：在测量Leq的同时已在测量经历时间，再按一下“方式”按钮，显示的“┌XX.XX”即为测量经历时间（.不闪表示分.秒，闪烁表示时.分）。

电池电压的测量：在开机后按“方式”按钮可轮流切换显示方式“L”（Lp），“巳”（Leq），“E”（E），“□”（Dl），“H”（Lmax），“Ц”（经历时间），“┌”（电池电压）。只要开机，电池电压都在检测中。如欠压，显示模式的字符（如“L”）会闪烁。

过载的检测：如果仪器开机后按了一下“启动/暂停”按钮，使仪器处于Leq的测量状态，当单片机检测到信号过载，则数字显示的第一位和第二位之间会出现“：”并保持直到该次测量消除为止。

声暴露级LAE的测量：声暴露级LAE表示孤立噪声事件（如飞机飞越、汽车驶过）的能量值。由测得的Leq值及测量经历的时间T，按下式计算声暴露级LAE：LAE=Leq+10log（T/T0）（dB），式中T为测量经历的时间（s），它包含孤立噪声事件的所有有意义的声：T0=1s。对于10s自动测量方式测得的Leq值，加上10dB，即为LAE值。

延伸电缆的使用：当测量需加延伸电缆时（例如测量厂界噪声），可旋松仪器前端的滚花螺母，将前置放大器连同传声器从插座拔出来。再将延伸电缆插座一端连接到前置放大器，另一端连接到仪器前端的插座内，就可以进行测量，其余操作同上。

与外接滤波器连接使用：AWA5610B型积分声级计可与AWA5721型倍频程滤波器连接使用，以进行噪声的频谱分析。将滤波器上方的9芯插头插入声级计下方的9芯插座，再用专用托架将两者固定，即可进行测量。开启声级计电源，滤波器已自动接入声级计测量电路中，改变滤波器的中心频率，可以得到被测噪声的该频带声压级，进而获得整个频谱。

交流和直流输出的使用：从声级计下方9芯插头的第4及7脚可输出交流（AC）或直流（DC）信号，供观察信号波形或处理使用，输出的直流信号大小为25mV/dB。

校准：声级计出厂时已经校准，一般情况下不需另外校准。如需校准，使用声校准器并将它套入传声器，声级计应指示校准声压级值，如不是，调节面板左下方电位器。如声校准器频率为1kHz，声级为94dB，则可使用声级计的任何频率计权，将声级值校准到93.8dB（因为1/2英寸传声器在1000Hz时相对声压响应下降0.2dB）。如声校准器频率为250Hz，声压级为124dB（例如活塞发生器），则只能使用声级计的“L”计权，并校准到124dB。

外接电源：从声级计右下侧ф1.1外接电源插座，可将外接电源接到声级计，这时声级计内部电池自动断开。外接电源电压范围为4.5V～12V，插头外壳为-极，插芯为+极，当声级计长时间连续使用时，建议用外接电源供电。

电池检查及更换电池：当声级计工作时会自动检查电池电力是否充电，如电池电力不足，LCD上显示模式的字符会闪烁，提醒应更换电池。取下电池盖板及电池，装上新电池，盖回盖板，仪器又可正常使用。

4.2.2 AWA5721型倍频程滤波器使用方法

4.2.2.1滤波器与声级计（和噪声统计分析仪）的连接：

将滤波器前端9芯插头插入声级计后端9芯插座，滤波器与声级计在电气上已互相连接好。利用一专用托架，一端卡在滤波器后端槽内，另一端用M6.35（1/4英寸）螺钉固定在声级计底面的螺孔内，就可把滤波器与声级计在机械上固定在一起。

4.2.2.2开机测量

打开声级计电源，同时给滤波器供电，滤波器A.P指示灯亮，滤波器已被接入声级计测量电路中，可以开始进行测量。如声级计频率计权开关置于“L”（线性），则声级计指示的是不经频率计权而经过滤波的声压级。如频率计权开关置于“A”或“C”，则声级计指示的是先经频率计权再经过滤波的声压级。如滤波器从声级计上取下，则滤波器电路自动切断。

4.2.2.3滤波器中心频率的选择

如开机后滤波器A.P指示灯亮，说明滤波器处于“全通”状态，即不经过滤波器。此时声级计频率计权开关位置决定声级计测量声压级或声级。

按一下→键，指示灯右移一位，即31.5Hz灯亮，表示中心频率为31.5Hz的滤波器接入声级计测量电路，声级计上指示值为经31.5Hz滤波后的频带声压级。再按一下→键，指示灯再右移一位，即63Hz灯亮，声级计指示经63Hz滤波后的频带声压级，依次类推，并可重复循环测量，从而获得整个噪声频谱。

如按一下←键，指示灯左移一位，再按一下，再左移一位，直至左移至A.P灯亮，处于全通而不经滤波状态。

4.2.2.4自动测量的选择

当A.P灯亮时，按一下“自动/暂停”键，“自动”灯（绿色）亮，表示进入自动测量状态，经约5秒钟，中心频率指示灯自动右移一位，从而自动改变滤波器的中心频率，重复循环测量。

如在自动测量期间，按一下“自动/暂停”键，则“自动”灯灭，暂停自动测量，测量停止在灯亮的那个滤波器上。再按一下“自动/暂停”，则“自动”灯又亮，又开始自动测量。

在自动测量期间，按一下A.P键，自动测量停止，A.P灯亮。另外，按→键或←键都可使自动测量停止。

4.2.2.5声级计量程开关的选择

声级计量程开关如选择太高，可能信号太小，造成测量误差。如量程选择太低，可能信号太大而过载，也会造成测量误差。测量时应先将滤波器置于“A.P”，调节声级计量程开关，使有一适当值且不出现过载。然后改变滤波器的中心频率，进行频谱分析测量，这时如声级指示值太低，可使声级计量程降低，但要防止出现过载指示。

4.3注意事项

防止仪器剧烈振荡和碰撞。

| 文件编号 | ND6型脉冲精密声级计、 NL3型倍频程滤波器、 NX6型活塞发声器操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-16 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 10 |  |  |  |  | 2007.9.18 |
| 编制者 | 王 庚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2007.8.12 | 审核日期 | 2007.9.6 | 批准日期 | 2007.9.10 |

l.目的：

规范ND6型脉冲精密声级计、NL3型倍频程滤波器、NX6型活塞发声器工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和设备安全。

2.范围：

适用于ND6型脉冲精密声级计、NL3型倍频程滤波器、NX6型活塞发声器的使用操作

3.职责：

3.1  ND6型脉冲精密声级计、NL3型倍频程滤波器、NX6型活塞发声器操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作适用登记。

3.2  ND6型脉冲精密声级计、NL3型倍频程滤波器、NX6型活塞发声器保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备适用部门负责人负责仪器综合管理

4.操作程序

4.1主要技术指标

4.1.1 ND6型脉冲精密声级计技术指标

4.1.1.1传声器

使用CH11电容传声器，外径φ24mm，频率范围20Hz～18kHz±2dB，灵敏度约50mV/Pa；

使用CH13电容传声器，外径φ12mm，频率范围20Hz～40kHz±2dB，灵敏度约10mV/Pa；

温度系数≤±0.02dB/℃

注：1Pa=1N/m2（牛顿/米2）=10微巴（达因/厘米2）

4.1.1.2声压测量范围：（均以2×10-5Pa为基准）

| 使用传声器 测量范围 | CH11 | CH13 |
| --- | --- | --- |
| 线、D | 38～140dB | 60～150dB |
| A | 20～140dB | 45～150dB |
| B、C | 25～140dB | 50～150dB |

注：本机噪声低于测量下限5dB，测量上限为最大正弦波有效值输入所对应的声压级。

4.1.1.3放大器频率响应：

“线性”， 20～20kHz    ±0.5Db；

10～40 kHz   ±1Db

4.1.1.4衰减器分档误差：≤±0.2dB

4.1.1.5电表刻度误差：0～10dB≤±0.2dB

-10～0dB≤0.5dB

4.1.1.6计权网络：A、B、C符合IEC651标准和国家标准，D符合IEC537标准

4.1.1.7输入级

输入级可从声级上取下并远离声级计使用，中间可用专用延伸电缆相连，输入阻抗≥500MΩ//1pf。

4.1.1.8外接滤波器插孔

“输入”：输出阻抗≤10Ω，串联330μf

“输出”：输入阻抗146kΩ

4.1.1.9输出

交流输出：输出阻抗        600Ω，满度输出电压0.2Vr.m.s

最小负载阻抗    10kΩ//200 pf

最大输出电压    2Vp

直流输出：输出阻抗        25kΩ，输出短路不影响电表读数

满度输出电压    约为0.5V

4.1.1.10检波特性

真实有效值，（“快”、“慢”、“脉冲”及“脉冲保持”位置）峰值（“峰值保持”位置）

4.1.1.11电表阻尼

“快”、“慢”、“脉冲”及“脉冲保持”和“峰值保持”特性符合IEC651标准和国家标准“脉冲保持”和“峰值保持”的，衰减≤0.5dB/分

4.1.1.12指向特性：符合IEC651标准和国家标准

4.1.1.13极化电压：200V

4.1.1.14过载指示：当峰值因数超过10时，过载指示灯闪光

4.1.1.15校准

声学校准：用NX6型活塞发生器产生124dB±0.2dB、频率250Hz正弦声压，非线性失真≤3%。

放大器校准：用内部校准信号，准确度±0.5dB，频率约1kHz。

4.1.1.16声场对放大器的影响

当电容传声器用等效电阻抗代替时，将声级计放入声场中，电表上产生的读数比该声场声压至少低60dB（本机噪声影响应除外）。

4.1.1.17磁场的影响

将声级计放入频率50Hz，磁场强度为1奥斯特磁场中，由于磁场影响，在声级计上产生的相应声压级读数不大于70dB。

4.1.1.18温度影响：相对湿度从0～80%（40℃），影响小于0.5dB

4.1.1.19工作温度：-10～40℃

4.1.1.20电池

三节LR20碱性高能蓄电池或R20电池，3×1.5V，耗电约240mA，开关置“电池”位置时，可检查电池电力是否充足。

4.1.2 NL3型倍频程滤波器技术指标

4.1.2.1频率范围：22Hz～22kHz

4.1.2.2中心频率

31.5Hz、63 Hz、125 Hz、500 Hz、1000 Hz、2000 Hz、4000 Hz、8000 Hz、16000 Hz。符合ISO标准。另有“线性”位置。

4.1.2.3滤波器特性：符合IEC225号标准

4.1.2.4最大输入电压：≤1V有效值

4.1.2.5输入端特性：馈给信号源阻抗＜25Ω

4.1.2.6输出端特性：负载阻抗146kΩ//60pf

4.1.2.7工作温度：-10～40℃

4.1.2.8工作湿度：相对湿度≤80%

4.1.2.9电池：1.5VR20一号电池1节，工作电流150mA左右，附有电池检查指示。

4.1.3  NX6型活塞发声器技术指标

4.1.3.1声压精确度：±0.2dB

4.1.3.2声压级：124.1 dB（以2×10-5牛顿/米2为参考）

4.1.3.3频率：“通”位置为250Hz±2%

4.1.3.4失真：在250Hz时≤3%

4.1.3.5电源：8～10V直流电压，消耗电流约130mA，电源可用5号干电池或外接直流稳压电源

4.1.3.6温度范围：电池  -10～50℃；活塞发生器  -10～40℃

4.1.3.7相对湿度：0～90%（40±2℃）

4.1.3.8使用寿命：100小时

4.2使用方法

4.2.1ND6型脉冲精密声级计使用方法

4.2.1.1测量前的准备

从携带箱中取出声级计，把电容传声器旋到声级计头部输入级的螺纹。推开背面盖板，检查电池是否放置妥当，合上盖板。开光置“电池”位置，过约30秒钟后指示灯发红色微光。有电表指示检查电池电力，电表指示针应指示在红色区域内，（如低于红线表示电池电力不足，应更换电池）。将开关放在“快”或“慢”，指针否到-∞处。

使用活塞发声器校正：使“计权网络”开关放在“线性”位置，透明旋钮（输出衰减器）顺时针旋到底，使旋钮上两条红线对准面板上红线，黑色旋钮（输入衰减器）上120dB刻度对准面板上红线，并在透明旋钮红线之间，将活塞发声器紧密套在电容传声器头子上，推开活塞发声器开关至“通”位置，活塞发声器产生124dB±0．2dB声压级，用起子调节“▲”电位器，使电表指示出相应声压级读数。关闭并取下活塞发声器，声级计已经准确校正完毕。

使用内部电气校正信号校正：由于电容传声器的灵敏度一般变化不大，在其灵敏度已知并假定其不变情况下，可利用内部电气校正信号来校正放大器的放大量，也就达到校正声级计的目的，保持透明旋钮位置不变，使黑色旋钮置“▲”位置，用起子调节“▲”电位器，使电表指示在相应于所用电容传声器灵敏度的修正值上。声级计按50mV／Pa校正。如电容传声器的开路灵敏度为50mV／Pa，则其修正值为0dB，校正时使指针指在红线上。若电容传声器的修正值为+2dB（开路灵敏度为39．7ma／Pa），则校正时应使指针指在红线以上2dB(即+8dB处)，其余依次类推。（如已用活塞发声器进行校正，就不必进行这一校正）。

进行上述检查和校正后，声级计即可进行测量。在测量过程中不应再调节“▲”电位器。

4.2.1.2声压级测量

两手平握声级计两侧，并尽量远离人身体，传声器指向被测声源。

使“计权网络”开关放在“线性”位置，透明旋钮（输出衰减器）顺时针旋到底（“输出衰减器”旋钮应尽量处于这一位置，以提高信号杂音比，除非声压级低于70dB或进行声级测量和频谱分析），调节“输入衰减器’旋钮，使电表有适当偏转。由透明旋钮两条红线所指量程和电表读数，即获得被测声压级。例如透明旋钮两条红线指“90dB”量程（“输出衰减器”已顺时针到底），电表指示为+4dB，则被测声压级为（90dB+4dB=94dB）。又如“输入衰减器”处于“70dB”位置，“输出衰减器”（透明旋钮）反时针转两档，两条红线指“50dB”量程，电表指示-1dB，则被测声压级为50dB-ldB=49dB。

4.2.1.3声级测量

按“4”进行声压级测量后，开关放在“A”，  “B”、  “C”或“D”位置，就可进行声级测量。如此时针偏转较小，可降低“输出衰减器”而不要去降低“输入衰减器”的衰减量，以免输入放大器过载。(如果输入放大器不过载，即输入过载指示灯不闪光，也可调节输入衰减器)。例如测量某声音声压级为94dB，需测量声级（A），开关置“A”位置，电表偏转太小，反时针转动“输出衰减器”透明旋钮，当两条红线指到“70dB”量程时，电表指示+6dB，则得声级“A”为70dB+6dB=76dB（A）。

4.2.1.4脉冲声测量：

对于短持续期的冲击声，脉冲声，如枪炮声、冲压机声、爆炸声、打字机与电传打字机噪声应使用“脉冲”响应来测量，如用“快”、  “慢”测量，读数将偏低，测量方法同上。仅将电表开关转到“脉冲”位置。

4.2.1.5测量值的保持：

为了便于读数，可以使用“脉冲保持”特性，将测量值在电表上保持一段时间。“脉冲保持”性能也能用来测量一变化噪声的最大有效值，例如：汽车通过时或飞机飞过上空时的最大噪声级。保持的读数可用“复原”按键使它复原，放开按钮后，即可进行下一次测量。

使用“峰值保持”可测量并保持信号的峰值。对脉冲声的测量值由大到小的次序为“峰值保持”，“脉冲保持”，“脉冲”，“快”、“慢”。

4.2.2 NL3型倍频程滤波器的使用方法

将NL3型倍频程滤波器的后面板上电池盖板打开，按正确极性放入电池，盖上盖板即可待用。通过电源开关，接通电源，注意“电池检查”电表应有指示，仪器即进入工作状态。

将NL3型倍频程滤波器顶端圆盘状的连接螺钉旋入ND6尾端的螺帽即可，注意四只角上定位柱对准。电气上的连接是将二根连接线分别对应插入声级计上的“外接滤波器输入、输出”和滤波器上的“输入、输出”插座即可。这样可以来进行声音的频谱分析，组成一套便携式的频谱分析仪。

4.2.3  NX6型活塞发声器的使用方法

被测装置接上电源，有关开关置于“120—130dB”范围，并为线性频率响应后，活塞发声器按下列步骤操作：

1）将被测装置传声器塞入偶合腔开口，活塞发声器可以任意握在一只手中。

2）活塞发声器开关放在“通”位置，调节被测仪器的灵敏度，使指示值与活塞发声器产生的声压级相同（系有效值声压级）。

3）为了减少电池消耗，校准后马上断开活塞发声器电源。

利用所附外接电源插座，可由晶体管直流稳压电源供电，电压9 V±1V，切不可超过此范围，并且电源极性不能接错。

大气压力修正和容积修正：

1)如果大气压力不是标准大气压力760mmHg时，活塞发声器的声压级必须予以修正。修正值可直接从“低气压或高海拔时修正曲线”图上读出。

2)容积修正：对于校准标准容积的CH11、CH12电容传声器（等效容积0.15Cm3），不需要进行容积修正。

对于偶合腔容积（包括传声器的等效容积）不与本仪器的标准总容积V=19．6Cm3相符合时要进行容积修正。

容积修正可按照公式计算，如果偶合腔总容积为V，则修正值为：20IV／V’（dB）并将此值加到容积为V=19.6 Cm3时的标准声压值上去。

例如：活塞发声器校准到124dB，假定高地大气压740mmHg，查修正曲线修正值为-0．2dB，活塞发声器装一特殊偶合腔以适应某种传声器，这时总容积为V’=24.1 Cm3，则产生的声压级为：124-0.2+201g19.6/24.1=122(dB)

4.3注意事项

4.3.1ND6型脉冲精密声级计

4.3.1.1仪器应贮藏于干燥通风的地方，如长时间不使用，应取出电池。

4.3.1.2传声器和配合器在装上和取下时，应切断电源，取下的传声器应放在干燥的地方，最好用干燥缸保存。使用时应十分小心，一般不要打开前面的保护栅，切忌用手或其他东西碰触膜片，如有污物，用脱脂棉蘸无水酒精擦去。

4.3.1.3输入衰减器旋钮（黑色）只能从70dB转到“▲”位置，输出衰减器旋钮（透明）只能由顺时针到底位置（二条红线对准面板上红线）向反时针方向转动四档，切勿用力过猛，使旋钮转过头造成错位影响测量准确性。两者转动范围分别用黑色（输入衰减器）或红色（输出衰减器）弧线表示。

4.3.1.4使用仪器前必须阅读说明书，了解使用方法和注意事项。

4.3.1.5仪器工作不正常时，可送有关单位检修，在不熟悉仪器的线路结构情况下，勿擅自拆修，以免进一步损坏仪器。

4.3.2 NL3型倍频程滤波器

4.3.2.1使用前须熟悉了解仪器的性能和正确的使用方法。

4.3.2.2电池安放时切勿接反极性，以免损坏仪器。

4.3.2.3勿擅自拆卸、调整和修理。

4.3.2.4仪器应置于干燥通风处。

4.3.3 NX6型活塞发声器

4.3.3.1使用注意事项：

温度范围：电池-10℃～50℃；活塞发声器  -10℃～40℃

相对湿度：0～80％(40℃±2℃)

大气压力：760mmHg

电源电压：8—10V

仪器不受外来振动冲击和强磁场干扰

4.3.3.2维护注意事项

一般不要旋出活塞发声器的偶合腔。

活塞发声器长时间使用后，活塞头容易磨损而导致失真，维持弹簧的压力一般在20克～30克范围，压力太低也会导致失真。可用示波器接至测声装置输出端观察波形。当示波器上出现三角形锯齿波时，说明活塞头磨损或弹簧压力不足而导致非线性失真。可旋出偶合腔，用测克计测量弹簧压力是否合适；活塞是否单边振动或头部磨损，根据情况更换新的弹簧与活塞。(注意活寒与壁的间隙要适当)

活塞发声器长时间使用后，因缺乏润滑油而增加磨损。旋出偶合腔，取下弹簧，旋出声咀，凸轮与活塞用清洁剂清洗，并在凸轮工作表面及活塞与壁接触面之间涂一层高质汕(钟表油或硅油)。

注意运转时不要去摸活塞与弹簧。

微型电动机离心开关的碳刷因长期磨损会接触不良，发现此种情况应当更换碳刷。

电池电压应保证八8—10V范围内，否则频率将超过规定值，必要时可在被校准仪器放大输出插孔用示波器和频率计检查活塞发声器声压波形和频率。

在使用新电池时，如八节电压过高，可改用七节电池另加—节假电池配合使用。

| 文件编号 | ND2型精密声级计和倍频程滤波器、 NX6型活塞发声器操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-17 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 9 |  |  |  |  | 2007.9.18 |
| 编制者 | 王 庚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2007.8.12 | 审核日期 | 2007.9.6 | 批准日期 | 2007.9.10 |

l.目的：

规范ND2型精密声级计和倍频程滤波器、NX6型活塞发声器工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和设备安全。

2.范围：

适用于ND2型精密声级计和倍频程滤波器、NX6型活塞发声器的使用操作

3.职责：

3.1  ND2型精密声级计和倍频程滤波器、NX6型活塞发声器操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作适用登记。

3.2  ND2型精密声级计和倍频程滤波器、NX6型活塞发声器保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备适用部门负责人负责仪器综合管理

4.操作程序

4.1主要技术指标

4.1.1  ND2型精密声级计和倍频程滤波器技术指标

4.1.1.1传声器：

使用CH11型电容传声器，外径φ24mm，自由场响应

频率范由：2 0Hz～1 8KHz  不均匀度±2dB。

灵敏度：约5 0mV／N／m2

温度系数：≤±0．0 2dB/℃

注：1N／m2（牛顿／米2）=1Pa（Pascal）=10微巴（达因/厘米2）

4.1.1.2声压测量范围：（均以2 X 10-5N/m2为基准）

“线性”：  3 8～1 4 0dB。

“C”：  3 0～1 4 0dB。

“B”：  3 0～1 4 0dB。

“A”：2 5～1 4 0 dB。

使用滤波器：30～140 dB

注：本机噪声应低于测量下限5dB。上限为最大正弦波有效值声压级。

4.1.1.3放大器频率响应： “线性”  2 0Hz～2 0KHz  ≤±0.5dB，

4.1.1.4衰减器分档误差：≤±0．2dB。

4.1.1.5电表刻度误差：0～1 0dB≤±0．2dB；-10～0dB≤±0．5dB。

4.1.1.6计权网络：  A、B、c符合IEC17 9标准（1973年）和IEC65 1标准（1979）对1型声级计的要求。

4.1.1.7输入级输入阻抗：≥5 0 0MΩ//3PF

4.1.1.8外接滤波器插孔：

“输入”：输出阻抗≤1 0 Ω 串联2 0 0 μF

“输出”：输入阻抗  1 4 6KΩ。

4.1.1.9放大器输出：

输出阻抗：≤200Ω。

输出电压（电表满刻度时）：4V有效值。

最小负载阻抗：  10KΩ//200PF。

4.1.1.10检波特性：近似有效值

4.1.1.11电表阻尼：“快”和“慢”特性符合IEC179和651标准

4.1.1.12指向特性：符合IEC179和IEC651标准

4.1.1.13．极化电压：2 0 0V。

4.1.1.14校正

声学校正：利用NX6型活塞发声器产生124dB±0．2dB、频率250Hz正弦声压，非线性失真不大于3％。

放大器校正：利用内部校正信号，准确度±0．2dB。

4.1.1.15倍频程滤波器

中心频率：31.5Hz、63 Hz、125 Hz、500 Hz、1000 Hz、2000 Hz、4000 Hz、8000 Hz、16000 Hz。

特性符合IEC225标准

4.1.1.16声场对放大器的影响：当电容秸声器用等效电阻抗代替时，将声级计放入声场中，在电表上产生的读数比该声场声压至少低6 0dB。（本机杂音影响应除外）。

4.1.1.17磁场的影响：当将声级计放入频率5 oHz、磁场强度为1奥斯特磁场中，由于磁场的影响，在声级计上产生的相应于声压级读数不大于7 0dB，

4.1.1.18．湿度的影响：相对湿度从0～9 0％，影响小于0．5dB。

4.1.1.19．工作温度：-10℃～4 0℃。（-2 0℃～5 0℃）

4.1.1.20．电池：3×1.5V R20电池，可连续使用约8小时。通过面板“外接电池”插孔，可使用外接电源。(注意地线接+极)。

4.1.2  NX6型活塞发声器技术指标

4.1.2.1声压精确度：±0.2dB

4.1.2.2声压级：124.1 dB（以2×10-5牛顿/米2为参考）

4.1.2.3频率：“通”位置为250Hz±2%

4.1.2.4失真：在250Hz时≤3%

4.1.2.5电源：8～10V直流电压，消耗电流约130mA，电源可用5号干电池或外接直流稳压电源

4.1.2.6温度范围：电池  -10～50℃；活塞发生器  -10～40℃

4.1.2.7相对湿度：0～90%（40±2℃）

4.1.2.8使用寿命：100小时

4.2使用方法

4.2.1  ND2型精密声级计和倍频程滤波器使用方法

4.2.1.1使用前的准备

从携带箱中取出声级计和倍频程滤波器，推开背面电池盖板，按电池匣内所标极性放入三节一号电池，推回盖板。从小方盒中取出电容传声器，并旋到声级计头部。使长六边形开关置“电池检查”位置，过约30秒钟后指示灯发红色微光。由电表指示检查电池电力，电表指针应指示在红线范围内，(如低于红线表示电池电力不足，应更换电池)。将开关放在（）“快”或“慢”，指针回到-∞处。

4.2.1.2校正

使用活塞发声器校正：使“计权网络”开关放在“线性”位置，透明旋钮（输出衰减器）顺时针旋到底，使旋钮上两条红线对准面板上红线，黑色旋钮（输入衰减器）上120dB刻度对准红线，并在透明旋钮红线之间，将活塞发声器紧密套在电容传声器头子上，推开活塞发声器开关至“通”位置，活塞发声器产生124dB±0．2dB声压级，用起子调节 “▲”电位器，使电表指示出相应声压级读数。关闭并取下活塞发声器。声级计已经准确校正完毕。

使用内部电气校正信号校正：由于电容传声器的灵敏度一般变化不大，在其灵敏度已知并假定其不变情况下，可利用内部电气校正信号来校正放大器的放大量，也就达到校正声级计的目的。保持透明旋钮位置不变，使黑色旋钮置“▲”位置。用起子调节“▲”电位器，使电表指示在相应于所用电容传声器灵敏度的修正值上。声级计按50mV/Nm2校正。如电容传声器的开路灵敏度为50mv/Nm2，则其修正值为0dB，校正时使指针指在红线上。若电容传声器的修正值为+2dB（开路灵敏度为39．7mV/Nm2）。则校正时应使指针指在红线以上2dB(即+9dB处)，其余依次类推。（如已用活塞发声器进行校正，就不必进行这一校正）。

进行上述检查和校正后，声级计即可进行测量。在测量过程中不应再调节“▲”电位器。

4.2.1.3声压级的测量

两手平握声级计和倍频程滤波器两侧，并稍离人身体，传声器指向被测声源。使“计权网络”开关放在“线性”位置，透明旋钮（输出衰减器）顺时针旋到底（“输出衰减器”旋钮应尽量处于这一位置，以提高信号-杂音比，除非声压级低于70dn或进行声级测量和频潜分析外），调节“输入衰减器”旋钮，使电表有适当偏转，由透明旋钮二条红线所指量程和电表读数，即获得被测声压级。例如透明旋钮二条红线指“90dB”量程（“输出衰减器”已顺时针旋到底），电表指示为4dB，其被测声压级为90dB+4dB=94dB。又如“输入衰减器”处于“70dB”位置，“输出衰减器”（透明旋钮）反时针转两档，二条红线指“50dB”量程，电表指示-1dB，则被测声压级为50dB—1dB=49dB。电表阻尼根据需要选用“快”或“慢”，一般如果表针摆动较大，超过4dB，应选用“慢”阻尼。

4.2.1.4声级的测量

进行声压级测量后，开关放在“A”、“B”或“C”位置，就可进行声级测量。如此时指针偏转较小，可降低“输出衰减器”的衰减量，而不要去降低“输入衰减器”的衰减量，以免输入放大器过载。例如测量某声音声压级为94dB，需测量声级（A），开关置“A”位置，电表偏转太小，反时针转动“输出衰减器”透明旋钮，例如当二条红线指到“70dB”量程时，电表指示+6dB，则得声级（A）为70dB+6dB=76dB（A）

4.2.1.5声音的频谱分析和倍频程滤波器的使用

进行声压级测量后，开关至“滤波器”位置，这时就将倍频程滤波器插入在“输入放大器”和“输出衰减器”之间。滤波器开关转至相应中心频率的位置，就得到在此倍频程内的声音频谱成分的读数。如此时电表偏转太小，也不要去改变“输入衰减器”的位置，而应当降低“输出衰减器”的衰减量，以免输入放大器过载。例如测量某声音声压级为94d趴在“31。5H2”中心频率倍频程滤波器分析时电表偏转太小，使“输出衰减器”（透明旋钮）反时针方向转三档，二条红线指“60dB”量程，这时电表指示为8dB，则此倍频程滤波器内声音的频谱成分为：60dB+8dB=68dB。将各中心频率倍频程频谱成分用座标表示出来，就成为一条频谱折线。

4.2.2  NX6型活塞发声器的使用方法

被测装置接上电源，有关开关置于“120—130dB”范围，并为线性频率响应后，活塞发声器按下列步骤操作：

1）将被测装置传声器塞入偶合腔开口，活塞发声器可以任意握在一只手中。

2）活塞发声器开关放在“通”位置，调节被测仪器的灵敏度，使指示值与活塞发声器产生的声压级相同（系有效值声压级）。

3）为了减少电池消耗，校准后马上断开活塞发声器电源。

利用所附外接电源插座，可由晶体管直流稳压电源供电，电压9 V±1V，切不可超过此范围，并且电源极性不能接错。

大气压力修正和容积修正：

1)如果大气压力不是标准大气压力760mmHg时，活塞发声器的声压级必须予以修正。修正值可直接从“低气压或高海拔时修正曲线”图上读出。

2)容积修正：对于校准标准容积的CH11、CH12电容传声器（等效容积0.15Cm3），不需要进行容积修正。

对于偶合腔容积（包括传声器的等效容积）不与本仪器的标准总容积V=19．6Cm3相符合时要进行容积修正。

容积修正可按照公式计算，如果偶合腔总容积为V，则修正值为：20IV／V’（dB）并将此值加到容积为V=19.6 Cm3时的标准声压值上去。

例如：活塞发声器校准到124dB，假定高地大气压740mmHg，查修正曲线修正值为-0．2dB，活塞发声器装一特殊偶合腔以适应某种传声器，这时总容积为V’=24.1 Cm3，则产生的声压级为：124-0.2+201g19.6/24.1=122(dB)

4.3注意事项

4.3.1  ND2型精密声级计和倍频程滤波器

4.3.1.1使用前必须先阅读说明书，了解仪器的使用方法和注意事项。

4.3.1.2电池极性和外接电源极性切勿接反，以免损坏仪器。

4.3.1.3电容传声器是一种精密测量元件，使用时必须十分小心，一般不要打开前面的保护栅，切忌用手或其它东西碰触膜片。如有污物沾在膜片上，可用软毛刷蘸无水酒精擦去。装卸电容传声器应将电源关闭。

4.3.1.4输入衰减器旋钮（黑色）只能从70dB转到“▲”位置，输出衰减器旋钮（透明）只能由顺时针到底位置（二条红线对准面板上红线）向反时针方向转动四档，切勿用力过猛，使旋钮转过头造成错位，影响测量准确性。

4.3.1.5仪器应放置干燥通风处，严防受潮。

4.3.1.6仪器如果工作不正常时，可送有关修理单位检修，在不熟悉仪器线路结构时，请勿擅自拆修，以免进一步损坏仪器。

4.3.2 NX6型活塞发声器

4.3.2.1使用注意事项：

温度范围：电池-10℃～50℃；活塞发声器  -10℃～40℃

相对湿度：0～80％(40℃±2℃)

大气压力：760mmHg

电源电压：8—10V

仪器不受外来振动冲击和强磁场干扰

4.3.2.2维护注意事项

一般不要旋出活塞发声器的偶合腔。

活塞发声器长时间使用后，活塞头容易磨损而导致失真，维持弹簧的压力一般在20克～30克范围，压力太低也会导致失真。可用示波器接至测声装置输出端观察波形。当示波器上出现三角形锯齿波时，说明活塞头磨损或弹簧压力不足而导致非线性失真。可旋出偶合腔，用测克计测量弹簧压力是否合适；活塞是否单边振动或头部磨损，根据情况更换新的弹簧与活塞。(注意活寒与壁的间隙要适当)

活塞发声器长时间使用后，因缺乏润滑油而增加磨损。旋出偶合腔，取下弹簧，旋出声咀，凸轮与活塞用清洁剂清洗，并在凸轮工作表面及活塞与壁接触面之间涂一层高质汕(钟表油或硅油)。

注意运转时不要去摸活塞与弹簧。

微型电动机离心开关的碳刷因长期磨损会接触不良，发现此种情况应当更换碳刷。

电池电压应保证八8—10V范围内，否则频率将超过规定值，必要时可在被校准仪器放大输出插孔用示波器和频率计检查活塞发声器声压波形和频率。

在使用新电池时，如八节电压过高，可改用七节电池另加—节假电池配合使用。

| 文件编号 | RGB-3B型热释光剂量仪操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-18 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
|  |  |  |  |  | 2007.9.18 |
| 编制者 | 张小俊 | 审核者 | 马庆录 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2007.8.12 | 审核日期 | 2007.9.6 | 批准日期 | 2007.9.10 |

1  目的

规范RGB-3B型热释光剂量仪工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和仪器安全。

2  范围

适用于RGB-3B型热释光剂量仪的使用操作。

3  职责

3.1  RGB-3B型热释光剂量仪操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作使用登记。

3.2  RGB-3B型热释光剂量仪保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备使用部门负责人负责仪器综合管理。

4  操作程序

4.l  安全操作注意事项和特别提示。

4.1.1  该仪器必须有专人保管，专人使用。使用人员必须经过专门培训，取得操作使用证。

4.1.2  在保存、使用过程中要防震、防湿、防污染。

4.1.3  使用环境条件

4.1.3.1  环境温度：0~45℃

4.1.3.2  相对湿度：RH≤95%

4.1.4  仪器参数

4.1.4.1  计数容量：0.00～9999

4.1.4.2  测量时间：0～99s

4.1.5  严格遵守操作规程，如仪器出现故障，应马上退出检测状态，立即向保管人或部门负责人报告，查明原因，及时处理，不得擅自“修理”，并做好使用和故障情况登记及检测记录

4.2  操作步骤

4.2.1  先将所有器皿和热释光剂量仪测量抽屉用99.7%乙醇擦净凉干、通电、稳压、预热。

4.2.2  登记测量条件做好“实验记录” 开始测量。

4.2.3  测量完毕后先关“加热”再关高压，最后关主机、稳压电源和总电源。

4.2.4  计算

计算公式：

D=Xi×Cf

式中：D—实测剂量值（mSv）；

Xi——仪器测量读数（扣本底）

Cf—刻度因子

Hr=K×TL（7LiF）

式中：Hr—实测剂量值（mSv）；

TL——仪器测量读数（扣本底）；

K—刻度因子

Hn=Rn×〔TL（6LiF）－P×TL（7LiF）〕

式中：Hn—实测剂量值（mSv）；

TL——仪器测量读数（扣本底）；

Rn—中子刻度因子

P—6LiF／7LiF

按照检定出的系数将计数代入上式换算成剂量当量。

4.2.6  仪器定期维护，送检周期每年一次。

5  支持文件

5.1  RGB-3B型热释光剂量仪使用说明书。

| 文件编号 | BH3103A便携式χ、γ剂量率仪 操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-19 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 3 |  |  |  |  | 2007.9.10 |
| 编制者 | 王合迅 | 审核者 | 马庆录 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2007.8.12 | 审核日期 | 2007.9.6 | 批准日期 | 2007.9.10 |

1  目的

规范BH3103A便携式χ、γ剂量率仪工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和仪器安全。

2  范围

适用于BH3103A便携式χ、γ剂量率仪的使用操作。

3  职责

3.1  BH3103A便携式χ、γ剂量率仪操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作使用登记。

3.2  BH3103A便携式χ、γ剂量率仪保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备使用部门负责人负责仪器综合管理。

4  操作程序

4.l  安全操作注意事项和特别提示。

4.1.1  该仪器必须有专人保管，专人使用。使用人员必须经过专门培训，取得操作使用证。

4.1.2  在保存、使用过程中要防震、防湿、防污染。

4.1.3  使用环境条件

4.1.3.1  环境温度：-10℃～40℃

4.1.3.2  相对湿度： 90%以下（40℃情况下）

4.1.4  仪器参数

4.1.4.1  能量响应：25Kev～3 Mev变化的限值为±15%

4.1.4.2  宇宙射线响应：变化的限值为±15%（相对于RS-111高压电离室）

4.1.4.3  量程范围：1～10000×10-8Gy/h

4.1.4.4  剂量率指示的固有误差：±10%

4.1.5  用户第一次使用该仪器时，必须认真检查工作源的辐射剂量率是否和刻度值相同。

4.1.6  严格遵守操作规程，如仪器出现故障，应马上退出检测状态，立即向保管人或部门负责人报告，查明原因，及时处理，不得擅自“修理”，并做好使用和故障情况登记及检测记录

4.2  操作步骤

4.2.1  仪器使用前首先应检查电池，电池电量不足应更换电池。

4.2.2  到达现场，仪器从携带箱取出后，应检查有无运输中的损坏现象。

4.2.3  使用时首先将探头和操作台连好，再将工作选择开关置于不同的测量位置(1S，10S，100S，手动)根据不同的测量对象，选择不同的测量时间。

4.2.4  测量前，仪器需要预热15分钟以上，这是因为探头中的光电倍增管需要一定的稳定时间。

4.2.5  在进行测量时，将探头放在三角架上，探头的质心(在探头上有标志)距离地面1米，人远离探头。

4.2.6  仪器出厂时，每台仪器的探头带有一个约1微居137Cs工作源，并装在源盒中，使用时将源盒的位置坐标对准探头的位置坐标。测量过程中，如发现异常，可以随时检查仪器是否工作正常，仪器出厂前都进行剂量率的线性刻度，并给出工作源在相同工作条件下的读数值。

4.2.7  测量结束时，先将工作选择开关拨到关的位置后，再将探头和操作台分开，擦拭干净，正确装箱。

4.2.8  仪器定期维护，送检周期每年一次。

5  支持文件

5.1  BH3103A便携式χ、γ剂量率仪使用说明书。

| 文件编号 | BH3206型αβ表面污染测量仪 操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-20 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 3 |  |  |  |  | 2007.9.18 |
| 编制者 | 王合迅 | 审核者 | 马庆录 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2007.8.12 | 审核日期 | 2007.9.6 | 批准日期 | 2007.9.10 |

1  目的

规范BH3206型αβ表面污染测量仪工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和仪器安全。

2  范围

适用于BH3206型αβ表面污染测量仪的使用操作。

3  职责

3.1  BH3206型αβ表面污染测量仪操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作使用登记。

3.2  BH3206型αβ表面污染测量仪保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备使用部门负责人负责仪器综合管理。

4  操作程序

4.l  安全操作注意事项和特别提示。

4.1.1  该仪器必须有专人保管，专人使用。使用人员必须经过专门培训，取得操作使用证。

4.1.2  在保存、使用过程中要防震、防湿、防污染。

4.1.3  使用环境条件

4.1.3.1  环境温度：-10℃～45℃

4.1.3.2  相对湿度：最大为90%（40℃）

4.1.4  仪器参数

4.1.4.1  计数容量：1～106

4.1.4.2  测量时间：1～6000s

4.1.4.3  探测效率：

α：≥30%（2π，φ50mm，239Pu α源） 本底≤2cpm

β：≥30%（2π，φ50mm，90Sr-90Y  β源） 本底≤120cpm

4.1.5  严格遵守操作规程，如仪器出现故障，应马上退出检测状态，立即向保管人或部门负责人报告，查明原因，及时处理，不得擅自“修理”，并做好使用和故障情况登记及检测记录

4.2  操作步骤

4.2.1  仪器使用前首先应充电，充电器指示灯常亮则表示电池电量已充满。

4.2.2  到达现场，仪器从携带箱取出后，应检查有无运输中的损坏现象。

4.2.3  将仪器与探测器连接好，打开电源开关，仪器开机，进入主菜单，选择本底测量，输入各种参数，返回主菜单，进行本底测量。本次测量的本底值自动存入仪器，不会丢失。

4.2.4  样品测量，进入主菜单，选择修改菜单，输入年月日，输入时间，输入样品编号，输入各种参数，选择返回，按开关键，选中开始，确认后，进行样品测量。探头巡测时移动速度不得超过15cm·s-1。探测α射线时，探头源探距：＜0.5cm；探测β射线时，探头源探距：2.5～5cm。

4.2.5  测量结束时，先将工作选择开关拨到关的位置后，再将探头和操作台分开，擦拭干净，正确装箱。

4.2.6  仪器定期维护，送检周期每年一次。

5  支持文件

5.1  BH3206型αβ表面污染测量仪使用说明书。

| 文件编号 | FJ—347A X、γ剂量仪操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-21 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 2 |  |  |  |  | 2007.9.10 |
| 编制者 | 王合迅 | 审核者 | 马庆录 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2007.8.12 | 审核日期 | 20079.9.6 | 批准日期 | 2007.9.10 |

1  目的

规范FJ—347A X、γ剂量仪工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和仪器安全。

2  范围

适用于FJ—347A X、γ剂量仪的使用操作。

3  职责

3.1  FJ—347A X、γ剂量仪操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作使用登记。

3.2  FJ—347A X、γ剂量仪保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备使用部门负责人负责仪器综合管理。

4  操作程序

4.l  安全操作注意事项和特别提示。

4.1.1  该仪器必须有专人保管，专人使用。使用人员必须经过专门培训，取得操作使用证。

4.1.2  仪器不用要及时关机，长时间不用要取下电池。

4.1.3  在保存、使用过程中要防震、防湿、防污染。

4.1.4  使用环境条件

4.1.3.1  环境温度：-10℃～40℃

4.1.3.2  相对湿度： 95%（35℃）以下

4.1.3.3  大气压力：86.0～106.0千帕（KPa）

4.1.5  仪器参数

4.1.5.1  剂量率量程×1    0～1，  3，  10，  100，

×100  0～100，300，1000，10000毫拉德/小时

4.1.5.2  剂量量程   0～1，3，10，100毫拉德

4.1.5.3  固有误差：在温度20±2℃条件下，不大于±10%

4.1.5.4  统计涨落：变异系数不大于10%

4.1.5.5  响应时间：不大于8秒

4.1.5.6  探测对象：χ或γ射线

4.1.6  不做超范围的测量，对不明源活度的测量要先从高档位开始。

4.1.7  严格遵守操作规程，如仪器出现故障，应马上退出检测状态，立即向保管人或部门负责人报告，查明原因，及时处理，不得擅自“修理”，并做好使用和故障情况登记及检测记录。

4.2  操作步骤

4.2.1  仪器使用前首先应检查电池，电池电量不足应更换电池。

4.2.2  到达现场，仪器从携带箱取出后，应检查有无运输中的损坏现象。

4.2.3  测量前，仪器需要预热15分钟以上，这是因为探头中的光电倍增管需要一定的稳定时间。

4.2.4  预热完成后，调整仪器零点。

4.2.5  测量结束时，用后要切断电源，各种开关旋至停止位置，擦拭干净，正确装箱。

4.2.6  仪器定期维护，送检周期每年一次。

5  支持文件

5.1  FJ—347A X、γ剂量仪使用说明书。

| 文件编号 | RCM—2型氡连续监测仪操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-22 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 2 |  |  |  |  | 2007.9.18 |
| 编制者 | 王合迅 | 审核者 | 马庆录 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2007.8.12 | 审核日期 | 2007.9.6 | 批准日期 | 2007.9.10 |

1  目的

规范RCM—2型氡连续监测仪工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和仪器安全。

2  范围

适用于RCM—2型氡连续监测仪的使用操作。

3  职责

3.1  RCM—2型氡连续监测仪操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作使用登记。

3.2  RCM—2型氡连续监测仪保管人员负责监督一起操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备使用部门负责人负责仪器综合管理。

4  操作程序

4.l  安全操作注意事项和特别提示。

4.1.1  该仪器必须有专人保管，专人使用。使用人员必须经过专门培训，取得操作使用证。

4.1.2  在保存、使用过程中要防震、防湿、防污染。

4.1.3  使用环境条件：

4.1.4  仪器参数：

4.1.5  严格遵守操作规程，如仪器出现故障，应马上退出检测状态，立即向保管人或部门负责人报告，查明原因，及时处理，不得擅自“修理”，并做好使用和故障情况登记及检测记录。

4.2  操作步骤

4.2.1  到达现场，仪器从携带箱取出后，应检查有无运输中的损坏现象。

4.2.2  正确连接电源变换器与仪器的插孔，接通电源，使监测仪处于等待启动状态。

4.2.3  如时间显示不准确，则重新调整时间（具体调整方法见仪器说明书）。

4.2.4  按下启动键，使仪器处于运行状态。

4.2.5  按下打印键启动打印机，准备接受监测仪测得的每小时氡浓度值。

4.2.6  仪器工作两小时以上，按下平均值键，显示器将显示从启动到按平均值键时刻的总平均氡浓度。

4.2.7  如需清除监测仪的内存，按下并保持住清除键，同时按下平均值键，并重复一次，则监测仪内存被清除，仪器回到初始等待启动状态。

4.2.8  测量结束时，用后要切断电源，擦拭干净，正确装箱。

4.2.9  仪器定期维护，送检周期每年一次。

5  支持文件

5.1  RCM—2型氡连续监测仪使用说明书。

| 文件编号 | 451P-DE-SI型加压电离室巡测仪 操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-23 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 2 |  |  |  |  | 2008.4.12 |
| 编制者 | 王合迅 | 审核者 | 马庆录 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2008.4.11 | 审核日期 | 2007.4.12 | 批准日期 | 2007.9.12 |

1  目的

规范451P-DE-SI型加压电离室巡测仪工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和仪器安全。

2  范围

适用于451P-DE-SI型加压电离室巡测仪的使用操作。

3  职责

3.1  451P-DE-SI型加压电离室巡测仪操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作使用登记。

3.2  451P-DE-SI型加压电离室巡测仪保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备使用部门负责人负责仪器综合管理。

4  操作程序

4.l  安全操作注意事项和特别提示。

4.1.1  该仪器必须有专人保管，专人使用。使用人员必须经过专门培训，取得操作使用证。

4.1.2  在保存、使用过程中要防震、防湿、防污染。

4.1.3  使用环境条件

4.1.3.1  环境温度：-20℃～+50℃

4.1.3.2  相对湿度：0-100%，无凝结

4.1.3.3  地向性：小于1%

4.1.4  仪器参数

4.1.4.1  剂量率量程及响应时间：

量程不变，从终值的10%到90%辐射量阶跃上升（或下降）测得所用时间为：

量程0～500μR/h(0～5μSv/h)：5s

量程0～5mR/h(0～50μSv/h)：  2s

量程0～50mR/h(0～500μSv/h)：1.8s

量程0～500mR/h(0～5mSv/h)：  1.8s

量程0～5R/h(0～50mSv/h)：    1.8s

注：在脉动场，整体瞬间量程应不超过5R/h，瞬间暴露量程也限定在5R/h。

4.1.4.2  剂量量程   0～99R

4.1.4.3  精度：在读数的5%之内

4.1.4.4  准确度：在任何量程下，满刻度的10%到100%之间任何读数的准确度为±10%之内，能量响应除外（校正源是137铯）

4.1.4.5  漂移：工作7分钟后，相当于0.04 mR/h，或更小

4.1.5  不做超范围的测量。

4.1.6  严格遵守操作规程，如仪器出现故障，应马上退出检测状态，立即向保管人或部门负责人报告，查明原因，及时处理，不得擅自“修理”，并做好使用和故障情况登记及检测记录。

4.2  操作步骤

4.2.1  仪器使用前首先应检查电池，电池电量不足应更换电池。

4.2.2  到达现场，仪器从携带箱取出后，应检查有无运输中的损坏现象。

4.2.3  测量前，仪器需要预热1分钟，如果仪器经历较大的温度变化（如从室外移到了室内），要求有较长的预热期以便获得不小于50μR/h的值。

4.2.4  预热完成后，按照检测规范进行测量。

4.2.5  测量结束时，要切断电源，擦拭干净，正确装箱。

4.2.6  仪器定期维护，送检周期每年一次。

5  支持文件

5.1  451P-DE-SI型加压电离室巡测仪使用手册。

| 文件编号 | GXH-3011A1型便携式红外线气体 分析器操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-24 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 3 |  |  |  |  | 2007.4.18 |
| 编制者 | 王庚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2008.4.12 | 审核日期 | 2008.4.16 | 批准日期 | 2007.4.17 |

l.目的：

规范GXH-3011A1型便携式红外线气体分析器工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行，确保操作人员人身安全和设备安全。

2.范围：

适用于GXH-3011A1型便携式红外线气体分析器的使用操作

3.职责：

3.1  GXH-3011A1型便携式红外线气体分析器操作人员按照本规程操作仪器，对仪器进行日常维护，操作适用登记。

3.2 GXH-3011A1型便携式红外线气体分析器保管人员负责监督仪器操作是否符合规程，对仪器进行定期维护、保养。

3.3  仪器设备适用部门负责人负责仪器综合管理

4.操作程序

4.1主要技术指标

4.1.1测量范围：0～200.0×10－6  CO或0～0.100％ CO

4.1.2线性度：±2%F.S

4.1.3重复性：≤±1%

4.1.4预热时间：5min

4.1.5零点漂移：≤2%F.S／H

4.1.6跨度漂移：≤2%F.S

4.1.7上升时间：T0～T90≤30S（1min）, T0～T90≤15S（31min）

4.1.8指示噪声：≤0.3%F.S

4.1.9环境温度：0℃～35℃

4.1.10环境湿度：＜85％RH

4.1.11干扰误差：对2000ppmCO2≤±1% F.S

4.1.12供电：220VAC±22V；6VAC±0.6V

4.1.13功率：≤4W

4.1.14重量：≤3kg

4.2操作方法

4.2.1仪器从装包箱中取出后，首先检查仪器有无损坏，外部零部件有无脱落，检查完毕，确无损伤，方可启动仪器。

4.2.2按下 “电源开关”液晶显示屏被点亮，将“  ”移动到“参数设置”，按“确定”键，仪器进入“参数设置”选项，这时按动“ ”键将选择光标“  ”移动到“电池电压”处按“确定”键，这时仪器表头指示为电源电压。外接电源时＞5.8V。如电压指示正常，按“确定”键回到“参数设置”，按“ ”键将光标“ ”移到“退出”，按“确定”回到最初菜单

4.2.3校零点：将仪器侧面板上的圆形切换旋钮拧到“零位”（红点对准“零点”）如与零位相差则调节侧面板上的零点电位器，使其读数在“0.0 ”附近，待度数稳定后按“调零”键，仪器读数变为“0.0”按“确定”即完成调零设置。

4.2.4校终点：将侧面板的圆形旋钮拧到“测量”，按下面板的“泵”键，将装有减压阀的标准气瓶嘴上接橡胶皮管。打开标准气总阀，再调节减压阀，使流量大约为1L／min（或将皮管放入水中见有均匀连续的气泡出现，或在耳边听到轻微的“咝咝”声），将皮管插到仪器入口（IN），使表头示值稳定3min，调节侧面板的终点电位器使显示值与标准气值相符。先关闭减压阀，再关标准气瓶总阀。当指示＜5ppm时再将切换阀拧到“零位”，指示回到“0”附近，终点校准完毕。

4.2.5测量：启动后校好“零点”“终点”即可测量。将侧面板的圆形切换扭旋到“测量”将取样头用皮管接入口“IN”便可将环境中的气体抽入仪器内，从显示屏直接读出CO浓度。当浓度值稳定后按“确定”可将测量数值保存，也可按“ ”键选择取消不保存。测第二个数据时，不需再回零，重新选择开始测量即可，将探头指向被测出，直接测量第二个数据。1h 后可回零检查。零点变化较大时，可重新进行零点调校对。

4.2.6关于保存的数据：在“数据回放”选项中按“”“”键可翻看所存的数据，与专用软件与电脑连接，选择“上传数据”即可。“清除数据”用于清除所有数据。

4.2.7定时采样：在“采样设置”中可以设定采样时间、待机时间、采样次数。时间以“秒”计算。移动“”“”设定完毕，按“确定”键退出。

4.2.8用软件可设置在线监测。

4.3其他

4.3.1显示浓度：本仪器具有ppm(×10－6)和mg/m3单位切换功能，在“显示浓度”选项中可进行ppm(×10－6)和mg/m3的切换。

4.3.2充电：只要将稳压电源插在（POWER）处，将“电池／外接”开关置于电池处，电源开关“关”状态，此时仪器便在充电状态，充电电流约200mA。完全放电后的电池（5.5V以下）需8h～12h即可充满。

4.3.3不使用时将切换阀置于“零点”封闭气路以保护气路和过滤剂不失效。

4.3.4终点校准时，一定要关上泵。将切换阀拧到“测量”，否则标准气进不了仪器且流量过大易将内部气管冲开。

4.3.5仪器放入箱内时，请将“电池／外接”开关置于“外接”以防“POWER”开关受挤压误打开而将电池的电放完。

4.3.6仪器应贮存在干燥环境中，湿度＜80%，空气中不允许有腐蚀性气体，仪器不使用时，要把仪器气路的出口与入口用橡皮管封闭起来，以免气室污染。

4.4支持文件：GXH-3011A1型便携式红外线气体分析器使用说明书。

| 文件编号 | 显 微 镜 操 作 规 程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-25 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 1 |  |  |  |  | 2007.4.18 |
| 编制者 | 王庚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2008.4.12 | 审核日期 | 2008.4.16 | 批准日期 | 2007.4.17 |

1.目的：建立显微镜的标准操作规程。

2.范围：适用于普通光学显微镜。

3.责任：作好仪器日常维护保养工作。

4．内容：

4.l 打开防尘罩，置目的物于载物台中心。

4.2 调节光线集聚于载物台的目的物处。

4.3 置放大倍率盘于低档。

4.4 用清晰度调节螺调至目的物清晰。

4.5 置放大倍率盘至所需倍数，再调清晰度至目的物清晰。

4.6 用毕取下目的物。置清晰度调节螺至最低位置。盖上防尘罩。

| 文件编号 | 显微镜自校准规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-26 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 1 |  |  |  |  | 2007.4.18 |
| 编制者 | 王庚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2008.4.12 | 审核日期 | 2008.4.16 | 批准日期 | 2007.4.17 |

1.范围：适用于显微镜的自校准操作。

2.概述：为确保测量粉尘粒径，特编写此自校

准规程。

3.技术要求:

3.1.1应标有名称、规格、型号、厂标、编号。

3.1.2设备应完好，各旋钮无松动和破损。

3.1.3设备电源正常。

4.校准条件:

4.1校准环境应清洁。

4.2校准应采用标准菌株及新配制的染液。

4.3人员操作无误。

5.操作方法

5.1选用各种形态的标准菌株如:球菌、杆菌、念珠菌、双球菌等经染色处理后，在显微镜下观察菌体形态是否符合标准形态。

5.2选用多种标准菌株如:结核分支杆菌进行抗酸染色；淋球菌进行革兰氏染色及美兰染色等。通过显微镜观察菌体的着色及背景颜色是否清晰正确。

5.3为了保持性能的稳定,还应对生物显微镜进行定期的维护保养，主要做到防尘、防潮、防热、防腐蚀。用后及时清洗擦拭干净，并定期在有关部位加注中性润滑油脂。对于一些结构复杂，装配精密的零部件，如果没有一定的专业知识，一定的技能和专用工具，就不能擅自拆装，以免损坏零部件。

| 文件编号 | RJ-2型高频电磁场（近区）场强仪 操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-27 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 2 |  |  |  |  | 2009.4.18 |
| 编制者 | 贺建刚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2009.4.12 | 审核日期 | 2009.4.16 | 批准日期 | 2009.4.17 |

l.目的：

规范J-2型高频电磁场（近区）场强仪操作规程工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行。

2.使用频率范围：200kHz-30MHz

3.电场测量：1V/M-1500V/M, 量程分4档

3.1  0－50 V/M

3.2  0－250 V/M

3.3  0－500 V/M

3.4  0－1500 V/M

4.磁场测量：1A/M－300 A/M

4.1工作频率在200KHz－5MHz。强度在1A/M－300A/M使用大环测量天线。

4.2工作频率在5KHz－30MHz。强度在1A/M－100A/M使用小环测量天线。

4.3量程分4档

① 0－10A/M  ② 0－50A/M  ③ 0－100A/M  ④ 0－300A/M

5.误差：测量误差＜30％

6.电源：6F22-9V、4F22-6V叠层电池各一块。

7.使用条件：

7.1环境湿温度为－10℃～＋40℃。

7.2相对湿度＜80％。

7.3测量人体时应离探头0.5m 以上。

7.4电池工作电压不低于表头上的红色标线。

8.操作程序：

8.1将工作开关置于“检1”位置。

8.2打开电源开关，指针不应低于红色标线，然后将工作开关置于“检2”，指针不应低于红色标线。两组电池电压正常时，即可将工作开关置于“工作”位置。

8.3调“零点”旋钮，使表针指示为“零”，（不要插探头，避免外部讯号干扰）。9.电场测量：

9.1将指示器上的量程开关置于“E”（电场）位置。

9.2用传输线或连接插头对电场探头与指示器相连接。

9.3将电场探头上的量程开关置于相应的档位(若初测一个未知场，一般应先放在最高档)。

9.4手持探头将天线置入被测部位，同时转动探头找出场强最大点，此时即可从

表头刻度盘上直接读出被测部位的电场强度。或表针指示过大或过小，应及时变换量程档位。

9.5注意:手持探头时应握在探头的下部，手臂用尽量伸直，测量者的身体避开天线杆的延伸线方向。测量时探头用罔1m以内不应站人或置放其它金属物件。

10.磁场测量

10.1将指示器上量程开关置于相应的磁场量程挡上。

10.2用传输线或连接插头将相应的磁场探头与指示器相连接。本仪器的磁场探头有两个。磁场源频率5MHz以下的使用大坏, 5MHz以上的使用小坏。

10.3手持探头将天线置入被测部位，同时转动探头找出场强最大点，此时即可以从表头刻度盘上直接读出被则部位的磁场强度。若表针指示过大或过小则应及时变换量程档位。

10.4注意:测量者的身体应避免与环天线的平面相平行。连接插头的使用：为适应各种不同的测量场合和测量方法，本仪器备有一个双头连接插。使用时将插头的一端插入探头的插孔内，另一端插入指示器的探头插手孔内即可。

11.注意事项

11.1其中电池红线应接9V电池的正极，白线应接6V电池的负极。

11.2必要时9V电池可用6V电池代替，但“检1”指针要始终不低于红线。

| 文件编号 | AWA6270+噪声分析仪 操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-28 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 2 |  |  |  |  | 2009.4.18 |
| 编制者 | 贺建刚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2009.4.12 | 审核日期 | 2009.4.16 | 批准日期 | 2009.4.17 |

l.目的：

规范AWA6270+噪声分析仪操作规程工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行。

2.测量范围：    25dB～130dB(A)，

3.频率范围：    10Hz～20kHz,±2 dB

4.量程：10～80，20～90，30～100，40～110，50～120，60～130 dB六档

5.参考声压级：94.0 dB（84 dB）,校准；使用AWA6221型声级校准器，1级。

6. 操作程序：

6.1.按下仪器面板上的“开／复位”键，依据显示屏提示，用    键选择进入主菜单，按“确定”键，进入子菜单，依据子菜单所示用    键选择所需测量内容，按“确定”键，进入测量工作状态。

6.2手动1／1倍频程分析下：测量状态包括“准备”、“运行”、“完成”。“准备”时表示数据还没有写入存储器，按“启动／暂停”键就开始测量。

“运行”时此时按“启动／暂停”键推出自动测量。

“完成”时，只有按“启动”键，就可进入下一组数据测量。

6.3噪声统计分析：打开电源，进入测量子菜单，用     键到“噪声统计分析”，按“确定”仪器进入测量状态。在此状态下    键、＜＞键不起作用，这时按“确定”进入测量状态界面。在测量状态界面中，按＜＞键改变量程。按“设置”键，“准备”键，“完成”键时可进入对应的测量参数设置界面，“运行”、“暂停”时可在测量时间和经历之间进行切换。按“启动／暂停”改变测量状态。按“删除”即可删除数据。

6.3校准；在主菜单下用    移动光标到“声校准”按“确定”进入校准界面，将校准器套在传声器上，按下声级校准器的开关（94dB），稳定几秒钟后，仪器上会有一个度数，应为93.8dB，如果不是可以按下“启动”键，右上角显示

“运行”，并提示“按“确定”键完成声校准”，按“＜＞”键调节仪器上的读数，直到93.8dB,按“确定”键完成校准。如果按“退出”键，退倒校准的准备状态。再按“退出”键回到主菜单。

| 文件编号 | UV-M紫外辐照计 操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-29 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 2 |  |  |  |  | 2009.4.18 |
| 编制者 | 贺建刚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2009.4.12 | 审核日期 | 2009.4.16 | 批准日期 | 2009.4.17 |

- 目的：

规范UV-M紫外辐照计操作规程工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行。

2.适用范围：杀菌、光刻、固化、紫外光源、探伤、材料老化、 水处理、医疗、育种等领域的紫外辐照度测量工作

3.波长范围及峰值波长：

| 名称name | 420 | 365 | 297 | 254 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始波长范围（nm） Wavelength range | 380～460 | 320～400 | 250～350 | 230～290 |
| 峰值波长（nm） Peak wavelength | 420 | 365 | 297 | 254 |
| 余弦误差 Cosine error | 30°：3.5％ 60°：10％ |  | 30°：4％ 60°：12％ |  |

4. 辐照度测量范围: 　　0.1～199.9× 103μW/cm2

5. 紫外带外区杂光:

UV254:小于0.2%; UV297:小于0.02%  UV365:小于0.02%  UV420:小于0.02%

4.准确度:土5% (相对于国家标准)。响应时间: 1秒

6.使用环境:温度20土20°C;限度<85%

7.电源: AC 20V， 50Hz

8．操作程序:

8.1首先将电源插座与电源连接奸，将所需探头( UV254、UV297、UV365或 UV420)连接在主机后面的对应插座上，然后按下"电源"键及选定的波段键(254、 297、365或420)和量程键。进行紫外辐照度测量时，将探头盖打开并将其光敏面置于待测位置，此时显示窗口显示的数字与量程因子的乘积即为对应通道的辐照度(单位:微瓦/厘米2)。(注意: "UV254"、"UV297、"UV365"、"UV420" 只能按下其中个键)。

如果显示窗口的左端显示"1"或数字闪烁，表明辐照度过载，应按下更大量程因子的键进行测量。

9.维护：

仪器应存放在湿度度<80%、温度为20±10℃的洁净环境中，以免在恶劣环境中受到慢性损害。

| 文件编号 | 1／10万梅特勒－托利多B-S系列电子天平操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-30 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 2 |  |  |  |  | 2009.4.18 |
| 编制者 | 贺建刚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2009.4.12 | 审核日期 | 2009.4.16 | 批准日期 | 2009.4.17 |

- 目的：

规范1／10万梅特勒－托利多B-S系列电子天平操作规程工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行。

2. 适用范围：0.01mg～20000mg

3. 使用环境：平稳、避光、过渡温度变化、空气对流。

4. 操作键：

Max:最大称量。  d:可读性。  Min:最小称量。   e:检定标尺分度值。

4.1 操作键功能一览

| 称量模式下操作键功能 |  |
| --- | --- |
| 单击键 | 按键保持不放 |
| On ： 开机 O/T : 清零／去皮 C ： 取消功能 | Off : 关机（待机状态） |
| ：转换 ：改变设置 | F ： 功能条调用 所需功能必须在菜单中激活，否则“fnone”将出现在显示屏上 |
| ：通过接口传输称量数据 ：数据设置确认 | Cal/Menu : 校准 ：菜单调用（按键不放直到Menu字样出现） |
| 菜单模式下的功能键操作 |  |
| 短时间按键 | 长时间按键 |
| C ： 推出菜单（不保存推出） | ---------------- |
| ： 改变设置 | ---------------- |
| ：选择菜单选项 | Cal/Menu : 保存并推出菜单 |

5.校准：

为了获得准确的称量结果，天平必须进行校准以适应当地的重力加速度。

尤其，首次使用之前。在称量中定期进行。改变放置位置后。

5.1校准程序：

5.1.1天平必须现通电30分钟（如果是AB－S天平，则需60分钟），以达到工作温度。天平自检，显示屏出现“Off”时，自检结束。单击“On”（开机）键，天平处于可操作状态

5.1.2在第二个菜单选择（校准）里选择“CAL”，清空秤盘。

5.1.3按住“Cal/Menu”（校准键）并保持直到显示屏出现“CAL”再松开。

5.1.4天平自动校准，当显示屏出现短暂信息“CAL dong”,紧接着又出现

“0.0000g”时，天平的校准结束。

6.注意事项：

6.1称量结束，关闭电源，清扫称盘，记录。

| 文件编号 | AWA6221型声校准器操作规程 |  |  |  | 颁发部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QHCDC-SB-ZW-31 |  |  |  |  | 职卫所 |
| 总页数 |  |  |  |  | 执行日期 |
| 2 |  |  |  |  | 2009.4.18 |
| 编制者 | 贺建刚 | 审核者 | 史春波 | 批准者 | 姬红蓉 |
| 编制日期 | 2009.4.12 | 审核日期 | 2009.4.16 | 批准日期 | 2009.4.17 |

1、目的：

规范AWA6221型声校准器操作规程工作程序，正确使用仪器，保证检测工作顺利进行。

2、主要技术性能

2.1、声压级:94dB士O.3dB及114dB±0.5dB (以2×10-5Pa 为参考)

2.2、频率: 1000Hz士1%。

2.3、谐波失真:≤1%。电池:叠层电池6F22，9V。

2.5、尺寸: 71mm×71mm×44mm。重量:约250g (含电池及配合器)。延时时间: lmin。稳定时间: l0s。

2.6、附件:配合器: 1只

3、使用方法

3.1配合器的选用: AWA6221型声校准器可以用来校准￠23.7m ( 1英寸)测试电容传声器，校准时将 1／2英寸配合器取下，将测试传声器直接放入声校准器的祸合腔中。也可以用来校准φ12.7m ( 1／2英寸) 测试电容传声器，这时，应首先将1／2英寸配合器放入声校准器祸合腔中，再将测试传声器放人1／2英寸配合器中。

3.2、开机:将AWA622I型声校器套在测试传声器上面， 按一下声校准器面板上的"ON"按键，经10秒钟的稳定时间后，在测试传声器上产生1000Hz， 94.0dB标称声压级。如果测试传声器是压力场响应型，此声压 级元需进行修正。

3.3、等效自由场声压级:通常我们使用得更多的是自由场型传声器，例如声级计和各种环境噪声测试仪器 中使用的传声器，这时用AWA622I型声校准器进行校准，要把标称声压级修正为等效自由场声压级。修正 量为1000Hz时传声器的压力场响应与自由场响应的差值，对φ23.771mm(1英寸)传声器来说是-O.4dB，对 φ12.7mm ( 1/2英寸)传声器是-0.2dB。也就是对φ 23.7mm自由场型传声器及使用它的仪器，等效自由场声压级应为93.6dB。对φ12.7mm自由场型传声器及使用它的仪器，等效自由场声压级为93.8dB。

注:由于传声器的结构不甚相同，不同型号传声器的等效自由场声压级修正量亦会不同，具体由传声器制造厂家提供。

3.4、声压级调整:如果声学测量仪器不能显示上述规定的声压级，调节声学测量仪器的校准电位器，使声学测 量仪器达到上述声压级。

3.5、 "+20dB"的使用:一直压下声校准器面板上的 "+20dB"按键不放开，校准器产生的声压级增加20dB ± O.5dB，即114dB ± O.5dB。按键放开后仍显示原来的声压级。

3.6、关机:声校准器在工作1min后自动停止工作。如果 需继续校准，重复上述步骤。

3.7、频率计权选择:由于AWA622I型声校准器产生的声 压级频率为l000 Hz，因此可以使用于A、C、F和Z计 权，因为它们在l000 Hz处的加权因子都为1 (0dB)。

4、使用与维护

4.1、使用环境 温度范围: -10℃"～50℃" 。相对湿度: <90% 。大气压力: 65kPa-100kPa。

4.1、电池电压: 7.5V-9V

4.2电池更换：在使用新电池时，放开按键开关后，声校准器应该维持工作l分钟。如只能工作几秒或不工作，则说明电 池电力不足，应更换电池。

4.3、更换方法:(1)拉出电池盖板; (2)拨出叠层电池和极扣，从电池盒中取出电池; ()将新电池扣上极扣，放人电池盒，盖上盖板。

4.4计量检定：声校准器应定期(例如1年)送计量部门检定，以 保证其准确性。声校准器送计量检定时，如发现声校准 器声压级不是94.0d，可以对其进行调整。将机号标牌 揭开，用小起子调节内部电位器，使其产生的声压级为 准确的94.dB (注:应使用压力场响应型实验室标准传 声器及相应精密测量放大器进行测量)。对14.创B不需 进行调整。一般情况下，用户没有相应的仪器，不能自 行调整。

上海孟良仪器技术有限公司     www.menglianggroup.com